## Uitleg
Uitleg bij Syllabus
Via de selectiefilters boven aan de kolom kunt u de analyse, parameters en matrix selecteren.
Vaak is het handig de zoekfunctie te gebruiken.
Een eerste selectie op Analyse groep is ook mogelijk.
| Analyse groep |  | De groep waar de analyse onderdeel van is hebben elk een eigen kleur. Deze zijn:
| ANORG |  | Anorgische en Fysische parameters
| HYDRO |  | Hydrobiologsiche parameters
| METALEN |  | Metalen veelal gemeten met ICP-MS
| MICRO |  | Microbiologische parameters
| MONSTERN |  | Parameters die vastgelegd worden bij de monstername
| ORGAN |  | Organisch chemische parameters veelal organische microverontreinigen
| UITBEST |  | Parameters die we uitbesteden bij andere laboratoria
De prestatiekenmerken zijn vastgesteld voor verschillende typen matrices. Deze zijn:
MATRIX
| AM | Afwijkende matrix
| AW | Afvalwater
| DW | Drinkwater
| GR | Grond
| GW | Grondwater
| OW | Oppervlaktewater
| PW | Proceswater
| ZE | Zeewater
| ZW | Zwembadwater
| CH | Drinkwater chemicalien
| KW | Koeltorenwater
| MQ | Milli-q water
| CB | Combi matrix
| MW | Migratiewater
De volgende prestatiekenmerken worden gepresenteerd
| RVA_Q |  | Met een 'Q' wordt aangegeven of deze parameter geaccrediteerd is volgens de RvA (scope L404)
| HERHAAL |  | De Herhaalbaarheid in %
| REPROD |  | De Reproduceerbaarheid in %
| JUIST |  | De Juistheid in %
| MEETONZ |  | De Meetonzekerheid in %
| MEETONZ_NIVEAU |  | Het niveau (in de aangegeven rapportage eenheid) waarop de Meetonzekerheid is bepaald
| Doorlooptijd (d) |  | De standaard doorlooptijd van de analyse in dagen

## Syllabus
Syllabus, versie 29 Oct 2026 In deze syllabus vindt u actuele informatie over alle standaard analyses van Het Waterlaboratorium. De analyses zijn op alfabetische volgorde per analysegroep geordend. Als u in de rij met kolomnamen de zoekfilters toevoegt, kunt u naar een analyse, component of matrix zoeken. Historische gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.
Analysegroep | Analyse | Omschrijving analyse | Analyseversie | Analysetype | Omschrijving type | Analysevoorschrift | Norm | Componentnaam | Rapportnaam | Eenheid | Rapport eenheid | Rapportagegrens | Matrix | RVA Q | CAS nummer | HERHAAL (%) | REPROD (%) | JUIST (%) | MEETONZ (%) | MEETONZ NIVEAU | Doorlooptijd
ORGAN | ACETAAT | Acetaat (IC) | 1 | ION | Ionchromatografie | AVS-NOAC-IC | eigen methode | acetaat | Acetaat | mg/l | mg/l | 10 | PW |  |  | - | 3.7 | 104 | 11 | 300 | 7
MICRO | AERO-30 | Aeromonas 30°C | 3 | MF | Membraanfiltratie | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas | Aeromonas spp. 30 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW | Q |  | 19 | 14 | - | 29 | 10-100 | 2
MICRO | AERO-30 | Aeromonas 30°C | 3 | MF | Membraanfiltratie | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas | Aeromonas spp. 30 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW | Q |  | 17 | 16 | - | 33 | 10-100 | 2
MICRO | AERO-30 | Aeromonas 30°C | 3 | MF | Membraanfiltratie | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas | Aeromonas spp. 30 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | KW | Q |  | - | - | - | - | - | 2
MICRO | AERO-30 | Aeromonas 30°C | 3 | MF | Membraanfiltratie | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas | Aeromonas spp. 30 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 17 | 16 | - | 33 | 10-100 | 2
MICRO | AERO-30 | Aeromonas 30°C | 3 | MF | Membraanfiltratie | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas | Aeromonas spp. 30 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW | Q |  | 17 | 16 | - | 33 | 10-100 | 2
MICRO | AERO-30 | Aeromonas 30°C | 3 | MF | Membraanfiltratie | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas | Aeromonas spp. 30 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 2
MICRO | AERO-37 | Aeromonas 37°C | 2 | MF | Membraanfiltratie | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas-37 | Aeromonas spp. 37 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW |  |  | 17 | 16 | - | 33 | - | 2
MICRO | AERO-37 | Aeromonas 37°C | 2 | MF | Membraanfiltratie | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas-37 | Aeromonas spp. 37 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW |  |  | 19 | 14 | - | 29 | - | 2
MICRO | AERO-37 | Aeromonas 37°C | 2 | MF | Membraanfiltratie | AVS-AERO | conform NEN 6263 | aeromonas-37 | Aeromonas spp. 37 °C | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW |  |  | 17 | 16 | - | 33 | - | 2
METALEN | AG-OPG | Zilver | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0.1 | DW | Q | 7440-22-4 | 0.95 | 4.3 | 99 | 8.9 | 2 | 14
METALEN | AG-OPG | Zilver | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0.1 | GW |  | 7440-22-4 |  | 2.9 | 96 | 10 | 2 | 14
METALEN | AG-OPG | Zilver | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0.1 | MQ |  | 7440-22-4 |  | 5.0 | 103 | 12 | 2 | 14
METALEN | AG-OPG | Zilver | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0.1 | PW |  | 7440-22-4 |  | - | - | - | 2 | 14
METALEN | AG-TOT | Zilver (na destructie) | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | Voorbewerking: eigen methode. Meting: gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0.1 | GW | Q | 7440-22-4 |  | 2.4 | 96 | 9.1 | 2 | 14
METALEN | AG-TOT | Zilver (na destructie) | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | Voorbewerking: eigen methode. Meting: gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0.1 | MQ |  | 7440-22-4 | 0.89 | 1.5 | 99 | 3.9 | 2 | 14
METALEN | AG-TOT | Zilver (na destructie) | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | Voorbewerking: eigen methode. Meting: gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0.1 | OW | Q | 7440-22-4 | 0.73 | 2.4 | 93 | 14 | 2 | 14
METALEN | AG-TOT | Zilver (na destructie) | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | Voorbewerking: eigen methode. Meting: gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zilver | Zilver | µg/l | µg/l Ag | 0.1 | PW | Q | 7440-22-4 |  | 1.3 | 94 | 13 | 2 | 14
METALEN | AL-GEF | Aluminium gefiltreerd | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium gefiltreerd | Aluminium gefiltreerd | µg/l | µg/l Al | 1 | OW | Q | 7429-90-5 | 0.89 |  |  |  | 10 | 14
METALEN | AL-GEF | Aluminium gefiltreerd | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium gefiltreerd | Aluminium gefiltreerd | µg/l | µg/l Al | 1 | PW | Q | 7429-90-5 | 0.89 |  |  |  | 10 | 14
METALEN | AL-GEF | Aluminium gefiltreerd | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium gefiltreerd | Aluminium gefiltreerd | µg/l | µg/l Al | 1 | DW |  | 7429-90-5 | [5 empty] | 14
METALEN | AL-GEF | Aluminium gefiltreerd | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium gefiltreerd | Aluminium gefiltreerd | µg/l | µg/l Al | 1 | GW | Q | 7429-90-5 | 0.89 |  |  |  | 10 | 14
METALEN | AL-GEF | Aluminium gefiltreerd | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium gefiltreerd | Aluminium gefiltreerd | µg/l | µg/l Al | 1 | MQ |  | 7429-90-5 | [5 empty] | 14
METALEN | AL-OPG | Aluminium | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium | Aluminium | µg/l | µg/l Al | 1 | DW | Q | 7429-90-5 | 0.89 | 5.7 | 102 | 12 | 10 | 14
METALEN | AL-OPG | Aluminium | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium | Aluminium | µg/l | µg/l Al | 1 | MQ |  | 7429-90-5 |  | 5.5 | 102 | 12 | 10 | 14
METALEN | AL-OPG | Aluminium | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | aluminium | Aluminium | µg/l | µg/l Al | 1 | PW |  | 7429-90-5 |  | - | - | - | 10 | 14
MICRO | AOC | Assimileerbaar organisch. koolstof (AOC) | 6 | GRC | Groeicurve | AVS-AOC | gelijkwaardig NEN 6271 | AOC totaal | AOC-totaal | µg/l C | µg/l C | 0.1 | PW | Q |  | 9.5 |  | 96 |  |  | 42
MICRO | AOC | Assimileerbaar organisch. koolstof (AOC) | 6 | GRC | Groeicurve | AVS-AOC | gelijkwaardig NEN 6271 | AOC totaal | AOC-totaal | µg/l C | µg/l C | 0.1 | OW | Q | [6 empty] | 42
MICRO | AOC | Assimileerbaar organisch. koolstof (AOC) | 6 | GRC | Groeicurve | AVS-AOC | gelijkwaardig NEN 6271 | AOC totaal | AOC-totaal | µg/l C | µg/l C | 0.1 | GW | Q | [6 empty] | 42
MICRO | AOC | Assimileerbaar organisch. koolstof (AOC) | 6 | GRC | Groeicurve | AVS-AOC | gelijkwaardig NEN 6271 | AOC totaal | AOC-totaal | µg/l C | µg/l C | 0.1 | DW | Q |  | 20 | 22 | 96 | 44 | 20-50 | 42
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-(fenylsulfonyl)aniline | 2-(fenylsulfonyl)aniline | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 4273-98-7 | 14.5 | 31 | 109 | 69 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-(fenylsulfonyl)aniline | 2-(fenylsulfonyl)aniline | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 4273-98-7 | 12.5 | 11 | 90 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-(fenylsulfonyl)aniline | 2-(fenylsulfonyl)aniline | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 4273-98-7 |  | 12 | 103 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-(fenylsulfonyl)aniline | 2-(fenylsulfonyl)aniline | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 4273-98-7 | 5.6 | 22 | 91 | 45 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-(fenylsulfonyl)aniline | 2-(fenylsulfonyl)aniline | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 4273-98-7 |  | 11 | 95 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,3,4-trichlooraniline | 2,3,4-trichlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 634-91-3 | 11.8 | 12 | 101 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,3,4-trichlooraniline | 2,3,4-trichlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 634-91-3 | 14.5 | 12 | 98 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,3,4-trichlooraniline | 2,3,4-trichlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 634-91-3 |  | 8.9 | 99 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,3,4-trichlooraniline | 2,3,4-trichlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 634-91-3 | 2.6 | 9.8 | 95 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,3,4-trichlooraniline | 2,3,4-trichlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 634-91-3 |  | 9.4 | 97 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,4+2,5-dichlooraniline | 2,4+2,5-dichlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  |  | 10.1 | 7.9 | 98 | 16 | 0.2 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,4+2,5-dichlooraniline | 2,4+2,5-dichlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  |  | 4.5 | 9.4 | 96 | 20 | 0.2 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,4+2,5-dichlooraniline | 2,4+2,5-dichlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  |  |  | 6.8 | 95 | 16 | 0.2 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,4+2,5-dichlooraniline | 2,4+2,5-dichlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  |  | 2.7 | 6.1 | 94 | 17 | 0.2 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,4+2,5-dichlooraniline | 2,4+2,5-dichlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  |  |  | 5.5 | 96 | 14 | 0.2 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,6-dimethylaniline | 2,6-dimethylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 87-62-7 | 12.5 | 9.9 | 94 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,6-dimethylaniline | 2,6-dimethylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 87-62-7 | 3.9 | 10 | 96 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,6-dimethylaniline | 2,6-dimethylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 87-62-7 |  | 7.7 | 94 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,6-dimethylaniline | 2,6-dimethylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 87-62-7 | 2 | 8.5 | 98 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2,6-dimethylaniline | 2,6-dimethylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 87-62-7 |  | 7.3 | 93 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2+4-methylaniline | 2+4-methylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  |  | 20.9 | 10 | 96 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2+4-methylaniline | 2+4-methylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  |  | 18.7 | 10 | 106 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2+4-methylaniline | 2+4-methylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  |  |  | 9.8 | 95 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2+4-methylaniline | 2+4-methylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  |  | 3.6 | 13 | 97 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2+4-methylaniline | 2+4-methylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  |  |  | 8.2 | 93 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-aminoacetophenon | 2-aminoacetophenon | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 551-93-9 | 11.1 | 8.6 | 99 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-aminoacetophenon | 2-aminoacetophenon | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 551-93-9 | 7.6 | 8.5 | 97 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-aminoacetophenon | 2-aminoacetophenon | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 551-93-9 |  | 9.1 | 95 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-aminoacetophenon | 2-aminoacetophenon | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 551-93-9 | 3.6 | 9.5 | 95 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-aminoacetophenon | 2-aminoacetophenon | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 551-93-9 |  | 9.8 | 98 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-nitroaniline | 2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 88-74-4 | 14.2 | 11 | 101 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-nitroaniline | 2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 88-74-4 | 11.4 | 15 | 100 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-nitroaniline | 2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 88-74-4 |  | 9.6 | 98 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-nitroaniline | 2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 88-74-4 | 3.6 | 10 | 98 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 2-nitroaniline | 2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 88-74-4 |  | 11 | 99 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 3-chlooraniline | 3-chlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 108-42-9 | 13.5 | 14 | 93 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 3-chlooraniline | 3-chlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 108-42-9 | 10.7 | 6.1 | 93 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 3-chlooraniline | 3-chlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 108-42-9 |  | 10 | 93 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 3-chlooraniline | 3-chlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 108-42-9 | 2 | 12 | 92 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 3-chlooraniline | 3-chlooraniline | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 108-42-9 |  | 9.2 | 95 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 4-methoxy-2-nitroaniline | 4-methoxy-2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 96-96-8 | 9.1 | 12 | 102 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 4-methoxy-2-nitroaniline | 4-methoxy-2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 96-96-8 | 14.5 | 8.1 | 98 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 4-methoxy-2-nitroaniline | 4-methoxy-2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 96-96-8 |  | 9.3 | 103 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 4-methoxy-2-nitroaniline | 4-methoxy-2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 96-96-8 | 2.6 | 11 | 99 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | 4-methoxy-2-nitroaniline | 4-methoxy-2-nitroaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 96-96-8 |  | 10 | 102 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | aniline | aniline | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 62-53-3 | 15.5 | 10 | 104 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | aniline | aniline | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 62-53-3 | 6.4 | 7.9 | 110 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | aniline | aniline | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 62-53-3 |  | 10 | 97 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | aniline | aniline | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 62-53-3 | 1.4 | 8.0 | 93 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | aniline | aniline | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 62-53-3 |  | 13 | 92 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | N-methylaniline | N-methylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 100-61-8 | 13.5 | 15 | 89 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | N-methylaniline | N-methylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 100-61-8 | 18.1 | 18 | 89 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | N-methylaniline | N-methylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 100-61-8 |  | 11 | 95 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | N-methylaniline | N-methylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 100-61-8 | 2.3 | 11 | 93 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | AR-AMINES | Aromatische amines | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-AA | eigen methode | N-methylaniline | N-methylaniline | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 100-61-8 |  | 14 | 90 | 31 | 0.1 | 14
METALEN | AS-OPG | Arseen | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0.01 | MQ |  | 7440-38-2 | 0.67 | 4.6 | 104 | 12 | 10 | 14
METALEN | AS-OPG | Arseen | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0.01 | PW |  | 7440-38-2 |  | 2.2 | 105 | 12 | 10 | 14
METALEN | AS-OPG | Arseen | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0.01 | DW | Q | 7440-38-2 | 0.57 | 4.3 | 100 | 8.5 | 10 | 14
METALEN | AS-TOT | Arseen (na destructie) | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0.03 | GW | Q | 7440-38-2 |  | 2.4 | 107 | 15 | 10 | 14
METALEN | AS-TOT | Arseen (na destructie) | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0.03 | MQ |  | 7440-38-2 | 0.7 | 2.5 | 106 | 13 | 10 | 14
METALEN | AS-TOT | Arseen (na destructie) | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0.03 | OW | Q | 7440-38-2 | 0.77 | 2.6 | 108 | 16 | 10 | 14
METALEN | AS-TOT | Arseen (na destructie) | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | arseen | Arseen | µg/l | µg/l As | 0.03 | PW | Q | 7440-38-2 |  | 4.0 | 105 | 13 | 10 | 14
MICRO | ATP-WATER | ATP (water) | 9 | LUM | Luminescentie | AVS-ATP-BIOM | eigen methode | ATP | ATP (adenosinetrifosfaat) | ng/l | ng/l | 1 | DW | Q | 56-65-5 | 7.7 | 20.8 | - | 41.5 | 20 | 2
MICRO | ATP-WATER | ATP (water) | 9 | LUM | Luminescentie | AVS-ATP-BIOM | eigen methode | ATP | ATP (adenosinetrifosfaat) | ng/l | ng/l | 1 | GW | Q | 56-65-5 | 8.2 | 10.3 | - | 20.6 | 50 | 2
MICRO | ATP-WATER | ATP (water) | 9 | LUM | Luminescentie | AVS-ATP-BIOM | eigen methode | ATP | ATP (adenosinetrifosfaat) | ng/l | ng/l | 1 | OW | Q | 56-65-5 | 9.5 | 18.2 | - | 36.3 | 100 | 2
MICRO | ATP-WATER | ATP (water) | 9 | LUM | Luminescentie | AVS-ATP-BIOM | eigen methode | ATP | ATP (adenosinetrifosfaat) | ng/l | ng/l | 1 | PW | Q | 56-65-5 | 4.7 | 9.8 | - | 19.6 | 50 | 2
METALEN | B | Boor | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor | Boor | mg/l | mg/l B | 0.005 | DW | Q | 7440-42-8 | 1.59 | 2.9 | 102 | 7.2 | 0.4 | 14
METALEN | B | Boor | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor | Boor | mg/l | mg/l B | 0.005 | GW | Q | 7440-42-8 |  | 4.3 | 101 | 8.8 | 0.4 | 14
METALEN | B | Boor | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor | Boor | mg/l | mg/l B | 0.005 | MQ |  | 7440-42-8 |  | 2.9 | 103 | 9.2 | 0.4 | 14
METALEN | B | Boor | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor | Boor | mg/l | mg/l B | 0.005 | OW | Q | 7440-42-8 | 0.67 | 6.6 | 102 | 14 | 0.4 | 14
METALEN | B | Boor | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor | Boor | mg/l | mg/l B | 0.005 | PW | Q | 7440-42-8 |  | 6.8 | 95 | 16 | 0.4 | 14
METALEN | B | Boor | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor (ug/l) | Boor | µg/l | µg/l B | 5 | DW | Q | 7440-42-8 | 1.59 | 2.9 | 102 | 7.2 | 400 | 14
METALEN | B | Boor | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor (ug/l) | Boor | µg/l | µg/l B | 5 | GW | Q | 7440-42-8 |  | 4.3 | 101 | 8.8 | 400 | 14
METALEN | B | Boor | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor (ug/l) | Boor | µg/l | µg/l B | 5 | MQ |  | 7440-42-8 |  | 2.9 | 103 | 9.2 | 400 | 14
METALEN | B | Boor | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor (ug/l) | Boor | µg/l | µg/l B | 5 | OW | Q | 7440-42-8 | 0.67 | 6.6 | 102 | 14 | 400 | 14
METALEN | B | Boor | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | boor (ug/l) | Boor | µg/l | µg/l B | 5 | PW | Q | 7440-42-8 |  | 6.8 | 95 | 16 | 400 | 14
METALEN | BA-OPG | Barium | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 0.5 | DW | Q | 7440-39-3 | 1.09 | 2.9 | 97 | 8.1 | 100 | 14
METALEN | BA-OPG | Barium | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 0.5 | GW |  | 7440-39-3 |  | 5.7 | 98 | 12 | 100 | 14
METALEN | BA-OPG | Barium | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 0.5 | MQ |  | 7440-39-3 |  | 3.3 | 100 | 6.7 | 100 | 14
METALEN | BA-OPG | Barium | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 0.5 | PW |  | 7440-39-3 |  | 3.4 | 98 | 7.8 | 100 | 14
METALEN | BA-TOT | Barium (na destructie) | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 1 | GW | Q | 7440-39-3 |  | 2.9 | 101 | 6.0 | 100 | 14
METALEN | BA-TOT | Barium (na destructie) | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 1 | MQ |  | 7440-39-3 | 1.79 | 4.5 | 100 | 8.9 | 100 | 14
METALEN | BA-TOT | Barium (na destructie) | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 1 | OW | Q | 7440-39-3 | 0.74 | 2.5 | 101 | 5.5 | 100 | 14
METALEN | BA-TOT | Barium (na destructie) | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | barium | Barium | µg/l | µg/l Ba | 1 | PW | Q | 7440-39-3 |  | 2.65 | 97.9 | 6.71 | 100 | 14
METALEN | BE-OPG | Beryllium | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0.01 | DW | Q | 7440-41-7 | 4.51 | 5.8 | 97 | 12 | 0.2 | 14
METALEN | BE-OPG | Beryllium | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0.01 | MQ |  | 7440-41-7 |  | 3.2 | 100 | 6.4 | 0.2 | 14
METALEN | BE-OPG | Beryllium | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0.01 | PW |  | 7440-41-7 |  | - | - | - | 0.2 | 14
METALEN | BE-TOT | Beryllium (na destructie) | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0.01 | GW | Q | 7440-41-7 |  | 4.1 | 101 | 8.5 | 0.2 | 14
METALEN | BE-TOT | Beryllium (na destructie) | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0.01 | MQ |  | 7440-41-7 | 3.45 | 2.46 | 98.0 | 6.27 | 0.2 | 14
METALEN | BE-TOT | Beryllium (na destructie) | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0.01 | OW | Q | 7440-41-7 | 3.39 | 4.6 | 102 | 10 | 0.2 | 14
METALEN | BE-TOT | Beryllium (na destructie) | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l Be | 0.01 | PW | Q | 7440-41-7 |  | 2.6 | 101 | 5.9 | 0.2 | 14
MICRO | BF-WG49 | F-specifieke RNA-bacteriofagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (BF-WG49) | 12 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-FAAG (F-SPECIFIEK) | eigen methode | f-specifieke RNA-fagen | F-specifieke RNA-bacteriofagen | pve/l | pve/l | 0 | DW |  |  | 20 | 27 | 102 | 55 | - | 16
MICRO | BF-WG49 | F-specifieke RNA-bacteriofagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (BF-WG49) | 12 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-FAAG (F-SPECIFIEK) | eigen methode | f-specifieke RNA-fagen | F-specifieke RNA-bacteriofagen | pve/l | pve/l | 0 | GW |  |  | - | - | - | - | - | 16
MICRO | BF-WG49 | F-specifieke RNA-bacteriofagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (BF-WG49) | 12 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-FAAG (F-SPECIFIEK) | eigen methode | f-specifieke RNA-fagen | F-specifieke RNA-bacteriofagen | pve/l | pve/l | 0 | OW |  |  | 17 | 21 | 93 | 41 | - | 16
MICRO | BF-WG49 | F-specifieke RNA-bacteriofagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (BF-WG49) | 12 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-FAAG (F-SPECIFIEK) | eigen methode | f-specifieke RNA-fagen | F-specifieke RNA-bacteriofagen | pve/l | pve/l | 0 | PW |  |  | - | - | 88 | - | - | 16
MICRO | BGP | Bacteriële groeipotentie bepaling m.b.v. ATP en Directe cel telling (BGP), betreft een niet gevalideerde methode. | 1 | GRC | Groeicurve | AVS-BPP | eigen methode | ATP-0 | ATP op dag 0 | ng/l | ng/l | 1 | OW |  |  | 4.1 | 14.8 | - | - | - | 21
MICRO | BGP | Bacteriële groeipotentie bepaling m.b.v. ATP en Directe cel telling (BGP), betreft een niet gevalideerde methode. | 1 | GRC | Groeicurve | AVS-BPP | eigen methode | ATP-0 | ATP op dag 0 | ng/l | ng/l | 1 | DW |  |  | 9.1 | 5.6 | - | - | - | 21
MICRO | BGP | Bacteriële groeipotentie bepaling m.b.v. ATP en Directe cel telling (BGP), betreft een niet gevalideerde methode. | 1 | GRC | Groeicurve | AVS-BPP | eigen methode | ATP-7 | ATP op dag 7 | ng/l | ng/l | 1 | OW |  |  | 1.2 | 14.8 | - | - | - | 21
MICRO | BGP | Bacteriële groeipotentie bepaling m.b.v. ATP en Directe cel telling (BGP), betreft een niet gevalideerde methode. | 1 | GRC | Groeicurve | AVS-BPP | eigen methode | ATP-7 | ATP op dag 7 | ng/l | ng/l | 1 | DW |  |  | 4.7 | 15 | - | - | - | 21
ORGAN | BISFENOLEN | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | 6 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | ng/l | ng/l | 7.5 | MQ |  | 80-05-7 |  | 7.6 | 96 | 17 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | 6 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | ng/l | ng/l | 7.5 | OW |  | 80-05-7 | 1.9 | 8.4 | 101 | 17 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | 6 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | ng/l | ng/l | 7.5 | PW |  | 80-05-7 |  | 7.4 | 103 | 17 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | 6 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | ng/l | ng/l | 7.5 | DW |  | 80-05-7 | 1.9 | 8.2 | 93 | 21 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | 6 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | ng/l | ng/l | 7.5 | GW |  | 80-05-7 | 0.8 | 8.6 | 102 | 18 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | 6 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol S | Bisfenol S | ng/l | ng/l | 7.5 | DW |  | 80-09-1 | 1.12 | 3.2 | 94 | 14 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | 6 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol S | Bisfenol S | ng/l | ng/l | 7.5 | GW |  | 80-09-1 | 0.65 | 7.5 | 103 | 17 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | 6 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol S | Bisfenol S | ng/l | ng/l | 7.5 | MQ |  | 80-09-1 |  | 5.5 | 97 | 12 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | 6 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol S | Bisfenol S | ng/l | ng/l | 7.5 | OW |  | 80-09-1 | 1.12 | 6.8 | 99 | 14 | 50 | 21
ORGAN | BISFENOLEN | Bisfenolen A en S (BISFENOLEN) | 6 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol S | Bisfenol S | ng/l | ng/l | 7.5 | PW |  | 80-09-1 |  | 6.4 | 102 | 13 | 50 | 21
MICRO | BP7 | Biomassaproductiepotentie 7 dagen (BP7) | 1 | GRC | Groeicurve | AVS-BPP | eigen methode | BP7 | BP7 - Maximale ATP binnen 7 dagen | ng/l | ng/l | 1 | DW |  |  | - | 30 | - | 60 | - | 21
MICRO | BP7 | Biomassaproductiepotentie 7 dagen (BP7) | 1 | GRC | Groeicurve | AVS-BPP | eigen methode | BP7 | BP7 - Maximale ATP binnen 7 dagen | ng/l | ng/l | 1 | PW |  |  | - | 11 | - | 22 | - | 21
ORGAN | BPA | Bisfenol A | 5 | ELI | Elisa | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 80-05-7 | - | 30 | 89 | 57 | 0.1 | 28
ORGAN | BPA | Bisfenol A | 5 | ELI | Elisa | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 80-05-7 | - | 21 | 83 | 48 | 0.1 | 28
ORGAN | BPA | Bisfenol A | 5 | ELI | Elisa | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 80-05-7 | - | 26 | 97 | 51 | 0.1 | 28
ORGAN | BPA | Bisfenol A | 5 | ELI | Elisa | AVS-BISPHENOL-A | eigen methode | bisfenol A | Bisfenol A | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 80-05-7 | - | 23 | 93 | 44 | 0.1 | 28
MICRO | BPP | Biomassaproductiepotentie (BPP) | 2 | GRC | Groeicurve | AVS-BPP | eigen methode | BP7 | BP7 - Maximale ATP binnen 7 dagen | ng/l | ng/l | 1 | DW |  |  | - | 30 | - | 60 | - | 21
MICRO | BPP | Biomassaproductiepotentie (BPP) | 2 | GRC | Groeicurve | AVS-BPP | eigen methode | BP7 | BP7 - Maximale ATP binnen 7 dagen | ng/l | ng/l | 1 | PW |  |  | - | 11 | - | 22 | - | 21
MICRO | BPP | Biomassaproductiepotentie (BPP) | 2 | GRC | Groeicurve | AVS-BPP | eigen methode | BPC14 | BPC14 - Cumulatieve biomassa productie in 14 dagen | d.ATP ng/L | d.ATP ng/L | 28 | DW |  |  | - | 7.6 | - | 15 | - | 21
MICRO | BPP | Biomassaproductiepotentie (BPP) | 2 | GRC | Groeicurve | AVS-BPP | eigen methode | BPC14 | BPC14 - Cumulatieve biomassa productie in 14 dagen | d.ATP ng/L | d.ATP ng/L | 28 | PW |  |  | - | 11 | - | 16 | - | 21
ANORG | BR | Bromide | 14 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | bromide | Bromide | µg/l | µg/l Br | 5 | DW | Q | 24959-67-9 | 0.4 | 3.2 | 96 | 9.4 | 200 | 10
ANORG | BR | Bromide | 14 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | bromide | Bromide | µg/l | µg/l Br | 5 | GW | Q | 24959-67-9 | 0.7 | 3.8 | 99 | 7.8 | 200 | 10
ANORG | BR | Bromide | 14 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | bromide | Bromide | µg/l | µg/l Br | 10 | MQ |  | 24959-67-9 | 0.6 | 1.8 | 99 | 3.7 | 200 | 10
ANORG | BR | Bromide | 14 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | bromide | Bromide | µg/l | µg/l Br | 5 | OW | Q | 24959-67-9 | 0.5 | 4.3 | 97 | 11 | 200 | 10
ANORG | BR | Bromide | 14 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | bromide | Bromide | µg/l | µg/l Br | 5 | PW | Q | 24959-67-9 | 0.5 | 3.1 | 99 | 6.3 | 200 | 10
ANORG | BROMAAT | Bromaat | 15 | ION | Ionchromatografie | AVS-BROMAAT | conform NEN-EN-ISO 11206 | bromaat | Bromaat | µg/l | µg/l BrO3 | 0.1 | AW |  | 15541-45-4 | 3.96 | 5.83 | 96.4 | 11.91 | 5 | 7
ANORG | BROMAAT | Bromaat | 15 | ION | Ionchromatografie | AVS-BROMAAT | conform NEN-EN-ISO 11206 | bromaat | Bromaat | µg/l | µg/l BrO3 | 0.1 | DW | Q | 15541-45-4 | 1.03 | 3.2 | 99 | 7.0 | 5 | 7
ANORG | BROMAAT | Bromaat | 15 | ION | Ionchromatografie | AVS-BROMAAT | conform NEN-EN-ISO 11206 | bromaat | Bromaat | µg/l | µg/l BrO3 | 0.1 | GW | Q | 15541-45-4 | - | 4.4 | 93 | 16 | 5 | 7
ANORG | BROMAAT | Bromaat | 15 | ION | Ionchromatografie | AVS-BROMAAT | conform NEN-EN-ISO 11206 | bromaat | Bromaat | µg/l | µg/l BrO3 | 0.1 | MQ |  | 15541-45-4 | 0.86 | 3.3 | 96 | 10 | 1 | 7
ANORG | BROMAAT | Bromaat | 15 | ION | Ionchromatografie | AVS-BROMAAT | conform NEN-EN-ISO 11206 | bromaat | Bromaat | µg/l | µg/l BrO3 | 0.1 | OW | Q | 15541-45-4 | 0.37 | 2.8 | 99 | 5.9 | 5 | 7
ANORG | BROMAAT | Bromaat | 15 | ION | Ionchromatografie | AVS-BROMAAT | conform NEN-EN-ISO 11206 | bromaat | Bromaat | µg/l | µg/l BrO3 | 0.1 | PW | Q | 15541-45-4 | - | 3.8 | 98 | 9.0 | 5 | 7
UITBEST | BZV-U | Biochemisch zuurstof verbruik | 9 | POT | Potentiometrie | uitbesteding | uitbesteding | BZV | BZV (biochem. zuurst.verbr.) | mg/l | mg/l O2 | 1 | AW | [5 empty] | 14 |  | 21
UITBEST | BZV-U | Biochemisch zuurstof verbruik | 9 | POT | Potentiometrie | uitbesteding | uitbesteding | BZV | BZV (biochem. zuurst.verbr.) | mg/l | mg/l O2 | 1 | DW | [5 empty] | 14 |  | 21
UITBEST | BZV-U | Biochemisch zuurstof verbruik | 9 | POT | Potentiometrie | uitbesteding | uitbesteding | BZV | BZV (biochem. zuurst.verbr.) | mg/l | mg/l O2 | 1 | GW | [5 empty] | 14 |  | 21
UITBEST | BZV-U | Biochemisch zuurstof verbruik | 9 | POT | Potentiometrie | uitbesteding | uitbesteding | BZV | BZV (biochem. zuurst.verbr.) | mg/l | mg/l O2 | 1 | OW | [5 empty] | 14 |  | 21
UITBEST | BZV-U | Biochemisch zuurstof verbruik | 9 | POT | Potentiometrie | uitbesteding | uitbesteding | BZV | BZV (biochem. zuurst.verbr.) | mg/l | mg/l O2 | 1 | PW | [5 empty] | 14 |  | 21
METALEN | CA | Calcium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium | Calcium | mg/l | mg/l Ca | 0.05 | DW | Q | 7440-70-2 | 0.5 | 3.1 | 96 | 11 | 30 | 4
METALEN | CA | Calcium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium | Calcium | mg/l | mg/l Ca | 0.05 | GW | Q | 7440-70-2 |  | 1.8 | 95 | 11 | 30 | 4
METALEN | CA | Calcium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium | Calcium | mg/l | mg/l Ca | 0.05 | MQ |  | 7440-70-2 |  | 2.5 | 99 | 5.1 | 30 | 4
METALEN | CA | Calcium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium | Calcium | mg/l | mg/l Ca | 0.05 | OW | Q | 7440-70-2 | 0.72 | 3.1 | 94 | 13 | 30 | 4
METALEN | CA | Calcium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium | Calcium | mg/l | mg/l Ca | 0.05 | PW | Q | 7440-70-2 |  | 1.9 | 95 | 12 | 30 | 4
METALEN | CA | Calcium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium (ug/l) | Calcium | µg/l | µg/l Ca | 50 | DW | Q | 7440-70-2 | 0.5 | 3.1 | 96 | 11 | 30000 | 4
METALEN | CA | Calcium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium (ug/l) | Calcium | µg/l | µg/l Ca | 50 | GW | Q | 7440-70-2 |  | 1.8 | 95 | 11 | 30000 | 4
METALEN | CA | Calcium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium (ug/l) | Calcium | µg/l | µg/l Ca | 50 | MQ |  | 7440-70-2 |  | 2.5 | 99 | 5.1 | 30000 | 4
METALEN | CA | Calcium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium (ug/l) | Calcium | µg/l | µg/l Ca | 50 | OW | Q | 7440-70-2 | 0.72 | 3.1 | 94 | 13 | 30000 | 4
METALEN | CA | Calcium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | calcium (ug/l) | Calcium | µg/l | µg/l Ca | 50 | PW | Q | 7440-70-2 |  | 1.9 | 95 | 12 | 30000 | 4
MICRO | CALUX-AR-A | CALUX-AR-A, activiteit t.o.v. flutamide | 6 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX | eigen methode | activiteit t.o.v. flutamide | Activiteit t.o.v. flutamide | ng/l | ng FEQ/l | 1400 | MQ |  |  | 25 | 66 | 124 | 168 | 19611 | 28
MICRO | CALUX-ER | CALUX-ER, activiteit t.o.v. 17B-estradiol | 9 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX | eigen methode | activiteit t.o.v. 17B-estradiol | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | pg/l | pg EEQ/l | 34 | DW | Q |  | 22 | 46 | 105 | 99 | 1350 | 28
MICRO | CALUX-ER | CALUX-ER, activiteit t.o.v. 17B-estradiol | 9 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX | eigen methode | activiteit t.o.v. 17B-estradiol | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | pg/l | pg EEQ/l | 34 | GW | Q |  | 22 | 46 | 105 | 99 | 1350 | 28
MICRO | CALUX-ER | CALUX-ER, activiteit t.o.v. 17B-estradiol | 9 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX | eigen methode | activiteit t.o.v. 17B-estradiol | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | pg/l | pg EEQ/l | 34 | MQ |  |  | 15 | 52 | 102 | 107 | 1350 | 28
MICRO | CALUX-ER | CALUX-ER, activiteit t.o.v. 17B-estradiol | 9 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX | eigen methode | activiteit t.o.v. 17B-estradiol | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | pg/l | pg EEQ/l | 34 | OW | Q |  | 22 | 46 | 105 | 99 | 1350 | 28
MICRO | CALUX-ER | CALUX-ER, activiteit t.o.v. 17B-estradiol | 9 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX | eigen methode | activiteit t.o.v. 17B-estradiol | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | pg/l | pg EEQ/l | 34 | PW | Q |  | 22 | 46 | 105 | 99 | 1350 | 28
MICRO | CALUX-GR | CALUX-GR, activiteit t.o.v. dexamethasone | 7 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX | eigen methode | activiteit t.o.v. dexamethasone | Activiteit t.o.v. dexamethasone | ng/l | ng DEQ/l | 4.3 | MQ |  |  | 11 | 41 | 95 | 92 | 94 | 28
MICRO | CALUX-NRF2 | CALUX-NRF2, activiteit t.o.v. curcumine | 7 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX | eigen methode | activiteit t.o.v. curcumine | Activiteit t.o.v. curcumine | µg/l | µg CEQ/l | 10 | MQ |  |  | 48 | 63 | 154 | 151 | 31 | 28
MICRO | CALUX-P53A | CALUX-P53A, activiteit t.o.v. actinomycin D | 4 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX/ AVS-CALUX-P53 | eigen methode | activiteit t.o.v. actinomycin D | Activiteit t.o.v. actinomycin D (- S9 mix) | ng/l | ng AEQ/l | 10 | MQ |  |  | 22 | 48 | 86 | 70 | 52 | 28
MICRO | CALUX-PR-A | CALUX-PR-A, activiteit t.o.v. RU486 | 6 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX | eigen methode | activiteit t.o.v. RU486 | Activiteit t.o.v. RU486 | ng/l | ng REQ/l | 0.8 | DW | Q |  | 28 | 62 | 143 | 197 | 1812 | 28
MICRO | CALUX-PR-A | CALUX-PR-A, activiteit t.o.v. RU486 | 6 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX | eigen methode | activiteit t.o.v. RU486 | Activiteit t.o.v. RU486 | ng/l | ng REQ/l | 0.8 | GW | Q |  | 28 | 62 | 143 | 197 | 1812 | 28
MICRO | CALUX-PR-A | CALUX-PR-A, activiteit t.o.v. RU486 | 6 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX | eigen methode | activiteit t.o.v. RU486 | Activiteit t.o.v. RU486 | ng/l | ng REQ/l | 0.8 | MQ |  |  | 16 | 58 | 163 | 225 | 1812 | 28
MICRO | CALUX-PR-A | CALUX-PR-A, activiteit t.o.v. RU486 | 6 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX | eigen methode | activiteit t.o.v. RU486 | Activiteit t.o.v. RU486 | ng/l | ng REQ/l | 0.8 | OW | Q |  | 28 | 62 | 143 | 197 | 1812 | 28
MICRO | CALUX-PR-A | CALUX-PR-A, activiteit t.o.v. RU486 | 6 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-CALUX | eigen methode | activiteit t.o.v. RU486 | Activiteit t.o.v. RU486 | ng/l | ng REQ/l | 0.8 | PW | Q |  | 28 | 62 | 143 | 197 | 1812 | 28
MICRO | CAMP-1L-M | Campylobacter onbevestigd (1000 ml) | 6 | MF | Membraanfiltratie | AVS-CAMMF | eigen methode | Campylobacter | Campylobacter (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | DW |  |  | 13.4 | 14 | - | 35 | - | 3
MICRO | CAMP-1L-MB | Campylobacter bevestigd (1000 ml) | 5 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-CAMMF/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Campylobacter-b | Campylobacter (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | OW |  |  | 14 | 20.5 | 86 | 41 | - | 3
METALEN | CD-OPG | Cadmium | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0.02 | DW | Q | 7440-43-9 | 0.5 | 2.4 | 95 | 12 | 0.5 | 14
METALEN | CD-OPG | Cadmium | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0.02 | MQ |  | 7440-43-9 |  | 3.0 | 106 | 13 | 0.5 | 14
METALEN | CD-OPG | Cadmium | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0.02 | PW |  | 7440-43-9 |  | 4.0 | 96 | 11 | 0.5 | 14
METALEN | CD-TOT | Cadmium (na destructie) | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0.05 | GW | Q | 7440-43-9 |  | 5.7 | 97 | 12 | 0.5 | 14
METALEN | CD-TOT | Cadmium (na destructie) | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0.05 | MQ |  | 7440-43-9 | 1.58 | 4.0 | 97 | 9.7 | 0.5 | 14
METALEN | CD-TOT | Cadmium (na destructie) | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0.05 | OW | Q | 7440-43-9 | 1.41 | 3.1 | 98 | 6.9 | 0.5 | 14
METALEN | CD-TOT | Cadmium (na destructie) | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l Cd | 0.05 | PW | Q | 7440-43-9 |  | 4.5 | 99 | 9.0 | 0.5 | 14
HYDRO | CHL-FLUO | Totaal chlorofyl fyto fluorescentie | 7 | FLU | Fluorescentie | ASV-CHL-FLUO | eigen methode | bacillariophyceae-pigment | Kiezelwieren (Bacillariophyceae) pigment | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  |  | 2.4 | 4.3 | - | - | - | 2
HYDRO | CHL-FLUO | Totaal chlorofyl fyto fluorescentie | 7 | FLU | Fluorescentie | ASV-CHL-FLUO | eigen methode | chlorophyceae-pigment | Groenalgen (Chlorophyceae) pigment | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  |  | 2.3 | 4.2 | - | 5.9 | - | 2
HYDRO | CHL-FLUO | Totaal chlorofyl fyto fluorescentie | 7 | FLU | Fluorescentie | ASV-CHL-FLUO | eigen methode | cryptophyceae-pigment | Cryptomonaden (Cryptophyceae) pigment | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  |  | 0.5 | 0.8 | - | - | - | 2
HYDRO | CHL-FLUO | Totaal chlorofyl fyto fluorescentie | 7 | FLU | Fluorescentie | ASV-CHL-FLUO | eigen methode | cyanophyceae-pigment | Cyanobacteriën (Cyanophyceae) pigment | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  |  | 3.9 | 3.8 | - | - | - | 2
HYDRO | CHL-FLUO | Totaal chlorofyl fyto fluorescentie | 7 | FLU | Fluorescentie | ASV-CHL-FLUO | eigen methode | Totaal chlorofyl | Totaal chlorofyl | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  |  | 1.5 | 1.4 | - | 5.9 | - | 2
ANORG | CHLORIET | Chloriet | 1 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloriet | Chloriet | µg/l | µg/l ClO2 | 3 | PW |  | 14998-27-7 | 2.6 | 4.8 | 102 | 11 | 40 | 10
ANORG | CHLORIET | Chloriet | 1 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloriet | Chloriet | µg/l | µg/l ClO2 | 3 | GW |  | 14998-27-7 | 2 | 7 | 102 | 15 | 40 | 10
ANORG | CHLORIET | Chloriet | 1 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloriet | Chloriet | µg/l | µg/l ClO2 | 3 | MQ |  | 14998-27-7 | 1.5 | - | - | - | 40 | 10
ANORG | CHLORIET | Chloriet | 1 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloriet | Chloriet | µg/l | µg/l ClO2 | 3 | DW |  | 14998-27-7 | 2 | 6.1 | 101 | 13 | 40 | 10
ANORG | CHLORIET | Chloriet | 1 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloriet | Chloriet | µg/l | µg/l ClO2 | 3 | OW |  | 14998-27-7 | 1.4 | 4.1 | 92 | 17 | 40 | 10
UITBEST | CHLTAL-M-U | chloorthanonil metabolieten uitbesteed | 1 | HPLC-MSMS | Hogedruk vloeistof ionechromatografie massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | chlorothalonil-R 417888/M12 | chloorthalonil-R 417888/M12 | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 1418095-02-9 |  | 9.1 | 0.8 | 19 | 0.05 | 15
UITBEST | CHLTAL-M-U | chloorthanonil metabolieten uitbesteed | 1 | HPLC-MSMS | Hogedruk vloeistof ionechromatografie massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | chlorothalonil-R 417888/M12 | chloorthalonil-R 417888/M12 | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 1418095-02-9 |  | 6.5 | 0.3 |  |  | 15
UITBEST | CHLTAL-M-U | chloorthanonil metabolieten uitbesteed | 1 | HPLC-MSMS | Hogedruk vloeistof ionechromatografie massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | chlorothalonil-R 471811/M4 | chloorthalonil-R 471811/M4 | µg/l | µg/l | 0.025 | DW |  |  |  | 8.4 | -1.3 | 18 | 0.05 | 15
UITBEST | CHLTAL-M-U | chloorthanonil metabolieten uitbesteed | 1 | HPLC-MSMS | Hogedruk vloeistof ionechromatografie massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | chlorothalonil-R 471811/M4 | chloorthalonil-R 471811/M4 | µg/l | µg/l | 0.025 | OW |  |  |  | 9.4 | 7.1 |  |  | 15
UITBEST | CHLTAL-M-U | chloorthanonil metabolieten uitbesteed | 1 | HPLC-MSMS | Hogedruk vloeistof ionechromatografie massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | chlorothalonil-R 611965/M5 | chloorthalonil-R 611965/M5 | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 142733-37-7 |  | 6.3 | -1.3 | 14 | 0.05 | 15
UITBEST | CHLTAL-M-U | chloorthanonil metabolieten uitbesteed | 1 | HPLC-MSMS | Hogedruk vloeistof ionechromatografie massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | chlorothalonil-R 611965/M5 | chloorthalonil-R 611965/M5 | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 142733-37-7 |  | 6.8 | 1.2 |  |  | 15
ANORG | CL | Chloride | 9 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | chloride | Chloride | mg/l | mg/l Cl | 2 | DW | Q | 16887-00-6 | 0.3 | 2.4 | 100 | 4.9 | 100 | 30
ANORG | CL | Chloride | 9 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | chloride | Chloride | mg/l | mg/l Cl | 2 | GW | Q | 16887-00-6 | - | 2.8 | 99 | 6.0 | 100 | 30
ANORG | CL | Chloride | 9 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | chloride | Chloride | mg/l | mg/l Cl | 2 | MQ |  | 16887-00-6 |  | 1.5 | 102 | 4.8 | 100 | 30
ANORG | CL | Chloride | 9 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | chloride | Chloride | mg/l | mg/l Cl | 2 | OW | Q | 16887-00-6 | 0.3 | 2.3 | 101 | 5.0 | 100 | 30
ANORG | CL | Chloride | 9 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | chloride | Chloride | mg/l | mg/l Cl | 2 | PW | Q | 16887-00-6 | - | 2.3 | 101 | 5.2 | 100 | 30
ANORG | CLO3 | Chloraat | 12 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloraat | Chloraat | µg/l | µg/l ClO3 | 2 | DW | Q | 14866-68-3 | 1.8 | 6.2 | 100 | 12 | 40 | 10
ANORG | CLO3 | Chloraat | 12 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloraat | Chloraat | µg/l | µg/l ClO3 | 5 | GW | Q | 14866-68-3 | 1.7 | 2.9 | 98 | 6.9 | 40 | 10
ANORG | CLO3 | Chloraat | 12 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloraat | Chloraat | µg/l | µg/l ClO3 | 5 | MQ |  | 14866-68-3 | 1.5 | 3.9 | 102 | 8.8 | 40 | 10
ANORG | CLO3 | Chloraat | 12 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloraat | Chloraat | µg/l | µg/l ClO3 | 5 | OW | Q | 14866-68-3 | 1.4 | 4.1 | 93 | 17 | 40 | 10
ANORG | CLO3 | Chloraat | 12 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | chloraat | Chloraat | µg/l | µg/l ClO3 | 5 | PW | Q | 14866-68-3 | 2.6 | 3.2 | 101 | 6.7 | 40 | 10
MICRO | CLOS | Sulfiet reducerende clostridia (100 ml) | 5 | MF | Membraanfiltratie | AVS-CLOS | eigen methode | clostridia, sporen so3-reduc. | Sporen van sulfiet-reducerende clostridia | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 18 | 20 | - | 40 | - | 5
MICRO | CLOS | Sulfiet reducerende clostridia (100 ml) | 5 | MF | Membraanfiltratie | AVS-CLOS | eigen methode | clostridia, sporen so3-reduc. | Sporen van sulfiet-reducerende clostridia | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW | Q |  | 18 | 20 | - | 40 | - | 5
MICRO | CLOS | Sulfiet reducerende clostridia (100 ml) | 5 | MF | Membraanfiltratie | AVS-CLOS | eigen methode | clostridia, sporen so3-reduc. | Sporen van sulfiet-reducerende clostridia | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | ZW | Q |  | 18 | 20 | - | 40 | - | 5
MICRO | CLOS | Sulfiet reducerende clostridia (100 ml) | 5 | MF | Membraanfiltratie | AVS-CLOS | eigen methode | clostridia, sporen so3-reduc. | Sporen van sulfiet-reducerende clostridia | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW | Q |  | 18 | 20 | - | 40 | - | 5
MICRO | CLOS | Sulfiet reducerende clostridia (100 ml) | 5 | MF | Membraanfiltratie | AVS-CLOS | eigen methode | clostridia, sporen so3-reduc. | Sporen van sulfiet-reducerende clostridia | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW | Q |  | 12 | 15 | - | 30 | - | 5
MICRO | CLOS | Sulfiet reducerende clostridia (100 ml) | 5 | MF | Membraanfiltratie | AVS-CLOS | eigen methode | clostridia, sporen so3-reduc. | Sporen van sulfiet-reducerende clostridia | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | KW | Q |  | 18 | 20 | - | 40 | - | 5
ANORG | CN-T | Cyanide (totaal) | 6 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-CN-T | Conform NEN-EN-ISO 14403-2 | cyanide | Totaal cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | GW | Q | 57-12-5 | - | 5.6 | 96 | 13 | 10 | 8
ANORG | CN-T | Cyanide (totaal) | 6 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-CN-T | Conform NEN-EN-ISO 14403-2 | cyanide | Totaal cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | MQ |  | 57-12-5 | 1.9 | 3.8 | 100 | 7.7 | 10 | 8
ANORG | CN-T | Cyanide (totaal) | 6 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-CN-T | Conform NEN-EN-ISO 14403-2 | cyanide | Totaal cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | OW | Q | 57-12-5 | 1.2 | 4.5 | 97 | 10 | 10 | 8
ANORG | CN-T | Cyanide (totaal) | 6 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-CN-T | Conform NEN-EN-ISO 14403-2 | cyanide | Totaal cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | PW | Q | 57-12-5 | - | 4.7 | 99 | 9.5 | 10 | 8
ANORG | CN-T | Cyanide (totaal) | 6 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-CN-T | Conform NEN-EN-ISO 14403-2 | cyanide | Totaal cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | AW |  | 57-12-5 |  | 7.9 | 101 | 16 | 10 | 8
ANORG | CN-T | Cyanide (totaal) | 6 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-CN-T | Conform NEN-EN-ISO 14403-2 | cyanide | Totaal cyanide | µg/l | µg/l CN | 2 | DW | Q | 57-12-5 | - | 7.7 | 99 | 15 | 10 | 8
ANORG | CO3 | Carbonaat | 4 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | carbonaat | Carbonaat | mg/l | mg/l CO3 | 5 | PW | Q | 3812-32-6 | [5 empty] | 1
ANORG | CO3 | Carbonaat | 4 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | carbonaat | Carbonaat | mg/l | mg/l CO3 | 5 | OW | Q | 3812-32-6 | [5 empty] | 1
ANORG | CO3 | Carbonaat | 4 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | carbonaat | Carbonaat | mg/l | mg/l CO3 | 5 | DW | Q | 3812-32-6 | [5 empty] | 1
ANORG | CO3 | Carbonaat | 4 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | carbonaat | Carbonaat | mg/l | mg/l CO3 | 5 | GW | Q | 3812-32-6 | [5 empty] | 1
ANORG | CO3 | Carbonaat | 4 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | carbonaat | Carbonaat | mg/l | mg/l CO3 | 5 | MQ |  | 3812-32-6 | [5 empty] | 1
MICRO | CO44-100-B | Thermotolerante bacteriën van de coligroep (44°) bevestigd (100 ml) | 2 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | coli 44-b | Bacteriën van de coligroep (44 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW |  |  | 4 | 3 |  | 7 | - | 2
MICRO | CO44-100-B | Thermotolerante bacteriën van de coligroep (44°) bevestigd (100 ml) | 2 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | coli 44-b | Bacteriën van de coligroep (44 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW |  |  | 4 | 3 |  | 7 | - | 2
MICRO | CO44-100-M | Thermotolerante bacteriën van de coligroep (44°) bevestigd met MALDI (100 ml) | 2 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | coli 44-b | Bacteriën van de coligroep (44 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW |  |  | 4 | 3 |  | 7 | - | 2
MICRO | CO44-100-M | Thermotolerante bacteriën van de coligroep (44°) bevestigd met MALDI (100 ml) | 2 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | coli 44-b | Bacteriën van de coligroep (44 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW |  |  | 4 | 3 |  | 7 | - | 2
MICRO | CO44-1L-B | Thermotolerante bacteriën van de coligroep (44°) bevestigd (1000 ml) | 3 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | coli 44-b | Bacteriën van de coligroep (44 °C, bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | OW |  |  | 4 | 3 |  | 7 | - | 2
MICRO | CO44-1L-B | Thermotolerante bacteriën van de coligroep (44°) bevestigd (1000 ml) | 3 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | coli 44-b | Bacteriën van de coligroep (44 °C, bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | PW |  |  | 4 | 3 |  | 7 | - | 2
MICRO | CO44-1L-M | Thermotolerante bacteriën van de coligroep (44°) bevestigd met MALDI (1000 ml) | 3 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | coli 44-b | Bacteriën van de coligroep (44 °C, bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | OW |  |  | 4 | 3 |  | 7 | - | 2
MICRO | CO44-1L-M | Thermotolerante bacteriën van de coligroep (44°) bevestigd met MALDI (1000 ml) | 3 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | coli 44-b | Bacteriën van de coligroep (44 °C, bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | PW |  |  | 4 | 3 |  | 7 | - | 2
MICRO | COL44-100 | Thermotolerante bacteriën van de coligroep (44°) (100 ml) | 2 | MF | Membraanfiltratie | AVS-COLI | eigen methode | coli 44 | Bacteriën van de coligroep (44 °C, onbevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW |  |  | 4 | 3 |  | 7 | - | 1
MICRO | COL44-100 | Thermotolerante bacteriën van de coligroep (44°) (100 ml) | 2 | MF | Membraanfiltratie | AVS-COLI | eigen methode | coli 44 | Bacteriën van de coligroep (44 °C, onbevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW |  |  | 4 | 3 |  | 7 | - | 1
MICRO | COL44-1L | Thermotolerante bacteriën van de coligroep (44°) (1000 ml) | 2 | MF | Membraanfiltratie | AVS-COLI | eigen methode | coli 44 | Bacteriën van de coligroep (44 °C, onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | OW |  |  | 4 | 3 |  | 7 | - | 1
MICRO | COL44-1L | Thermotolerante bacteriën van de coligroep (44°) (1000 ml) | 2 | MF | Membraanfiltratie | AVS-COLI | eigen methode | coli 44 | Bacteriën van de coligroep (44 °C, onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | PW |  |  | 4 | 3 |  | 7 | - | 1
MICRO | COLI-100-M | Bacterien v.d. coligroep bevestigd met MALDI (100 ml) | 7 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Bacterien van de coligroep-b | Bacteriën van de coligroep (37 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW | Q |  | 13 | 20 | - | 39 | - | 2
MICRO | COLI-100-M | Bacterien v.d. coligroep bevestigd met MALDI (100 ml) | 7 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Bacterien van de coligroep-b | Bacteriën van de coligroep (37 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW | Q |  | 12 | 16 | - | 32 | - | 2
MICRO | COLI-100-M | Bacterien v.d. coligroep bevestigd met MALDI (100 ml) | 7 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Bacterien van de coligroep-b | Bacteriën van de coligroep (37 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 12 | 16 | - | 32 | - | 2
MICRO | COLI-100-M | Bacterien v.d. coligroep bevestigd met MALDI (100 ml) | 7 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Bacterien van de coligroep-b | Bacteriën van de coligroep (37 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW | Q |  | 12 | 16 | - | 32 | - | 2
MICRO | COLI-100-M | Bacterien v.d. coligroep bevestigd met MALDI (100 ml) | 7 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Bacterien van de coligroep-b | Bacteriën van de coligroep (37 °C, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | ZW | Q | [6 empty] | 2
MICRO | COLTH-OW-B | Thermotolerante bacterien v.d. coligroep in opp. water bevestigd (100 ml) | 4 | MF | Membraanfiltratie | AVS-COLI-OW | conform NEN 6570 | thermotolerante coli bevestigd | Thermotolerante coli (44 °C, bevestigd) | kvd/100 ml | kvd/100 ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 3
MICRO | COLTH-OW-M | Thermotolerante bacterien v.d. coligroep in opp. water bevestigd met MALDI (100 ml) | 7 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI-OW/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6570/ eigen methode | Thermotolerante bact. v.d. coligroep-b | Thermotolerante bact. v.d. coligroep (44 °C, bev) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 18 | 14 | - | 28 | - | 3
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | DTPA | DTPA (di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 1 | DW |  | 67-43-6 | 0.2 | 4.1 | 108 | 19 | 50 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | DTPA | DTPA (di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 1 | GW |  | 67-43-6 | 0.3 | 5.7 | 105 | 16 | 50 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | DTPA | DTPA (di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 1 | MQ |  | 67-43-6 |  | 4.5 | 100 | 9.0 | 50 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | DTPA | DTPA (di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 1 | OW |  | 67-43-6 | 0.2 | 3.8 | 108 | 18 | 50 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | DTPA | DTPA (di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 1 | PW |  | 67-43-6 | 0.2 | 8.0 | 104 | 19 | 50 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | EDTA | EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.5 | DW |  | 60-00-4 | 0.4 | 2.9 | 104 | 9.4 | 50 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | EDTA | EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.5 | GW |  | 60-00-4 | 0.1 | 4.8 | 98 | 10 | 50 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | EDTA | EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.5 | MQ |  | 60-00-4 |  | 2.7 | 102 | 6.5 | 50 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | EDTA | EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.5 | OW |  | 60-00-4 | 0.1 | 3.3 | 103 | 9.1 | 50 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | EDTA | EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.5 | PW |  | 60-00-4 | 0.2 | 4.1 | 102 | 9.2 | 50 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | NTA | NTA (nitrilo-triethaanzuur) | µg/l | µg/l | 1 | DW |  | 139-13-9 | 0.2 | 5.3 | 106 | 17 | 40 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | NTA | NTA (nitrilo-triethaanzuur) | µg/l | µg/l | 1 | GW |  | 139-13-9 | 0.4 | 10 | 105 | 24 | 40 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | NTA | NTA (nitrilo-triethaanzuur) | µg/l | µg/l | 1 | MQ |  | 139-13-9 |  | 2.9 | 104 | 9.8 | 40 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | NTA | NTA (nitrilo-triethaanzuur) | µg/l | µg/l | 1 | OW |  | 139-13-9 | 0.7 | 5.3 | 104 | 14 | 40 | 21
ANORG | COMPLVM | Complexvormers | 14 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-COMPLVM | eigen methode | NTA | NTA (nitrilo-triethaanzuur) | µg/l | µg/l | 1 | PW |  | 139-13-9 | 0.5 | 4.8 | 104 | 13 | 40 | 21
METALEN | CO-OPG | Cobalt | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0.05 | DW | Q | 7440-48-4 | 0.68 | 3.2 | 103 | 8.6 | 10 | 14
METALEN | CO-OPG | Cobalt | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0.05 | MQ |  | 7440-48-4 |  | 2.4 | 105 | 11 | 10 | 14
METALEN | CO-OPG | Cobalt | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0.05 | PW |  | 7440-48-4 |  | 3.9 | 106 | 15 | 10 | 14
METALEN | CO-TOT | Cobalt (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0.2 | GW | Q | 7440-48-4 |  | 3.1 | 104 | 10 | 10 | 14
METALEN | CO-TOT | Cobalt (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0.2 | MQ |  | 7440-48-4 | 1.76 | 2.7 | 105 | 11 | 10 | 14
METALEN | CO-TOT | Cobalt (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0.2 | OW | Q | 7440-48-4 | 0.95 | 3.2 | 105 | 12 | 10 | 14
METALEN | CO-TOT | Cobalt (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | cobalt | Cobalt | µg/l | µg/l Co | 0.2 | PW | Q | 7440-48-4 |  | 1.9 | 107 | 14 | 10 | 14
MICRO | CPERF-100M | Clostridium perfringens bevestigd met MALDI (100 ml) | 5 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-CPERF/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Clostridium perfringens-b | Clostridium perfringens (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW |  |  | 10 | 20 | - | 41 | - | 5
MICRO | CPERF-100M | Clostridium perfringens bevestigd met MALDI (100 ml) | 5 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-CPERF/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Clostridium perfringens-b | Clostridium perfringens (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW |  |  | 16 | 11 | - | 21 | - | 5
METALEN | CR-OPG | Chroom | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 0.1 | MQ |  | 7440-47-3 | 0.28 | 2.6 | 105 | 11 | 10 | 14
METALEN | CR-OPG | Chroom | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 0.1 | PW |  | 7440-47-3 |  | 2.8 | 93 | 14 | 10 | 14
METALEN | CR-OPG | Chroom | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 0.1 | DW | Q | 7440-47-3 | 0.57 | 2.7 | 105 | 11 | 10 | 14
METALEN | CR-TOT | Chroom (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 1 | GW | Q | 7440-47-3 |  | 4.8 | 98 | 10 | 10 | 14
METALEN | CR-TOT | Chroom (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 1 | MQ |  | 7440-47-3 | 0.53 | 3.7 | 100 | 7.4 | 10 | 14
METALEN | CR-TOT | Chroom (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 1 | OW | Q | 7440-47-3 | 0.58 | 4.6 | 102 | 10 | 10 | 14
METALEN | CR-TOT | Chroom (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | chroom | Chroom | µg/l | µg/l Cr | 1 | PW | Q | 7440-47-3 |  | 5.3 | 100 | 11 | 10 | 14
HYDRO | CRYP-D-L | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend (CRYP-D-L) | 1 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal REWAB | Cryptosporidium, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 16.4 | 19.7 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYP-D-L | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend (CRYP-D-L) | 1 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal REWAB | Cryptosporidium, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYP-D-L | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend (CRYP-D-L) | 1 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal REWAB | Giardia, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 20.9 | 24.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYP-D-L | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend (CRYP-D-L) | 1 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal REWAB | Giardia, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
HYDRO | CRYPH-D-L | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend - Hemoflowmonstername (CRYPH-D-L) | 1 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal REWAB | Cryptosporidium, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 16.4 | 19.7 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYPH-D-L | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend - Hemoflowmonstername (CRYPH-D-L) | 1 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal REWAB | Cryptosporidium, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYPH-D-L | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend - Hemoflowmonstername (CRYPH-D-L) | 1 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal REWAB | Giardia, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 20.9 | 24.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYPH-D-L | Cryptosporidium en Giardia(oö)cysten met IC, CS en dood/llevend - Hemoflowmonstername (CRYPH-D-L) | 1 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal REWAB | Giardia, totaal REWAB | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
HYDRO | CRYPH-TOT | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal - Hemoflowmonstername (CRYPH-TOT) | 2 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, aantal | Cryptosporidium, aantal | n | n | 0 | DW |  |  | 16.4 | 19.7 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYPH-TOT | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal - Hemoflowmonstername (CRYPH-TOT) | 2 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, aantal | Cryptosporidium, aantal | n | n | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYPH-TOT | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal - Hemoflowmonstername (CRYPH-TOT) | 2 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, aantal | Giardia, aantal | n | n | 0 | DW |  |  | 20.9 | 24.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYPH-TOT | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal - Hemoflowmonstername (CRYPH-TOT) | 2 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, aantal | Giardia, aantal | n | n | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | Cryptosporidium-giardia | 9 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, dode cellen | Cryptosporidium, dode cellen | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 16.4 | 19.7 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | Cryptosporidium-giardia | 9 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, dode cellen | Cryptosporidium, dode cellen | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | Cryptosporidium-giardia | 9 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, levende cellen | Cryptosporidium, levende cellen | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 16.4 | 19.7 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | Cryptosporidium-giardia | 9 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, levende cellen | Cryptosporidium, levende cellen | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | Cryptosporidium-giardia | 9 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal | Cryptosporidium, totaal | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 16.4 | 15.6 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | Cryptosporidium-giardia | 9 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, totaal | Cryptosporidium, totaal | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | Cryptosporidium-giardia | 9 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, dode cellen | Giardia, dode cellen | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 20.9 | 24.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | Cryptosporidium-giardia | 9 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, dode cellen | Giardia, dode cellen | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | Cryptosporidium-giardia | 9 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, levende cellen | Giardia, levende cellen | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 20.9 | 24.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | Cryptosporidium-giardia | 9 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, levende cellen | Giardia, levende cellen | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | Cryptosporidium-giardia | 9 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal | Giardia, totaal | n/l | n/l | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
HYDRO | CRYPTO | Cryptosporidium-giardia | 9 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, totaal | Giardia, totaal | n/l | n/l | 0 | DW |  |  | 20.9 | 22.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYP-TOT | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal (CRYP-TOT) | 1 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, aantal | Cryptosporidium, aantal | n | n | 0 | DW |  |  | 16.4 | 19.7 | 67.7 | 26 | - | 28
HYDRO | CRYP-TOT | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal (CRYP-TOT) | 1 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | cryptosporidium, aantal | Cryptosporidium, aantal | n | n | 0 | OW |  |  | 19.1 | 21.1 | 67.7 | 27 | - | 28
HYDRO | CRYP-TOT | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal (CRYP-TOT) | 1 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, aantal | Giardia, aantal | n | n | 0 | DW |  |  | 20.9 | 24.2 | 63.8 | 24 | - | 28
HYDRO | CRYP-TOT | Cryptosporidium en Giardia (oö)cysten met IC, CS en totaal (CRYP-TOT) | 1 | MIC | Microscopie | AVS-CRYPTO | eigen methode | giardia, aantal | Giardia, aantal | n | n | 0 | OW |  |  | 10.8 | 20.8 | 63.8 | 25 | - | 28
METALEN | CU-OPG | Koper | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 0.5 | DW | Q | 7440-50-8 | 0.41 | 4.3 | 97 | 10 | 100 | 14
METALEN | CU-OPG | Koper | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 0.5 | MQ |  | 7440-50-8 | 1.19 | 3.4 | 101 | 7.0 | 100 | 14
METALEN | CU-OPG | Koper | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 0.5 | PW |  | 7440-50-8 |  | 3.7 | 98 | 8.5 | 100 | 14
METALEN | CU-OPG | Koper | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | koper (mg/l) | Koper | mg/l | mg/l Cu | 0.0005 | DW | Q | 7440-50-8 | 0.41 | 4.3 | 97 | 10 | 0.1 | 14
METALEN | CU-OPG | Koper | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | koper (mg/l) | Koper | mg/l | mg/l Cu | 0.0005 | MQ |  | 7440-50-8 | 1.19 | 3.4 | 101 | 7.0 | 0.1 | 14
METALEN | CU-OPG | Koper | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | koper (mg/l) | Koper | mg/l | mg/l Cu | 0.0005 | PW |  | 7440-50-8 |  | 3.7 | 98 | 8.5 | 0.1 | 14
METALEN | CU-TOT | Koper (na destructie) | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 2 | GW | Q | 7440-50-8 |  | 1.8 | 105 | 11 | 100 | 14
METALEN | CU-TOT | Koper (na destructie) | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 2 | MQ |  | 7440-50-8 | 0.48 | 3.0 | 103 | 8.6 | 100 | 14
METALEN | CU-TOT | Koper (na destructie) | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 2 | OW | Q | 7440-50-8 | 0.8 | 3.7 | 102 | 8.1 | 100 | 14
METALEN | CU-TOT | Koper (na destructie) | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | koper | Koper | µg/l | µg/l Cu | 2 | PW | Q | 7440-50-8 |  | 4.0 | 102 | 9.4 | 100 | 14
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Levend | DCT-Levend | cel/ml | cel/ml | 600 | DW |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Levend | DCT-Levend | cel/ml | cel/ml | 600 | OW |  |  | 2 | 2 |  | 3 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Levend | DCT-Levend | cel/ml | cel/ml | 600 | PW |  |  | 1 | 9 |  | 18 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Levend-HNA | DCT-Levend-HNA | cel/ml | cel/ml | 600 | DW |  |  | 4 | 5 |  | 10 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Levend-HNA | DCT-Levend-HNA | cel/ml | cel/ml | 600 | OW |  |  | 1 | 3 |  | 6 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Levend-HNA | DCT-Levend-HNA | cel/ml | cel/ml | 600 | PW |  |  | 3 | 7 |  | 14 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Levend-LNA | DCT-Levend-LNA | cel/ml | cel/ml | 600 | DW |  |  | 2 | 3 |  | 6 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Levend-LNA | DCT-Levend-LNA | cel/ml | cel/ml | 600 | OW |  |  | 3 | 3 |  | 6 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Levend-LNA | DCT-Levend-LNA | cel/ml | cel/ml | 600 | PW |  |  | 1 | 13 |  | 28 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Totaal | DCT-Totaal | cel/ml | cel/ml | 600 | DW |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Totaal | DCT-Totaal | cel/ml | cel/ml | 600 | OW |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Totaal | DCT-Totaal | cel/ml | cel/ml | 600 | PW |  |  | 1 | 9 |  | 19 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Totaal-HNA | DCT-Totaal-HNA | cel/ml | cel/ml | 6 | PW |  |  | 3 | 9 |  | 18 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Totaal-HNA | DCT-Totaal-HNA | cel/ml | cel/ml | 2 | OW |  |  | 5 | 4 |  | 8 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Totaal-HNA | DCT-Totaal-HNA | cel/ml | cel/ml | 4 | DW |  |  | 2 | 3 |  | 6 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Totaal-LNA | DCT-Totaal-LNA | cel/ml | cel/ml | 600 | DW |  |  | 2 | 2 |  | 5 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Totaal-LNA | DCT-Totaal-LNA | cel/ml | cel/ml | 600 | OW |  |  | 5 | 6 |  | 12 | 100000 | 2
MICRO | DCT-LNAHNA | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-LNAHNA) | 4 | FCM | Flowcytometer | ABV-DCT | eigen methode | DCT-Totaal-LNA | DCT-Totaal-LNA | cel/ml | cel/ml | 600 | PW |  |  | 2 | 15 |  | 31 | 100000 | 2
MICRO | DCT-TOTLEV | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-TOTLEV) | 2 | FCM | Flowcytometer | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Levend | DCT-Levend | cel/ml | cel/ml | 600 | DW |  |  | 4.7 | 15 | - | - | - | 2
MICRO | DCT-TOTLEV | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-TOTLEV) | 2 | FCM | Flowcytometer | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Levend | DCT-Levend | cel/ml | cel/ml | 600 | OW |  |  | 1.2 | 14.8 | - | - | - | 2
MICRO | DCT-TOTLEV | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-TOTLEV) | 2 | FCM | Flowcytometer | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Totaal | DCT-Totaal | cel/ml | cel/ml | 600 | DW |  |  | 9.1 | 5.6 | - | - | - | 2
MICRO | DCT-TOTLEV | Directe celtelling totaal en levend mbv flowcytometer (DCT-TOTLEV) | 2 | FCM | Flowcytometer | AVS-DCT-FCM | eigen methode | DCT-Totaal | DCT-Totaal | cel/ml | cel/ml | 600 | OW |  |  | 4.1 | 14.8 | - | - | - | 2
UITBEST | DFC | Desfenylchloridazon | 10 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | desfenylchloridazon | desfenylchloridazon | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 6339-19-1 |  |  | 98 | 2.4 | 0.50 | 28
UITBEST | DFC | Desfenylchloridazon | 10 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | desfenylchloridazon | desfenylchloridazon | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 6339-19-1 |  |  | 96 | 5.1 | 0.50 | 28
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | BAM | BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 2008-58-4 | 3 | 3.8 | 100 | 7.6 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | BAM | BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 2008-58-4 | 9 | 3.6 | 96 | 9.9 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | BAM | BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 2008-58-4 |  | 5.7 | 99 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | BAM | BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 2008-58-4 | 6 | 2.7 | 95 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | BAM | BAM (2,6-dichloorbenzamide) | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 2008-58-4 | 6 | 6.9 | 97 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | diglyme | Diglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 111-96-6 | 3 | 5.0 | 94 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | diglyme | Diglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 111-96-6 | 3 | 2.4 | 97 | 8.2 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | diglyme | Diglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 111-96-6 |  | 4.5 | 97 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | diglyme | Diglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 111-96-6 | 5 | 4.0 | 92 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | diglyme | Diglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 111-96-6 | 1 | 5.0 | 94 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | tetraglyme | Tetraglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 143-24-8 | 5 | 5.4 | 103 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | tetraglyme | Tetraglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 143-24-8 | 9 | 6.5 | 102 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | tetraglyme | Tetraglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 143-24-8 |  | 6.1 | 101 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | tetraglyme | Tetraglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 143-24-8 | 7 | 3.9 | 103 | 10 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | tetraglyme | Tetraglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 143-24-8 | 3 | 6.5 | 104 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | triglyme | Triglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 112-49-2 |  | 3.8 | 98 | 8.4 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | triglyme | Triglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 112-49-2 | 3 | 5.0 | 100 | 10 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | triglyme | Triglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 112-49-2 | 1 | 2.2 | 97 | 7.0 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | triglyme | Triglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 112-49-2 | 2 | 3.2 | 100 | 6.3 | 0.1 | 14
ORGAN | DIGLYBAM | Diglyme en BAM | 12 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-DIGLYBAM | eigen methode | triglyme | Triglyme | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 112-49-2 | 2 | 2.2 | 99 | 4.8 | 0.1 | 14
ANORG | DOC | Organisch koolstof (opgelost) | 8 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC | conform NEN-EN-ISO 20236 | organisch koolstof | Opgelost organisch koolstof (DOC) | mg/l | mg/l C | 0.2 | DW |  |  | - | - | - | - | - | 5
ANORG | DOC | Organisch koolstof (opgelost) | 8 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC | conform NEN-EN-ISO 20236 | organisch koolstof | Opgelost organisch koolstof (DOC) | mg/l | mg/l C | 0.2 | GW |  |  | - | - | - | - | - | 5
ANORG | DOC | Organisch koolstof (opgelost) | 8 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC | conform NEN-EN-ISO 20236 | organisch koolstof | Opgelost organisch koolstof (DOC) | mg/l | mg/l C | 0.2 | OW |  |  | - | - | - | - | - | 5
MICRO | EC-100-M | Escherichia coli bevestigd met MALDI (100 ml) | 5 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Escherichia coli-b | Escherichia coli (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW | Q |  | 12 | 14 | - | 32 | - | 2
MICRO | EC-100-M | Escherichia coli bevestigd met MALDI (100 ml) | 5 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Escherichia coli-b | Escherichia coli (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW | Q |  | 12 | 14 | - | 28 | - | 2
MICRO | EC-100-M | Escherichia coli bevestigd met MALDI (100 ml) | 5 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Escherichia coli-b | Escherichia coli (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 12 | 14 | - | 28 | - | 2
MICRO | EC-100-M | Escherichia coli bevestigd met MALDI (100 ml) | 5 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Escherichia coli-b | Escherichia coli (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW | Q |  | 12 | 14 | - | 28 | - | 2
MICRO | EC-100-M | Escherichia coli bevestigd met MALDI (100 ml) | 5 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Escherichia coli-b | Escherichia coli (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | ZW | Q | [6 empty] | 2
MICRO | EC44-100-M | Escherichia coli (44°) bevestigd met MALDI (100 ml) | 1 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Escherichia coli-b 44 | Escherichia coli (44°, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW |  |  | 12 | 14 | - | 28 | - | 2
MICRO | EC44-100-M | Escherichia coli (44°) bevestigd met MALDI (100 ml) | 1 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Escherichia coli-b 44 | Escherichia coli (44°, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW |  |  | 12 | 14 | - | 28 | - | 2
MICRO | EC44-100-M | Escherichia coli (44°) bevestigd met MALDI (100 ml) | 1 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Escherichia coli-b 44 | Escherichia coli (44°, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW |  |  | 12 | 14 | - | 28 | - | 2
MICRO | EC44-100-M | Escherichia coli (44°) bevestigd met MALDI (100 ml) | 1 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF | eigen methode/eigen methode | Escherichia coli-b 44 | Escherichia coli (44°, bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW |  |  | 12 | 14 | - | 32 | - | 2
ANORG | EGV | Electrisch geleidend vermogen 20 °C | 7 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | geleidingsvermogen | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | mS/m | 1 | DW | Q |  |  | 0.07 |  |  |  | 1
ANORG | EGV | Electrisch geleidend vermogen 20 °C | 7 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | geleidingsvermogen | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | mS/m | 1 | GW | Q |  | 0.08 |  |  |  |  | 1
ANORG | EGV | Electrisch geleidend vermogen 20 °C | 7 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | geleidingsvermogen | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | mS/m | 1 | MQ |  |  |  | 0.71 | 100 | 1.4 | 70 | 1
ANORG | EGV | Electrisch geleidend vermogen 20 °C | 7 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | geleidingsvermogen | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | mS/m | 1 | OW | Q |  |  | 0.05 |  |  |  | 1
ANORG | EGV | Electrisch geleidend vermogen 20 °C | 7 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | geleidingsvermogen | EGV (elek. geleid.verm., 20 °C) | mS/m | mS/m | 1 | PW | Q |  | 0.05 |  |  |  |  | 1
UITBEST | EMERGING-1 | RIWA2013 (nieuwe stoffen voor de Rijn voorgesteld door IAWR) | 22 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | Gabapentin-lactam | Gabapentin-lactam | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 64744-50-9 |  |  | 100 | 3.6 | 0.50 | 28
UITBEST | EMERGING-1 | RIWA2013 (nieuwe stoffen voor de Rijn voorgesteld door IAWR) | 22 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | Gabapentin-lactam | Gabapentin-lactam | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 64744-50-9 |  |  | 99 | 2.9 | 0.50 | 28
UITBEST | EMERGING-1 | RIWA2013 (nieuwe stoffen voor de Rijn voorgesteld door IAWR) | 22 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | Hexa(methoxymethyl)melamine | Hexa(methoxymethyl)melamine | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 68002-20-0 |  |  | 110 | 5.8 | 0.50 | 28
UITBEST | EMERGING-1 | RIWA2013 (nieuwe stoffen voor de Rijn voorgesteld door IAWR) | 22 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | Hexa(methoxymethyl)melamine | Hexa(methoxymethyl)melamine | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 68002-20-0 |  |  | 107 | 9.6 | 0.50 | 28
UITBEST | EMERGING-1 | RIWA2013 (nieuwe stoffen voor de Rijn voorgesteld door IAWR) | 22 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | Metazachloor-C-metaboliet | Metazachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 1231244-60-2 |  |  | 97 | 3.4 | 0.50 | 28
UITBEST | EMERGING-1 | RIWA2013 (nieuwe stoffen voor de Rijn voorgesteld door IAWR) | 22 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | Metazachloor-C-metaboliet | Metazachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 1231244-60-2 |  |  | 100 | 3.4 | 0.50 | 28
UITBEST | EMERGING-1 | RIWA2013 (nieuwe stoffen voor de Rijn voorgesteld door IAWR) | 22 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | Metazachloor-S-metaboliet | Metazachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 172960-62-2 |  |  | 97 | 4.3 | 0.50 | 28
UITBEST | EMERGING-1 | RIWA2013 (nieuwe stoffen voor de Rijn voorgesteld door IAWR) | 22 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | Metazachloor-S-metaboliet | Metazachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 172960-62-2 |  |  | 96 | 5.8 | 0.50 | 28
UITBEST | EMERGING-1 | RIWA2013 (nieuwe stoffen voor de Rijn voorgesteld door IAWR) | 22 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | Metolachloor-C-metaboliet | Metolachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 152019-73-3 |  |  | 96 | 3.8 | 0.50 | 28
UITBEST | EMERGING-1 | RIWA2013 (nieuwe stoffen voor de Rijn voorgesteld door IAWR) | 22 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | Metolachloor-C-metaboliet | Metolachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 152019-73-3 |  |  | 94 | 5.5 | 0.50 | 28
UITBEST | EMERGING-1 | RIWA2013 (nieuwe stoffen voor de Rijn voorgesteld door IAWR) | 22 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | Metolachloor-S-metaboliet | Metolachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 171118-09-5 |  |  | 97 | 3.9 | 0.50 | 28
UITBEST | EMERGING-1 | RIWA2013 (nieuwe stoffen voor de Rijn voorgesteld door IAWR) | 22 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | uitbesteding | uitbesteding | Metolachloor-S-metaboliet | Metolachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 171118-09-5 |  |  | 97 | 4.8 | 0.50 | 28
MICRO | ENT-100-B | Enterococcen bevestigd (100 ml) | 4 | MF | Membraanfiltratie | AVS-ENT | conform NEN-EN-ISO 7899-2 | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW | Q |  | 13 | 11 | - | 23 | - | 2
MICRO | ENT-100-B | Enterococcen bevestigd (100 ml) | 4 | MF | Membraanfiltratie | AVS-ENT | conform NEN-EN-ISO 7899-2 | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW | Q |  | 13 | 13 | - | 26 | - | 2
MICRO | ENT-100-B | Enterococcen bevestigd (100 ml) | 4 | MF | Membraanfiltratie | AVS-ENT | conform NEN-EN-ISO 7899-2 | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 12 | 13 | - | 26 | - | 2
MICRO | ENT-100-B | Enterococcen bevestigd (100 ml) | 4 | MF | Membraanfiltratie | AVS-ENT | conform NEN-EN-ISO 7899-2 | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW | Q |  | 12 | 13 | - | 26 | - | 2
MICRO | ENT-100-M | Enterococcen bevestigd (100 ml) met MALDI | 4 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-ENT/AVS-MALDI-TOF | conform NEN-EN-ISO 7899-2/eigen methode | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | PW | Q |  | 13 | 13 | - | 26 | - | 2
MICRO | ENT-100-M | Enterococcen bevestigd (100 ml) met MALDI | 4 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-ENT/AVS-MALDI-TOF | conform NEN-EN-ISO 7899-2/eigen methode | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | DW | Q |  | 13 | 13 | - | 23 | - | 2
MICRO | ENT-100-M | Enterococcen bevestigd (100 ml) met MALDI | 4 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-ENT/AVS-MALDI-TOF | conform NEN-EN-ISO 7899-2/eigen methode | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | GW | Q |  | 13 | 13 | - | 26 | - | 2
MICRO | ENT-100-M | Enterococcen bevestigd (100 ml) met MALDI | 4 | MF/MALDI | Membraanfiltratie/MALDI | AVS-ENT/AVS-MALDI-TOF | conform NEN-EN-ISO 7899-2/eigen methode | enterococcen-b | Enterococcen (bevestigd) | kve/100 ml | kve/100 ml | 0 | OW | Q |  | 13 | 13 | - | 26 | - | 2
ANORG | F | Fluoride | 17 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | fluoride | Fluoride | mg/l | mg/l F | 0.01 | DW | Q | 16984-48-8 | 0.8 | 4.1 | 103 | 11 | 200 | 10
ANORG | F | Fluoride | 17 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | fluoride | Fluoride | mg/l | mg/l F | 0.01 | GW | Q | 16984-48-8 | 1.1 | 4.0 | 105 | 13 | 200 | 10
ANORG | F | Fluoride | 17 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | fluoride | Fluoride | mg/l | mg/l F | 0.01 | MQ |  | 16984-48-8 | 1.2 | 2.5 | 102 | 6.8 | 200 | 10
ANORG | F | Fluoride | 17 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | fluoride | Fluoride | mg/l | mg/l F | 0.01 | OW | Q | 16984-48-8 | 0.8 | 4.9 | 106 | 16 | 200 | 10
ANORG | F | Fluoride | 17 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | Conform NEN-EN-ISO 10304-1 | fluoride | Fluoride | mg/l | mg/l F | 0.01 | PW | Q | 16984-48-8 | 1.1 | 6.1 | 103 | 14 | 200 | 10
METALEN | FE-GEF | IJzer (gefilteerd) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0.005 | DW |  | 7439-89-6 | [5 empty] | 4
METALEN | FE-GEF | IJzer (gefilteerd) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0.005 | MQ |  | 7439-89-6 | [5 empty] | 4
METALEN | FE-OPG | IJzer (opgelost) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0.005 | DW | Q | 7439-89-6 | 0.75 | 2.8 | 102 | 6.7 | 0.6 | 4
METALEN | FE-OPG | IJzer (opgelost) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0.005 | GW |  | 7439-89-6 |  | 2.7 | 102 | 6.4 | 0.6 | 4
METALEN | FE-OPG | IJzer (opgelost) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0.005 | MQ |  | 7439-89-6 |  | 2.7 | 101 | 5.8 | 0.6 | 4
METALEN | FE-OPG | IJzer (opgelost) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0.005 | OW |  | 7439-89-6 |  | 2.0 | 100 | 4.0 | 0.6 | 4
METALEN | FE-OPG | IJzer (opgelost) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0.005 | PW |  | 7439-89-6 |  | 1.9 | 101 | 4.5 | 0.6 | 4
METALEN | FE-OPG | IJzer (opgelost) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer (ug/l) | IJzer | µg/l | µg/l Fe | 5 | DW | Q | 7439-89-6 | 0.75 | 2.8 | 102 | 6.7 | 600 | 4
METALEN | FE-OPG | IJzer (opgelost) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer (ug/l) | IJzer | µg/l | µg/l Fe | 5 | GW |  | 7439-89-6 |  | 2.7 | 102 | 6.4 | 600 | 4
METALEN | FE-OPG | IJzer (opgelost) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer (ug/l) | IJzer | µg/l | µg/l Fe | 5 | MQ |  | 7439-89-6 |  | 2.7 | 101 | 5.8 | 600 | 4
METALEN | FE-OPG | IJzer (opgelost) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer (ug/l) | IJzer | µg/l | µg/l Fe | 5 | OW |  | 7439-89-6 |  | 2.0 | 100 | 4.0 | 600 | 4
METALEN | FE-OPG | IJzer (opgelost) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | ijzer (ug/l) | IJzer | µg/l | µg/l Fe | 5 | PW |  | 7439-89-6 |  | 1.9 | 101 | 4.5 | 600 | 4
METALEN | FE-TOT | IJzer (na destructie) | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0.01 | GW | Q | 7439-89-6 |  | 4.1 | 102 | 9.0 | 0.6 | 14
METALEN | FE-TOT | IJzer (na destructie) | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0.01 | MQ |  | 7439-89-6 | 1.89 | 2.9 | 103 | 8.4 | 0.6 | 14
METALEN | FE-TOT | IJzer (na destructie) | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0.01 | OW | Q | 7439-89-6 | 0.57 | 5.4 | 103 | 12 | 0.6 | 14
METALEN | FE-TOT | IJzer (na destructie) | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | ijzer | IJzer | mg/l | mg/l Fe | 0.01 | PW | Q | 7439-89-6 |  | 4.5 | 101 | 9.4 | 0.6 | 14
ANORG | FTU | Troebelingsgraad | 8 | NEF | Nefelometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | troebelingsgraad | Troebelingsgraad | FTU | FTU | 0.03 | DW |  |  | 22.69 | 46.4 |  |  |  | 1
ANORG | FTU | Troebelingsgraad | 8 | NEF | Nefelometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | troebelingsgraad | Troebelingsgraad | FTU | FTU | 0.03 | GW | [7 empty] | 1
ANORG | FTU | Troebelingsgraad | 8 | NEF | Nefelometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | troebelingsgraad | Troebelingsgraad | FTU | FTU | 0.03 | MQ |  |  |  | 13 | 101 | 26 | 0.08 | 1
ANORG | FTU | Troebelingsgraad | 8 | NEF | Nefelometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | troebelingsgraad | Troebelingsgraad | FTU | FTU | 0.03 | OW |  |  | 2.62 | 3.24 |  |  |  | 1
ANORG | FTU | Troebelingsgraad | 8 | NEF | Nefelometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | troebelingsgraad | Troebelingsgraad | FTU | FTU | 0.03 | PW | [7 empty] | 1
HYDRO | FYT-N-OW-H | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 5 | MIC | Microscopie | AVS-FYT-N | eigen methode | chlorophyceae | Groenalgen (Chlorophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | 26 | - | 52 | - | 28
HYDRO | FYT-N-OW-H | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 5 | MIC | Microscopie | AVS-FYT-N | eigen methode | chrysophyceae | Goudalgen (Chrysophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-OW-H | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 5 | MIC | Microscopie | AVS-FYT-N | eigen methode | cryptophyceae | Cryptomonaden (Cryptophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | 19 | - | 38 | - | 28
HYDRO | FYT-N-OW-H | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 5 | MIC | Microscopie | AVS-FYT-N | eigen methode | cyanophyceae | Cyanobacteriën (Cyanophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | 43 | - | 86 | - | 28
HYDRO | FYT-N-OW-H | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 5 | MIC | Microscopie | AVS-FYT-N | eigen methode | dinophyceae | Pantseralgen (Dinophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-OW-H | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 5 | MIC | Microscopie | AVS-FYT-N | eigen methode | euglenophyceae | Oogflagellaten (Euglenophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-OW-H | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 5 | MIC | Microscopie | AVS-FYT-N | eigen methode | fytoplankton, diversen | Fytoplankton, diversen | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | FYT-N-OW-H | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 5 | MIC | Microscopie | AVS-FYT-N | eigen methode | fytoplankton, totaal | Fytoplankton, totaal | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | 23 | 92 | 46 | - | 28
HYDRO | FYT-N-OW-H | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 5 | MIC | Microscopie | AVS-FYT-N | eigen methode | khakista | Kiezelalgen (Khakista) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | 60 | - | 120 | - | 28
HYDRO | FYT-N-OW-H | Algen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 5 | MIC | Microscopie | AVS-FYT-N | eigen methode | xanthophyceae | Geelgroene-algen (Xanthophyceae) | n/ml | n/ml | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
METALEN | GD-OPG | Gadolinium | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | gadolinium | Gadolinium | µg/l | µg/l Gd | 0.02 | DW |  | 7440-54-2 | 1 | 5.1 | 100 | 10 | 0.5 | 14
METALEN | GD-OPG | Gadolinium | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | gadolinium | Gadolinium | µg/l | µg/l Gd | 0.02 | MQ |  | 7440-54-2 |  | 5.3 | 101 | 11 | 0.5 | 14
METALEN | GD-OPG | Gadolinium | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | gadolinium | Gadolinium | µg/l | µg/l Gd | 0.02 | PW |  | 7440-54-2 | [5 empty] | 14
METALEN | GD-TOT | Gadolinium | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | gadolinium | Gadolinium | µg/l | µg/l Gd | 0.02 | GW |  | 7440-54-2 | 1 | 1.3 | 106 | 12 | 0.5 | 14
METALEN | GD-TOT | Gadolinium | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | gadolinium | Gadolinium | µg/l | µg/l Gd | 0.02 | MQ |  | 7440-54-2 |  | 3.1 | 105 | 11 | 0.5 | 14
METALEN | GD-TOT | Gadolinium | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | gadolinium | Gadolinium | µg/l | µg/l Gd | 0.02 | OW |  | 7440-54-2 | 1 | 5.8 | 102 | 12 | 0.5 | 14
METALEN | GD-TOT | Gadolinium | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | gadolinium | Gadolinium | µg/l | µg/l Gd | 0.02 | PW |  | 7440-54-2 | 1 | 1.8 | 106 | 12 | 0.5 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | µg/l | µg/l | 0.2 | AW |  | - | 3 | 5 | 104 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | µg/l | µg/l | 0.2 | DW |  | - |  | 6.7 | 100 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | µg/l | µg/l | 0.2 | GW |  | - |  | 3.6 | 99 | 7.5 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | µg/l | µg/l | 0.2 | MQ |  | - |  | 6.2 | 100 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | µg/l | µg/l | 0.2 | OW |  | - | 4 | 32 | 83 | 64 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | µg/l | µg/l | 0.2 | PW |  | - |  | 8.8 | 93 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | µg/l | µg/l | 0.05 | AW |  | 71675-85-9 | 4 | 9 | 112 | 38 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 71675-85-9 |  | 11 | 98 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 71675-85-9 |  | 11 | 98 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 71675-85-9 |  | 4.2 | 102 | 9.6 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 71675-85-9 | 3 | 9.0 | 94 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 71675-85-9 |  | 1.2 | 96 | 7.7 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | azithromycine | Azithromycine | µg/l | µg/l | 0.5 | AW |  | 83905-01-5 | 2 | 21 | 98 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | azithromycine | Azithromycine | µg/l | µg/l | 0.5 | DW |  | 83905-01-5 |  | 17 | 91 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | azithromycine | Azithromycine | µg/l | µg/l | 0.5 | GW |  | 83905-01-5 |  | 21 | 110 | 49 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | azithromycine | Azithromycine | µg/l | µg/l | 0.5 | MQ |  | 83905-01-5 |  | 11 | 103 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | azithromycine | Azithromycine | µg/l | µg/l | 0.5 | OW |  | 83905-01-5 | 6 | 0.73 | 96 | 7.1 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | azithromycine | Azithromycine | µg/l | µg/l | 0.5 | PW |  | 83905-01-5 |  | 12 | 89 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | µg/l | µg/l | 0.2 | PW |  | 95-14-7 |  | 3.9 | 99 | 7.9 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | µg/l | µg/l | 0.2 | OW |  | 95-14-7 | 4 | 4.6 | 78 | 46 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | µg/l | µg/l | 0.2 | MQ |  | 95-14-7 |  | 4.3 | 101 | 9.0 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | µg/l | µg/l | 0.2 | GW |  | 95-14-7 |  | 1.5 | 101 | 3.3 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | µg/l | µg/l | 0.2 | DW |  | 95-14-7 |  | 5.0 | 102 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | µg/l | µg/l | 0.2 | AW |  | 95-14-7 | 3 | 5 | 95 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | candesartan | Candesartan | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 139481-59-7 |  | 6 | 95 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | candesartan | Candesartan | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  | 139481-59-7 | 3 | 6.5 | 98 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | candesartan | Candesartan | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 139481-59-7 |  | 11 | 100 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | candesartan | Candesartan | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 139481-59-7 |  | 5.1 | 104 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | candesartan | Candesartan | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 139481-59-7 |  | 4.9 | 100 | 9.7 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | candesartan | Candesartan | µg/l | µg/l | 0.1 | AW |  | 139481-59-7 | 4 | 21 | 93 | 33 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | µg/l | µg/l | 0.05 | AW |  | 298-46-4 | 3 | 5 | 106 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 298-46-4 |  | 3.3 | 104 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 298-46-4 |  | 2.5 | 104 | 9.6 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 298-46-4 |  | 2.8 | 104 | 9.7 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 298-46-4 | 3 | 1.3 | 106 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 298-46-4 |  | 5.3 | 103 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | citalopram | Citalopram | µg/l | µg/l | 0.05 | AW |  | 59729-33-8 | 4 | 10 | 95 | 18 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | citalopram | Citalopram | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 59729-33-8 |  | 6.3 | 98 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | citalopram | Citalopram | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 59729-33-8 |  | 5.8 | 97 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | citalopram | Citalopram | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 59729-33-8 |  | 3.5 | 103 | 9.2 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | citalopram | Citalopram | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 59729-33-8 | 2 | 13 | 94 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | citalopram | Citalopram | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 59729-33-8 |  | 4.9 | 96 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | µg/l | µg/l | 0.3 | AW |  | 81103-11-9 | 2 | 11 | 100 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | µg/l | µg/l | 0.3 | DW |  | 81103-11-9 |  | 11 | 96 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | µg/l | µg/l | 0.3 | GW |  | 81103-11-9 |  | 16 | 97 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | µg/l | µg/l | 0.3 | MQ |  | 81103-11-9 |  | 9.0 | 105 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | µg/l | µg/l | 0.3 | OW |  | 81103-11-9 | 4 | 12 | 92 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | µg/l | µg/l | 0.3 | PW |  | 81103-11-9 |  | 12 | 88 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | diclofenac | Diclofenac | µg/l | µg/l | 0.2 | AW |  | 15307-86-5 | 3 | 5 | 108 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | diclofenac | Diclofenac | µg/l | µg/l | 0.2 | DW |  | 15307-86-5 |  | 4.6 | 103 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | diclofenac | Diclofenac | µg/l | µg/l | 0.2 | GW |  | 15307-86-5 |  | 3.6 | 105 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | diclofenac | Diclofenac | µg/l | µg/l | 0.2 | MQ |  | 15307-86-5 |  | 3.4 | 104 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | diclofenac | Diclofenac | µg/l | µg/l | 0.2 | OW |  | 15307-86-5 | 3 | 4.2 | 101 | 8.7 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | diclofenac | Diclofenac | µg/l | µg/l | 0.2 | PW |  | 15307-86-5 |  | 5.4 | 99 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | furosemide | Furosemide | µg/l | µg/l | 1 | AW |  | 54-31-9 | 3 | 7 | 101 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | furosemide | Furosemide | µg/l | µg/l | 1 | DW |  | 54-31-9 |  | 5.5 | 101 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | furosemide | Furosemide | µg/l | µg/l | 1 | GW |  | 54-31-9 |  | 6.0 | 102 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | furosemide | Furosemide | µg/l | µg/l | 1 | MQ |  | 54-31-9 |  | 3.6 | 100 | 7.2 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | furosemide | Furosemide | µg/l | µg/l | 1 | OW |  | 54-31-9 | 3 | 6.9 | 102 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | furosemide | Furosemide | µg/l | µg/l | 1 | PW |  | 54-31-9 |  | 3.4 | 101 | 7.4 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | µg/l | µg/l | 0.5 | AW |  | 60142-96-3 | 5 | 10 | 104 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | µg/l | µg/l | 0.5 | DW |  | 60142-96-3 |  | 7.6 | 101 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | µg/l | µg/l | 0.5 | GW |  | 60142-96-3 |  | 6.4 | 102 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | µg/l | µg/l | 0.5 | MQ |  | 60142-96-3 |  | 7.5 | 100 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | µg/l | µg/l | 0.5 | OW |  | 60142-96-3 | 3 | 9.1 | 93 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | µg/l | µg/l | 0.5 | PW |  | 60142-96-3 |  | 3.4 | 96 | 10 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | hydrochloorthiazide | Hydrochloorthiazide | µg/l | µg/l | 0.5 | AW |  | 58-93-5 | 5 | 3 | 98 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | hydrochloorthiazide | Hydrochloorthiazide | µg/l | µg/l | 0.5 | DW |  | 58-93-5 |  | 5.2 | 100 | 10 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | hydrochloorthiazide | Hydrochloorthiazide | µg/l | µg/l | 0.5 | GW |  | 58-93-5 |  | 5.8 | 103 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | hydrochloorthiazide | Hydrochloorthiazide | µg/l | µg/l | 0.5 | MQ |  | 58-93-5 |  | 4.5 | 102 | 9.8 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | hydrochloorthiazide | Hydrochloorthiazide | µg/l | µg/l | 0.5 | OW |  | 58-93-5 | 4 | 12 | 101 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | hydrochloorthiazide | Hydrochloorthiazide | µg/l | µg/l | 0.5 | PW |  | 58-93-5 |  | 6.3 | 97 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | µg/l | µg/l | 0.1 | AW |  | 138402-11-6 | 5 | 5 | 104 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 138402-11-6 |  | 5.7 | 101 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 138402-11-6 |  | 5.8 | 100 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 138402-11-6 |  | 3.9 | 100 | 7.9 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  | 138402-11-6 | 4 | 8.8 | 96 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 138402-11-6 |  | 2.4 | 97 | 6.9 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | µg/l | µg/l | 0.05 | AW |  | 37350-58-6 | 5 | 5 | 103 | 69 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 37350-58-6 |  | 6.5 | 98 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 37350-58-6 |  | 6.7 | 104 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 37350-58-6 |  | 5.2 | 101 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 37350-58-6 | 4 | 11 | 94 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 37350-58-6 |  | 2.9 | 96 | 9.4 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | propranolol | Propranolol | µg/l | µg/l | 0.05 | AW |  | 71-23-8 | 4 | 8 | 96 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | propranolol | Propranolol | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 71-23-8 |  | 6.2 | 100 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | propranolol | Propranolol | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 71-23-8 |  | 9.2 | 100 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | propranolol | Propranolol | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 71-23-8 |  | 2.6 | 102 | 6.7 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | propranolol | Propranolol | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 71-23-8 | 3 | 5.8 | 97 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | propranolol | Propranolol | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 71-23-8 |  | 5.3 | 96 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sotalol | Sotalol | µg/l | µg/l | 0.1 | AW |  | 3930-20-9 | 4 | 4 | 98 | 42 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sotalol | Sotalol | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 3930-20-9 |  | 17 | 97 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sotalol | Sotalol | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 3930-20-9 |  | 11 | 96 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sotalol | Sotalol | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 3930-20-9 |  | 19 | 101 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sotalol | Sotalol | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  | 3930-20-9 | 5 | 6.5 | 98 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sotalol | Sotalol | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 3930-20-9 |  | 9.2 | 101 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sulfamethoxazol | Sulfamethoxazol | µg/l | µg/l | 0.1 | AW |  | 723-46-6 | 5 | 14 | 98 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sulfamethoxazol | Sulfamethoxazol | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 723-46-6 |  | 8.2 | 104 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sulfamethoxazol | Sulfamethoxazol | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 723-46-6 |  | 3.2 | 108 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sulfamethoxazol | Sulfamethoxazol | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 723-46-6 |  | 5.3 | 102 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sulfamethoxazol | Sulfamethoxazol | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  | 723-46-6 | 3 | 15 | 108 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | sulfamethoxazol | Sulfamethoxazol | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 723-46-6 |  | 4.8 | 102 | 10 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | µg/l | µg/l | 0.05 | AW |  | 738-70-5 | 2 | 8 | 100 | 24 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 738-70-5 |  | 9.6 | 100 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 738-70-5 |  | 7.0 | 107 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 738-70-5 |  | 3.6 | 104 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 738-70-5 | 3 | 8.7 | 97 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 738-70-5 |  | 3.3 | 99 | 6.9 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | µg/l | µg/l | 0.1 | AW |  | 93413-69-5 | 4 | 4 | 110 | 24 | 0.02 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 93413-69-5 |  | 6.6 | 100 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 93413-69-5 |  | 6.6 | 103 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 93413-69-5 |  | 4.1 | 102 | 9.2 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  | 93413-69-5 | 4 | 10 | 96 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | GIDSSTOF | Gidsstoffen | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GIDSSTOFFEN | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 93413-69-5 |  | 4.8 | 95 | 14 | 0.1 | 14
ANORG | GLOEIREST | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | 4 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest gehalte | Gloeirest gehalte | mg/l | mg/l | 5 | OW |  |  | - | 3.8 | 98 | 8.8 | 100 | 10
ANORG | GLOEIREST | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | 4 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest gehalte | Gloeirest gehalte | mg/l | mg/l | 5 | DW |  |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | 4 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest gehalte | Gloeirest gehalte | mg/l | mg/l | 5 | GW |  |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | 4 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest gehalte | Gloeirest gehalte | mg/l | mg/l | 5 | MQ |  |  |  | 4.0 | 94 | 15 | 100 | 10
ANORG | GLOEIREST | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | 4 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest massafractie | Gloeirest massafractie | % | % | 0 | OW |  |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | 4 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest massafractie | Gloeirest massafractie | % | % | 0 | GW |  |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | 4 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | gloeirest massafractie | Gloeirest massafractie | % | % | 0 | DW |  |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | 4 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | DW |  |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | 4 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | GW |  |  | - | - | - | - | - | 10
ANORG | GLOEIREST | Bepaling van het gehalte gloeirest van de onopgeloste stoffen. | 4 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | OW |  |  | - | - | - | 12.12 | 100.23 | 10
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | aminomethylfosfonzuur | aminomethylfosfonzuur (ampa) | µg/l | µg/l | 0.025 | DW |  | 1066-51-9 | 2.03 | 4.23 | 99 | 8.55 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | aminomethylfosfonzuur | aminomethylfosfonzuur (ampa) | µg/l | µg/l | 0.025 | GW |  | 1066-51-9 | 3.34 | 6.42 | 98 | 13.04 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | aminomethylfosfonzuur | aminomethylfosfonzuur (ampa) | µg/l | µg/l | 0.025 | MQ |  | 1066-51-9 | 2.81 |  |  |  |  | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | aminomethylfosfonzuur | aminomethylfosfonzuur (ampa) | µg/l | µg/l | 0.025 | OW |  | 1066-51-9 | 3.01 | 4.82 | 99 | 9.77 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | aminomethylfosfonzuur | aminomethylfosfonzuur (ampa) | µg/l | µg/l | 0.025 | PW |  | 1066-51-9 | 2.63 | 3.64 | 99 | 7.4 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glufosinaat | glufosinaat | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 51276-47-2 | 1.81 | 4.45 | 99 | 8.93 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glufosinaat | glufosinaat | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 51276-47-2 | 2.59 | 3.69 | 100 | 7.39 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glufosinaat | glufosinaat | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 51276-47-2 | 2.71 |  |  |  |  | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glufosinaat | glufosinaat | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 51276-47-2 | 3.57 | 2.61 | 101 | 5.75 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glufosinaat | glufosinaat | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 51276-47-2 | 2.53 | 3.94 | 100 | 7.91 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glyfosaat | glyfosaat | µg/l | µg/l | 0.025 | DW |  | 1071-83-6 | 2.81 | 3.69 | 98 | 8.26 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glyfosaat | glyfosaat | µg/l | µg/l | 0.025 | GW |  | 1071-83-6 | 2.68 | 2.64 | 99 | 5.96 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glyfosaat | glyfosaat | µg/l | µg/l | 0.025 | MQ |  | 1071-83-6 | 2.55 |  |  |  |  | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glyfosaat | glyfosaat | µg/l | µg/l | 0.025 | OW |  | 1071-83-6 | 2.92 | 5.39 | 101 | 11.24 | 0.1 | 14
ORGAN | GLYF | Glyfosaat, AMPA en glufosinaat | 12 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-GLY-GLU-AMPA | eigen methode | glyfosaat | glyfosaat | µg/l | µg/l | 0.025 | PW |  | 1071-83-6 | 3.02 | 4.28 | 99 | 8.59 | 0.1 | 14
ANORG | H2O2 | Waterstofperoxide | 8 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-H2O2 | eigen methode | waterstofperoxide | Waterstofperoxide | mg/l | mg/l | 0.06 | MQ |  | 7722-84-1 | - | 1.8 | 106 | 13 | 7 | 4
ANORG | HCO3 | Waterstofcarbonaat | 6 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | waterstofcarbonaat | Waterstofcarbonaat | mg/l | mg/l HCO3 | 5 | DW | Q | 71-52-3 | 0.42 | 1.93 |  |  |  | 1
ANORG | HCO3 | Waterstofcarbonaat | 6 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | waterstofcarbonaat | Waterstofcarbonaat | mg/l | mg/l HCO3 | 5 | GW | Q | 71-52-3 | [5 empty] | 1
ANORG | HCO3 | Waterstofcarbonaat | 6 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | waterstofcarbonaat | Waterstofcarbonaat | mg/l | mg/l HCO3 | 5 | MQ |  | 71-52-3 |  | 2.6 | 119 | 39 | 10 | 1
ANORG | HCO3 | Waterstofcarbonaat | 6 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | waterstofcarbonaat | Waterstofcarbonaat | mg/l | mg/l HCO3 | 5 | OW | Q | 71-52-3 | 0.64 | 0.86 |  |  |  | 1
ANORG | HCO3 | Waterstofcarbonaat | 6 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | waterstofcarbonaat | Waterstofcarbonaat | mg/l | mg/l HCO3 | 5 | PW | Q | 71-52-3 | [5 empty] | 1
METALEN | HG | Kwik | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kwik | Kwik | µg/l | µg/l Hg | 0.01 | GW | Q | 7439-97-6 |  | 4.5 | 96 | 12 | 0.1 | 14
METALEN | HG | Kwik | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kwik | Kwik | µg/l | µg/l Hg | 0.01 | MQ |  | 7439-97-6 |  | 3.8 | 97 | 9.8 | 0.1 | 14
METALEN | HG | Kwik | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kwik | Kwik | µg/l | µg/l Hg | 0.01 | OW | Q | 7439-97-6 | 1.91 | 5.8 | 98 | 12 | 0.1 | 14
METALEN | HG | Kwik | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kwik | Kwik | µg/l | µg/l Hg | 0.01 | PW | Q | 7439-97-6 |  | 4.4 | 98 | 9.2 | 0.1 | 14
METALEN | HG | Kwik | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kwik | Kwik | µg/l | µg/l Hg | 0.01 | DW | Q | 7439-97-6 | 1.4 | 5.3 | 103 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | 19-norethindrone | 19-Norethindrone | ng/l | ng/l | 3 | DW |  |  | - | 8.5 | 110 | 24 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | 19-norethindrone | 19-Norethindrone | ng/l | ng/l | 3 | OW |  |  | - | 11 | 100 | 26 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | 19-norethindrone | 19-Norethindrone | ng/l | ng/l | 3 | GW |  |  | - | 15 | 110 | 33 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | 19-norethindrone | 19-Norethindrone | ng/l | ng/l | 3 | CB |  |  | - | 13.508 | 101.1 | 27.401 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | aldosteron | Aldosteron | ng/l | ng/l | 6 | CB |  | 52-39-1 | - | 10.876 | 102.486 | 22.841 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | aldosteron | Aldosteron | ng/l | ng/l | 6 | DW |  | 52-39-1 | - | 27 | 100 | 57 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | aldosteron | Aldosteron | ng/l | ng/l | 6 | GW |  | 52-39-1 | - | 9.6 | 97 | 20 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | aldosteron | Aldosteron | ng/l | ng/l | 6 | OW |  | 52-39-1 | - | 14 | 100 | 28 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | amcinonide | Amcinonide | ng/l | ng/l | 30 | CB |  | 51022-69-6 | - | 57.04 | 88.007 | 103.224 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | amcinonide | Amcinonide | ng/l | ng/l | 30 | OW |  | 51022-69-6 | - | 48 | 110 | 110 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | amcinonide | Amcinonide | ng/l | ng/l | 30 | DW |  | 51022-69-6 | - | 57 | 65 | 100 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | amcinonide | Amcinonide | ng/l | ng/l | 30 | GW |  | 51022-69-6 | - | 61 | 87 | 110 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | androsteendion | Androsteendion | ng/l | ng/l | 2 | CB |  | 63-05-8 | - | 17.145 | 70.55 | 63.674 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | androsteendion | Androsteendion | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 63-05-8 | - | 23 | 90 | 46 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | androsteendion | Androsteendion | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 63-05-8 | - | 21 | 78 | 54 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | androsteendion | Androsteendion | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 63-05-8 | - | 26 | 79 | 59 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | budesonide | Budesonide | ng/l | ng/l | 2 | CB |  | 51333-22-3 | - | 17.079 | 99.736 | 34.072 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | budesonide | Budesonide | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 51333-22-3 | - | 16 | 110 | 44 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | budesonide | Budesonide | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 51333-22-3 | - | 18 | 100 | 39 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | budesonide | Budesonide | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 51333-22-3 | - | 25 | 95 | 49 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | clobetasolpropionaat | Clobetasolpropionaat | ng/l | ng/l | 15 | CB |  | 25122-46-7 | - | 23.913 | 92.586 | 46.697 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | clobetasolpropionaat | Clobetasolpropionaat | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 25122-46-7 | - | 19 | 110 | 46 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | clobetasolpropionaat | Clobetasolpropionaat | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 25122-46-7 | - | 24 | 97 | 48 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | clobetasolpropionaat | Clobetasolpropionaat | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 25122-46-7 | - | 84 | 140 | 250 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | cortison | Cortison | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 53-06-5 | - | 7.1 | 100 | 14 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | cortison | Cortison | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 53-06-5 | - | 27 | 91 | 53 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | cortison | Cortison | ng/l | ng/l | 3 | CB |  | 53-06-5 | - | 17.848 | 93.65 | 35.76 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | cortison | Cortison | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 53-06-5 | - | 4.2 | 100 | 12 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | cyproteronacetaat | Cyproteronacetaat | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 427-51-0 | - | 61 | 140 | 180 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | cyproteronacetaat | Cyproteronacetaat | ng/l | ng/l | 15 | CB |  | 427-51-0 | - | 27.106 | 101.614 | 55.181 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | cyproteronacetaat | Cyproteronacetaat | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 427-51-0 | - | 16 | 130 | 68 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | cyproteronacetaat | Cyproteronacetaat | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 427-51-0 | - | 33 | 100 | 68 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | d-(-)-norgestrel | D-(-)-Norgestrel | ng/l | ng/l | 12 | DW |  |  | - | 24 | 90 | 48 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | d-(-)-norgestrel | D-(-)-Norgestrel | ng/l | ng/l | 12 | GW |  |  | - | 13 | 87 | 34 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | d-(-)-norgestrel | D-(-)-Norgestrel | ng/l | ng/l | 12 | OW |  |  | - | 9.9 | 99 | 20 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | d-(-)-norgestrel | D-(-)-Norgestrel | ng/l | ng/l | 12 | CB |  |  | - | 20.843 | 95.821 | 40.809 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | desoximetason | Desoximetason | ng/l | ng/l | 2 | CB |  | 382-67-2 | - | 26.187 | 124.107 | 80.931 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | desoximetason | Desoximetason | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 382-67-2 | - | 28 | 120 | 77 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | desoximetason | Desoximetason | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 382-67-2 | - | 13 | 120 | 48 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | desoximetason | Desoximetason | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 382-67-2 | - | 29 | 120 | 77 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | dexamethason | Dexamethason | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 50-02-2 | - | 12 | 96 | 25 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | dexamethason | Dexamethason | ng/l | ng/l | 5 | CB |  | 50-02-2 | - | 20.746 | 88.993 | 42.99 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | dexamethason | Dexamethason | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 50-02-2 | - | 20 | 100 | 43 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | dexamethason | Dexamethason | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 50-02-2 | - | 22 | 95 | 42 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | dihydrotestosteron | Dihydrotestosteron | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 521-18-6 | - | 20 | 99 | 39 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | dihydrotestosteron | Dihydrotestosteron | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 521-18-6 | - | 27 | 110 | 59 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | dihydrotestosteron | Dihydrotestosteron | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 521-18-6 | - | 63 | 91 | 120 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | dihydrotestosteron | Dihydrotestosteron | ng/l | ng/l | 15 | CB |  | 521-18-6 | - | 31.525 | 88.393 | 60.373 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | flunisolide | Flunisolide | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 3-3-3385 | - | 24 | 88 | 49 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | flunisolide | Flunisolide | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 3-3-3385 | - | 4.4 | 93 | 17 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | flunisolide | Flunisolide | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 3-3-3385 | - | 15 | 97 | 31 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | flunisolide | Flunisolide | ng/l | ng/l | 3 | CB |  | 3-3-3385 | - | 20.897 | 91.836 | 41.711 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | fluormetholon | Fluormetholon | ng/l | ng/l | 3 | CB |  | 426-13-1 | - | 29.336 | 100.121 | 58.743 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | fluormetholon | Fluormetholon | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 426-13-1 | - | 19 | 95 | 38 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | fluormetholon | Fluormetholon | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 426-13-1 | - | 12 | 77 | 49 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | fluormetholon | Fluormetholon | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 426-13-1 | - | 46 | 94 | 87 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | fluticasonpropionaat | Fluticasonpropionaat | ng/l | ng/l | 25 | CB |  | 80474-14-2 | - | 32.132 | 124.8 | 94.3 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | fluticasonpropionaat | Fluticasonpropionaat | ng/l | ng/l | 25 | DW |  | 80474-14-2 | - | 22 | 110 | 50 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | fluticasonpropionaat | Fluticasonpropionaat | ng/l | ng/l | 25 | GW |  | 80474-14-2 | - | 34 | 130 | 100 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | fluticasonpropionaat | Fluticasonpropionaat | ng/l | ng/l | 25 | OW |  | 80474-14-2 | - | 28 | 110 | 69 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | gestodeen | Gestodeen | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 60282-87-3 | - | 13 | 100 | 27 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | gestodeen | Gestodeen | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 60282-87-3 | - | 9.7 | 120 | 40 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | gestodeen | Gestodeen | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 60282-87-3 | - | 5.9 | 110 | 20 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | gestodeen | Gestodeen | ng/l | ng/l | 3 | CB |  | 60282-87-3 | - | 12.792 | 105.579 | 29.226 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | medroxyprogesteron | Medroxyprogesteron | ng/l | ng/l | 4 | CB |  | 520-85-4 | - | 10.723 | 112.107 | 34.122 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | medroxyprogesteron | Medroxyprogesteron | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 520-85-4 | - | 15 | 100 | 32 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | medroxyprogesteron | Medroxyprogesteron | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 520-85-4 | - | 11 | 98 | 22 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | medroxyprogesteron | Medroxyprogesteron | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 520-85-4 | - | 11 | 110 | 28 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | methylprednisolon | Methylprednisolon | ng/l | ng/l | 4 | CB |  | 83-43-2 | - | 13.737 | 103.107 | 29.001 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | methylprednisolon | Methylprednisolon | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 83-43-2 | - | 10 | 110 | 32 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | methylprednisolon | Methylprednisolon | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 83-43-2 | - | 9.4 | 100 | 20 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | methylprednisolon | Methylprednisolon | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 83-43-2 | - | 8.6 | 100 | 19 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | prednicarbaat | Prednicarbaat | ng/l | ng/l | 15 | CB |  | 73771-04-7 | - | 71.4 | 62.514 | 116.576 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | prednicarbaat | Prednicarbaat | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 73771-04-7 | - | 67 | 59 | 110 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | prednicarbaat | Prednicarbaat | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 73771-04-7 | - | 69 | 64 | 110 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | prednicarbaat | Prednicarbaat | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 73771-04-7 | - | 40 | 82 | 74 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | prednisolon | Prednisolon | ng/l | ng/l | 4 | CB |  | 50-24-8 | - | 12.541 | 112.693 | 37.992 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | prednisolon | Prednisolon | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 50-24-8 | - | 24 | 100 | 50 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | prednisolon | Prednisolon | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 50-24-8 | - | 17 | 100 | 35 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | prednisolon | Prednisolon | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 50-24-8 | - | 28 | 100 | 58 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | prednison | Prednison | ng/l | ng/l | 4 | CB |  | 53-03-2 | - | 11.47 | 104.036 | 25.194 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | prednison | Prednison | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 53-03-2 | - | 12 | 110 | 28 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | prednison | Prednison | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 53-03-2 | - | 7.1 | 100 | 14 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | prednison | Prednison | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 53-03-2 | - | 9.1 | 100 | 21 | 50 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | progesteron | Progesteron | ng/l | ng/l | 6 | CB |  | 57-83-0 | - | 15.012 | 110.286 | 38.983 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | progesteron | Progesteron | ng/l | ng/l | 6 | DW |  | 57-83-0 | - | 17 | 110 | 37 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | progesteron | Progesteron | ng/l | ng/l | 6 | GW |  | 57-83-0 | - | 15 | 110 | 40 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | progesteron | Progesteron | ng/l | ng/l | 6 | OW |  | 57-83-0 | - | 15 | 110 | 41 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | rimexolon | Rimexolon | ng/l | ng/l | 6 | CB |  | 49697-38-3 | - | 22.159 | 134.614 | 91.387 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | rimexolon | Rimexolon | ng/l | ng/l | 6 | DW |  | 49697-38-3 | - | 13 | 120 | 45 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | rimexolon | Rimexolon | ng/l | ng/l | 6 | GW |  | 49697-38-3 | - | 46 | 130 | 130 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | rimexolon | Rimexolon | ng/l | ng/l | 6 | OW |  | 49697-38-3 | - | 35 | 160 | 160 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | testosteron | Testosteron | ng/l | ng/l | 3 | CB |  |  | - | 10.391 | 94.3 | 22.673 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | testosteron | Testosteron | ng/l | ng/l | 3 | DW |  |  | - | 8.5 | 100 | 17 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | testosteron | Testosteron | ng/l | ng/l | 3 | GW |  |  | - | 9.5 | 97 | 19 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | testosteron | Testosteron | ng/l | ng/l | 3 | OW |  |  | - | 7.6 | 100 | 15 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | triamcinolon | Triamcinolon | ng/l | ng/l | 7 | CB |  | 124-94-7 | - | 63.477 | 82.157 | 110.237 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | triamcinolon | Triamcinolon | ng/l | ng/l | 7 | DW |  | 124-94-7 | - | 50 | 87 | 91 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | triamcinolon | Triamcinolon | ng/l | ng/l | 7 | GW |  | 124-94-7 | - | 80 | 79 | 130 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | triamcinolon | Triamcinolon | ng/l | ng/l | 7 | OW |  | 124-94-7 | - | 65 | 63 | 110 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | triamcinolonacetonide | Triamcinolonacetonide | ng/l | ng/l | 5 | CB |  | 76-25-5 | - | 25.504 | 115.886 | 67.108 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | triamcinolonacetonide | Triamcinolonacetonide | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 76-25-5 | - | 28 | 120 | 76 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | triamcinolonacetonide | Triamcinolonacetonide | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 76-25-5 | - | 13 | 110 | 31 | 10 | 28
ORGAN | HORMONEN | Hormonen | 3 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-HORMONEN | eigen methode | triamcinolonacetonide | Triamcinolonacetonide | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 76-25-5 | - | 18 | 120 | 63 | 10 | 28
ORGAN | HP | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-HP | eigen methode | Hexa(methoxymethyl)melamine | Hexa(methoxymethyl)melamine | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 68002-20-0 | 2.85 | 9.8 | 95 | 21 | 0.3 | 21
ORGAN | HP | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-HP | eigen methode | Hexa(methoxymethyl)melamine | Hexa(methoxymethyl)melamine | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 68002-20-0 | 5.03 | 7.3 | 105 | 18 | 0.3 | 21
ORGAN | HP | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-HP | eigen methode | Hexa(methoxymethyl)melamine | Hexa(methoxymethyl)melamine | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 68002-20-0 |  | 6.0 | 99 | 12 | 0.3 | 21
ORGAN | HP | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-HP | eigen methode | Hexa(methoxymethyl)melamine | Hexa(methoxymethyl)melamine | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 68002-20-0 | 6.82 | 11 | 100 | 21 | 0.3 | 21
ORGAN | HP | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-HP | eigen methode | Hexa(methoxymethyl)melamine | Hexa(methoxymethyl)melamine | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 68002-20-0 |  | 13 | 106 | 31 | 0.3 | 21
ORGAN | HP | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-HP | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 288-13-1 | 7.56 | 10 | 94 | 23 | 0.3 | 21
ORGAN | HP | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-HP | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 288-13-1 | 4.09 | 12 | 97 | 23 | 0.3 | 21
ORGAN | HP | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-HP | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 288-13-1 |  | 7.1 | 98 | 14 | 0.3 | 21
ORGAN | HP | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-HP | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 288-13-1 | 9.23 | 11 | 88 | 31 | 0.3 | 21
ORGAN | HP | Hexa(methoxymethyl)melamine en Pyrazool | 4 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-HP | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 288-13-1 |  | 8.8 | 102 | 18 | 0.3 | 21
METALEN | K | Kalium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium | Kalium | mg/l | mg/l K | 0.05 | MQ |  | 7440-09-7 |  | 2.9 | 102 | 6.5 | 9 | 7
METALEN | K | Kalium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium | Kalium | mg/l | mg/l K | 0.05 | OW | Q | 7440-09-7 | 0.78 | 1.9 | 97 | 6.9 | 9 | 7
METALEN | K | Kalium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium | Kalium | mg/l | mg/l K | 0.05 | PW | Q | 7440-09-7 |  | 2.6 | 97 | 7.4 | 9 | 7
METALEN | K | Kalium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium | Kalium | mg/l | mg/l K | 0.05 | DW | Q | 7440-09-7 | 0.73 | 3.2 | 98 | 7.5 | 9 | 7
METALEN | K | Kalium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium | Kalium | mg/l | mg/l K | 0.05 | GW | Q | 7440-09-7 |  | 2.1 | 98 | 5.3 | 9 | 7
METALEN | K | Kalium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium (ug/l) | Kalium | µg/l | µg/l K | 50 | DW | Q | 7440-09-7 | 0.73 | 3.2 | 98 | 7.5 | 9000 | 7
METALEN | K | Kalium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium (ug/l) | Kalium | µg/l | µg/l K | 50 | GW | Q | 7440-09-7 |  | 2.1 | 98 | 5.3 | 9000 | 7
METALEN | K | Kalium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium (ug/l) | Kalium | µg/l | µg/l K | 50 | MQ |  | 7440-09-7 |  | 2.9 | 102 | 6.5 | 9000 | 7
METALEN | K | Kalium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium (ug/l) | Kalium | µg/l | µg/l K | 50 | OW | Q | 7440-09-7 | 0.78 | 1.9 | 97 | 6.9 | 9000 | 7
METALEN | K | Kalium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | kalium (ug/l) | Kalium | µg/l | µg/l K | 50 | PW | Q | 7440-09-7 |  | 2.6 | 97 | 7.4 | 9000 | 7
MICRO | KG22 | Koloniegetal 22 °C (3 dg) | 6 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-22 | Koloniegetal 22 °C, 3 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | ZW | Q |  | 16 | 26 | - | 51 | - | 3
MICRO | KG22 | Koloniegetal 22 °C (3 dg) | 6 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-22 | Koloniegetal 22 °C, 3 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | PW | Q |  | 16 | 26 | - | 51 | - | 3
MICRO | KG22 | Koloniegetal 22 °C (3 dg) | 6 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-22 | Koloniegetal 22 °C, 3 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | OW | Q |  | 16 | 26 | - | 51 | - | 3
MICRO | KG22 | Koloniegetal 22 °C (3 dg) | 6 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-22 | Koloniegetal 22 °C, 3 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | GW | Q |  | 16 | 26 | - | 51 | - | 3
MICRO | KG22 | Koloniegetal 22 °C (3 dg) | 6 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-22 | Koloniegetal 22 °C, 3 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | DW | Q |  | 16 | 23 | - | 47 | - | 3
MICRO | KG36 | Koloniegetal 36 °C (2 dg) | 4 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-36 | Koloniegetal 36 °C, 2 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 2
MICRO | KG36 | Koloniegetal 36 °C (2 dg) | 4 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-36 | Koloniegetal 36 °C, 2 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 2
MICRO | KG36 | Koloniegetal 36 °C (2 dg) | 4 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-36 | Koloniegetal 36 °C, 2 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | DW | Q |  | 14 | 20 | - | 40 | - | 2
MICRO | KG36 | Koloniegetal 36 °C (2 dg) | 4 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-36 | Koloniegetal 36 °C, 2 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | GW | Q |  | 16 | 31 | - | 63 | - | 2
MICRO | KG36 | Koloniegetal 36 °C (2 dg) | 4 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-KG22-KG36 | conform NEN-EN-ISO 6222 | koloniegetal-gp-36 | Koloniegetal 36 °C, 2 dg W-PCA-gietplaat | kve/ml | kve/ml | 0 | OW | Q |  | 10 | 17 | - | 34 | - | 2
ANORG | KLEUR | Kleurintensiteit | 8 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | kleurintensiteit | Kleurintens., Pt/Co-schaal | mg/l Pt | mg/l Pt | 1 | DW | Q |  | 2.62 | 12.74 |  |  |  | 4
ANORG | KLEUR | Kleurintensiteit | 8 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | kleurintensiteit | Kleurintens., Pt/Co-schaal | mg/l Pt | mg/l Pt | 1 | GW | Q | [6 empty] | 4
ANORG | KLEUR | Kleurintensiteit | 8 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | kleurintensiteit | Kleurintens., Pt/Co-schaal | mg/l Pt | mg/l Pt | 1 | MQ |  |  |  | 24 | 98 | 48 | 2 | 4
ANORG | KLEUR | Kleurintensiteit | 8 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | kleurintensiteit | Kleurintens., Pt/Co-schaal | mg/l Pt | mg/l Pt | 1 | OW | Q |  | 2.11 | 6.61 |  |  |  | 4
ANORG | KLEUR | Kleurintensiteit | 8 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | kleurintensiteit | Kleurintens., Pt/Co-schaal | mg/l Pt | mg/l Pt | 1 | PW | Q | [6 empty] | 4
MICRO | LEG | Legionella | 8 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG | Legionella | 8 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG | Legionella | 8 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG | Legionella | 8 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG3LMTRXA | Legionella matrix A 3 liter (water met weinig stoorflora) | 10 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | eigen methode | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | GW |  |  | 11 | 13 |  | 29 |  | 9
MICRO | LEG3LMTRXA | Legionella matrix A 3 liter (water met weinig stoorflora) | 10 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | eigen methode | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | DW | Q |  | 11 | 13 |  | 29 |  | 9
MICRO | LEG3LMTRXB | Legionella matrix B 3 liter (water met veel stoorflora) | 3 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | DW |  |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 9
MICRO | LEG3LMTRXB | Legionella matrix B 3 liter (water met veel stoorflora) | 3 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | KW |  |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 9
MICRO | LEG3LMTRXB | Legionella matrix B 3 liter (water met veel stoorflora) | 3 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | OW |  |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 9
MICRO | LEG3LMTRXB | Legionella matrix B 3 liter (water met veel stoorflora) | 3 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | PW |  |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 9
MICRO | LEG3LMTRXB | Legionella matrix B 3 liter (water met veel stoorflora) | 3 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | ZW |  |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 9
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | AW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | CH | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | GR | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | KW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | ZE | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | AW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | CH | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | GR | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | KW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | ZE | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella non-pneumophila | Legionella non-pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | AW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | CH | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | GR | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | KW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | ZE | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M | Legionella bevestigd met MALDI | 1 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | conform NEN 6265 (2007)/eigen methode | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | kvd/l | kvd/l | 100 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-M-MA | Legionella bevestigd met MALDI matrix-A | 5 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731 | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | DW | Q |  | 11 | 13 |  | 29 |  | 12
MICRO | LEG-M-MA | Legionella bevestigd met MALDI matrix-A | 5 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731 | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | GW |  |  | 11 | 13 |  | 29 |  | 12
MICRO | LEG-M-MB | Legionella bevestigd met MALDI matrix-B | 4 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731 | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | KW | Q |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 12
MICRO | LEG-M-MB | Legionella bevestigd met MALDI matrix-B | 4 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731 | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | OW |  |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 12
MICRO | LEG-M-MB | Legionella bevestigd met MALDI matrix-B | 4 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731 | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | PW | Q |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 12
MICRO | LEG-M-MB | Legionella bevestigd met MALDI matrix-B | 4 | SPM/MALDI | Strijkplaatmethode/MALDI | AVS-LEG/AVS-MALDI-TOF | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11731 | Legionella bevestigd | Legionella (bevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | ZW |  |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 12
MICRO | LEG-MTRX-A | Legionella matrix A (water met weinig stoorflora) | 6 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | DW | Q |  | 11 | 13 |  | 29 |  | 9
MICRO | LEG-MTRX-A | Legionella matrix A (water met weinig stoorflora) | 6 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | GW |  |  | 11 | 13 |  | 29 |  | 9
MICRO | LEG-MTRX-B | Legionella matrix B (water met veel stoorflora) | 6 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | KW | Q |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 9
MICRO | LEG-MTRX-B | Legionella matrix B (water met veel stoorflora) | 6 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | OW |  |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 9
MICRO | LEG-MTRX-B | Legionella matrix B (water met veel stoorflora) | 6 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | PW | Q |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 9
MICRO | LEG-MTRX-B | Legionella matrix B (water met veel stoorflora) | 6 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN-EN-ISO 11731 | legionella | Legionella (onbevestigd) | kve/l | kve/l | 0 | ZW |  |  | 0 | 12 | - | 24 | - | 9
MICRO | LEG-MWY | Legionella, koel- en oppervlaktewater | 3 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella (mwy) | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG-MWY | Legionella, koel- en oppervlaktewater | 3 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella (mwy) | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | KW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG-MWY | Legionella, koel- en oppervlaktewater | 3 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella (mwy) | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG-MWY | Legionella, koel- en oppervlaktewater | 3 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella (mwy) | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG-MWY | Legionella, koel- en oppervlaktewater | 3 | SPM | Strijkplaatmethode | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella (mwy) | Legionella (onbevestigd) | kvd/l | kvd/l | 100 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 8
MICRO | LEG-T | Legionella sero-typering | 2 | SER | Serologisch | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella-serotype | Legionella serotype |  |  | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-T | Legionella sero-typering | 2 | SER | Serologisch | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella-serotype | Legionella serotype |  |  | 0 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-T | Legionella sero-typering | 2 | SER | Serologisch | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella-serotype | Legionella serotype |  |  | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
MICRO | LEG-T | Legionella sero-typering | 2 | SER | Serologisch | AVS-LEG | conform NEN 6265 (2007) | legionella-serotype | Legionella serotype |  |  | 0 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 11
METALEN | LI-OPG | Lithium | 3 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | lithium | Lithium | µg/l | µg/l Li | 0.1 | DW |  | 7439-93-2 | 2 | 3.5 | 94 | 14 | 5 | 14
METALEN | LI-TOT | Lithium totaal (met destructie) | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | lithium | Lithium | µg/l | µg/l Li | 0.1 | GW |  | 7439-93-2 | 1 | 6.1 | 100 | 12 | 5 | 14
METALEN | LI-TOT | Lithium totaal (met destructie) | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | lithium | Lithium | µg/l | µg/l Li | 0.1 | MQ |  | 7439-93-2 |  | 3.6 | 102 | 8.8 | 5 | 14
METALEN | LI-TOT | Lithium totaal (met destructie) | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | lithium | Lithium | µg/l | µg/l Li | 0.1 | OW |  | 7439-93-2 | 1 | 3.4 | 98 | 8.1 | 5 | 14
METALEN | LI-TOT | Lithium totaal (met destructie) | 4 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | lithium | Lithium | µg/l | µg/l Li | 0.1 | PW |  | 7439-93-2 | 4 | 3.7 | 98 | 8.3 | 5 | 14
HYDRO | MCRF-BOD | Macrofauna-onderzoek op soort (bodem) | 3 | MIC | Microscopie | AVS-MCRF | eigen methode | determineren organismengroepen | Determineren van de organismengroepen |  |  | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 244
HYDRO | MCRF-NET | Macrofauna-onderzoek op soort (net) | 3 | MIC | Microscopie | AVS-MCRF | eigen methode | determineren organismengroepen | Determineren van de organismengroepen |  |  | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 244
ORGAN | MELAMINE | Melamine | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MEL-URO | eigen methode | Melamine | Melamine | µg/L | µg/L | 0.025 | DW |  | 108-78-1 | 3 | 12 | 94 | 25 | 0.2 | 21
ORGAN | MELAMINE | Melamine | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MEL-URO | eigen methode | Melamine | Melamine | µg/L | µg/L | 0.025 | GW |  | 108-78-1 | 3 | 21 | 86 | 46 | 0.2 | 21
ORGAN | MELAMINE | Melamine | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MEL-URO | eigen methode | Melamine | Melamine | µg/L | µg/L | 0.025 | MQ |  | 108-78-1 |  | 9.3 | 98 | 19 | 0.2 | 21
ORGAN | MELAMINE | Melamine | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MEL-URO | eigen methode | Melamine | Melamine | µg/L | µg/L | 0.025 | OW |  | 108-78-1 | 3 | 9.0 | 105 | 21 | 0.2 | 21
ORGAN | MELAMINE | Melamine | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MEL-URO | eigen methode | Melamine | Melamine | µg/L | µg/L | 0.025 | PW |  | 108-78-1 |  | 7.6 | 100 | 15 | 0.2 | 21
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-36-0 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-36-0 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-36-0 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-36-0 | - | 4.82 | 92.92 | 16.76 | 10 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | arseen | Arseen | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-38-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | arseen | Arseen | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-38-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | arseen | Arseen | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-38-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | arseen | Arseen | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-38-2 | - | 7.31 | 102.82 | 16.05 | 10 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | barium | Barium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-39-3 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | barium | Barium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-39-3 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | barium | Barium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-39-3 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | barium | Barium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-39-3 | - | 1.76 | 100.20 | 3.64 | 100 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-41-7 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-41-7 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-41-7 | - | 13.73 | 108.31 | 34.07 | 0.25 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-41-7 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | boor | Boor | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-42-8 | - | 8.31 | 110.43 | 27.8 | 400 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | boor | Boor | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-42-8 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | boor | Boor | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-42-8 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | boor | Boor | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-42-8 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-43-9 | - | 3.55 | 93.03 | 15.43 | 0.5 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-43-9 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-43-9 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-43-9 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | calcium | Calcium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-70-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | calcium | Calcium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-70-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | calcium | Calcium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-70-2 | - | 3.74 | 100.67 | 7.65 | 40000 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | calcium | Calcium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-70-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | chroom | Chroom | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-47-3 | - | 3.39 | 93.54 | 14.4 | 10 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | chroom | Chroom | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-47-3 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | chroom | Chroom | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-47-3 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | chroom | Chroom | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-47-3 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | ijzer | IJzer | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7439-89-6 | - | 2.92 | 104.15 | 10.3 | 600 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | ijzer | IJzer | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7439-89-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | ijzer | IJzer | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7439-89-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | ijzer | IJzer | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7439-89-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kalium | Kalium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-09-7 | - | 5.93 | 100.2 | 11.89 | 10000 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kalium | Kalium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-09-7 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kalium | Kalium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-09-7 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kalium | Kalium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-09-7 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kobalt | Kobalt | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-48-4 | - | 4.25 | 97.42 | 9.76 | 10 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kobalt | Kobalt | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-48-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kobalt | Kobalt | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-48-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kobalt | Kobalt | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-48-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | koper | Koper | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-50-8 | - | 5.94 | 89.46 | 23.6 | 100 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | koper | Koper | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-50-8 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | koper | Koper | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-50-8 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | koper | Koper | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-50-8 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | lood | Lood | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7439-92-1 | - | 4.45 | 91.42 | 18.98 | 10 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | lood | Lood | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7439-92-1 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | lood | Lood | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7439-92-1 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | lood | Lood | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7439-92-1 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | magnesium | Magnesium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7439-95-4 | - | 2.98 | 98.15 | 6.93 | 10000 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | magnesium | Magnesium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7439-95-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | magnesium | Magnesium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7439-95-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | magnesium | Magnesium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7439-95-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | mangaan | Mangaan | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-61-1 | - | 5.79 | 99.91 | 11.58 | 300 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | mangaan | Mangaan | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-61-1 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | mangaan | Mangaan | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-61-1 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | mangaan | Mangaan | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-61-1 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | natrium | Natrium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-23-5 | - | 6.95 | 99.23 | 13.88 | 40000 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | natrium | Natrium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-23-5 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | natrium | Natrium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-23-5 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | natrium | Natrium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-23-5 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-02-0 | - | 1.9 | 98.33 | 5.01 | 10 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-02-0 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-02-0 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-02-0 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | seleen | Seleen | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7782-49-2 | - | 2.07 | 101.43 | 5.07 | 10 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | seleen | Seleen | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7782-49-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | seleen | Seleen | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7782-49-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | seleen | Seleen | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7782-49-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | strontium | Strontium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-24-6 | - | 7.79 | 103.94 | 18 | 100 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | strontium | Strontium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-24-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | strontium | Strontium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-24-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | strontium | Strontium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-24-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-62-2 | - | 6.91 | 91.86 | 20.66 | 10 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-62-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-62-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-62-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zilver | Zilver | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-22-4 | - | 10.68 | 88.45 | 29.85 | 2 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zilver | Zilver | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-22-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zilver | Zilver | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-22-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zilver | Zilver | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-22-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zink | Zink | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-66-6 | - | 4.98 | 98.33 | 10.02 | 100 | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zink | Zink | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-66-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zink | Zink | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-66-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-OPG | Metalen scan opgelost, screening ICP-MS | 1 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zink | Zink | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-66-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-36-0 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-36-0 | - | 1.51 | 132.42 | 19.92 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-36-0 | - | 2.49 | 99.2 | 5.19 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-36-0 | - | 1.49 | 100.56 | 3.2 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | arseen | Arseen | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-38-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | arseen | Arseen | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-38-2 | - | 1.55 | 103.69 | 15.08 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | arseen | Arseen | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-38-2 | - | 1.79 | 102.52 | 6.22 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | arseen | Arseen | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-38-2 | - | 1.69 | 102.84 | 6.65 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | barium | Barium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-39-3 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | barium | Barium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-39-3 | - | 1.52 | 96.83 | 5.33 | 100 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | barium | Barium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-39-3 | - | 2.08 | 95.91 | 9.11 | 100 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | barium | Barium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-39-3 | - | 1.6 | 96.40 | 7.83 | 100 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-41-7 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-41-7 | - | 38.997 | 117.13 | 95.62 | 0.25 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-41-7 | - | 59.63 | 109 | 131.23 | 0.25 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | beryllium | Beryllium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-41-7 | - | 46.56 | 81.71 | 84.42 | 0.25 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | boor | Boor | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-42-8 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | boor | Boor | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-42-8 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | boor | Boor | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-42-8 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | boor | Boor | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-42-8 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-43-9 | - | - | - |  |  | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-43-9 | - | 4.247 | 100.78 | 9.01 | 0.5 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-43-9 | - | 4.44 | 100.67 | 9.049 | 0.5 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | cadmium | Cadmium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-43-9 | - | 4.51 | 103.50 | 11.66 | 0.5 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | calcium | Calcium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-70-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | calcium | Calcium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-70-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | calcium | Calcium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-70-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | calcium | Calcium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-70-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | chroom | Chroom | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-47-3 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | chroom | Chroom | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-47-3 | - | 3.1 | 96.9 | 8.05 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | chroom | Chroom | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-47-3 | - | 24.68 | 81.55 | 54.61 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | chroom | Chroom | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-47-3 | - | 3.13 | 94.64 | 12.24 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | ijzer | IJzer | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7439-89-6 | - | - | - |  |  | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | ijzer | IJzer | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7439-89-6 | - | 2.22 | 104.33 | 8.97 | 600 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | ijzer | IJzer | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7439-89-6 | - | 3.07 | 102.07 | 7.5 | 600 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | ijzer | IJzer | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7439-89-6 | - | 2.86 | 103.12 | 8.58 | 600 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kalium | Kalium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-09-7 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kalium | Kalium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-09-7 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kalium | Kalium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-09-7 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kalium | Kalium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-09-7 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kobalt | Kobalt | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-48-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kobalt | Kobalt | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-48-4 | - | 3.14 | 107.02 | 16.26 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kobalt | Kobalt | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-48-4 | - | 3.06 | 103.72 | 9.78 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | kobalt | Kobalt | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-48-4 | - | 2.69 | 105.36 | 12.13 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | koper | Koper | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-50-8 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | koper | Koper | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-50-8 | - | 1.74 | 105.56 | 13.51 | 100 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | koper | Koper | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-50-8 | - | 1.73 | 102.98 | 6.94 | 100 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | koper | Koper | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-50-8 | - | 1.89 | 103.60 | 8.19 | 100 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | lood | Lood | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7439-92-1 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | lood | Lood | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7439-92-1 | - | 3.33 | 98.96 | 17.67 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | lood | Lood | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7439-92-1 | - | 2.89 | 97.62 | 7.39 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | lood | Lood | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7439-92-1 | - | 2.24 | 101.32 | 5.25 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | magnesium | Magnesium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7439-95-4 | - |  | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | magnesium | Magnesium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7439-95-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | magnesium | Magnesium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7439-95-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | magnesium | Magnesium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7439-95-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | mangaan | Mangaan | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-61-1 | - | - | - |  |  | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | mangaan | Mangaan | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-61-1 | - | 2.08 | 104.95 | 12.58 | 300 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | mangaan | Mangaan | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-61-1 | - | 1.61 | 105.12 | 10.78 | 300 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | mangaan | Mangaan | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-61-1 | - | 1.42 | 106.00 | 12.38 | 300 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | natrium | Natrium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-23-5 | - |  | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | natrium | Natrium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-23-5 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | natrium | Natrium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-23-5 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | natrium | Natrium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-23-5 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-02-0 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-02-0 | - | 2.75 | 107.37 | 15.57 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-02-0 | - | 6.97 | 98.51 | 14.18 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-02-0 | - | 14.31 | 94.38 | 29.26 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | seleen | Seleen | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7782-49-2 | - |  | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | seleen | Seleen | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7782-49-2 | - | 2.66 | 104.21 | 13.96 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | seleen | Seleen | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7782-49-2 | - | 2.17 | 102.12 | 6.14 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | seleen | Seleen | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7782-49-2 | - | 3.01 | 104.48 | 10.94 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | strontium | Strontium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-24-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | strontium | Strontium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-24-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | strontium | Strontium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-24-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | strontium | Strontium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-24-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-62-2 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-62-2 | - | 1.26 | 97.25 | 2.51 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-62-2 | - | 1.71 | 99.35 | 3.64 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-62-2 | - | 1.52 | 98.78 | 3.86 | 10 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zilver | Zilver | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-22-4 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zilver | Zilver | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-22-4 | - | 1.82 | 95.21 | 3.92 | 2 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zilver | Zilver | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-22-4 | - | 1.89 | 91.89 | 16.59 | 2 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zilver | Zilver | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-22-4 | - | 1.73 | 93.80 | 12.82 | 2 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zink | Zink | µg/l | µg/l | 0 | DW |  | 7440-66-6 | - | - | - | - | - | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zink | Zink | µg/l | µg/l | 0 | GW |  | 7440-66-6 | - | 1.49 | 106.83 | 13.66 | 100 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zink | Zink | µg/l | µg/l | 0 | OW |  | 7440-66-6 | - | 1.78 | 104.81 | 10.31 | 100 | 14
METALEN | METSCN-TOT | Metalen scan na destructie, screening ICP-MS (METSCN-TOT) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | geen AVS | eigen methode | zink | Zink | µg/l | µg/l | 0 | PW |  | 7440-66-6 | - | 1.96 | 105.01 | 10.83 | 100 | 14
METALEN | MG | Magnesium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium | Magnesium | mg/l | mg/l Mg | 0.05 | DW | Q | 7439-95-4 | 0.81 | 3.7 | 98 | 8.7 | 9 | 4
METALEN | MG | Magnesium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium | Magnesium | mg/l | mg/l Mg | 0.05 | GW | Q | 7439-95-4 |  | 3.1 | 97 | 8.1 | 9 | 4
METALEN | MG | Magnesium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium | Magnesium | mg/l | mg/l Mg | 0.05 | MQ |  | 7439-95-4 |  | 3.2 | 103 | 9.5 | 9 | 4
METALEN | MG | Magnesium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium | Magnesium | mg/l | mg/l Mg | 0.05 | OW | Q | 7439-95-4 | 0.42 | 2.8 | 94 | 13 | 9 | 4
METALEN | MG | Magnesium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium | Magnesium | mg/l | mg/l Mg | 0.05 | PW | Q | 7439-95-4 |  | 2.0 | 96 | 8.5 | 9 | 4
METALEN | MG | Magnesium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium (ug/l) | Magnesium | µg/l | µg/l Mg | 50 | DW | Q | 7439-95-4 | 0.81 | 3.7 | 98 | 8.7 | 9000 | 4
METALEN | MG | Magnesium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium (ug/l) | Magnesium | µg/l | µg/l Mg | 50 | GW | Q | 7439-95-4 |  | 3.1 | 97 | 8.1 | 9000 | 4
METALEN | MG | Magnesium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium (ug/l) | Magnesium | µg/l | µg/l Mg | 50 | MQ |  | 7439-95-4 |  | 3.2 | 103 | 9.5 | 9000 | 4
METALEN | MG | Magnesium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium (ug/l) | Magnesium | µg/l | µg/l Mg | 50 | OW | Q | 7439-95-4 | 0.42 | 2.8 | 94 | 13 | 9000 | 4
METALEN | MG | Magnesium | 12 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | magnesium (ug/l) | Magnesium | µg/l | µg/l Mg | 50 | PW | Q | 7439-95-4 |  | 2.0 | 96 | 8.5 | 9000 | 4
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-LF | Microcystine-LF | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 154037-70-4 | 2.8 | 9.0 | 93.9 | 20.8 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-LF | Microcystine-LF | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 154037-70-4 | 3.3 | 20.8 | 107.4 | 47.1 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-LF | Microcystine-LF | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 154037-70-4 | 2.7 | 8.5 | 106.4 | 22.2 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-LF | Microcystine-LF | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 154037-70-4 | 2.5 | 5.7 | 103.1 | 13.4 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-LR | Microcystine-LR | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 101043-37-2 | 4.5 | 11.5 | 103.7 | 24.9 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-LR | Microcystine-LR | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 101043-37-2 | 6.6 | 5.9 | 107.4 | 19.5 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-LR | Microcystine-LR | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 101043-37-2 | 3.1 | 12.6 | 111.8 | 36.7 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-LR | Microcystine-LR | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 101043-37-2 | 4.8 | 11.0 | 109.1 | 30.2 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-LY | Microcystine-LY | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 123304-10-9 | 1.1 | 8.6 | 94.5 | 19.6 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-LY | Microcystine-LY | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 123304-10-9 | 1.9 | 20.0 | 108.7 | 46.8 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-LY | Microcystine-LY | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 123304-10-9 | 2.3 | 6.6 | 109.1 | 23.3 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-LY | Microcystine-LY | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 123304-10-9 | 1.1 | 6.3 | 106.1 | 18.0 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-YR | Microcystine-YR | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 101064-48-6 | 4.5 | 14.3 | 112.1 | 40.1 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-YR | Microcystine-YR | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 101064-48-6 | 6.6 | 11.3 | 112.6 | 35.8 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-YR | Microcystine-YR | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 101064-48-6 | 3.1 | 20.2 | 109.8 | 48.4 | 1 | 21
ORGAN | MICROCYST | Microcystine | 1 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MICROCYSTINES | eigen methode | microcystine-YR | Microcystine-YR | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 101064-48-6 | 4.8 | 14.7 | 110.7 | 38.9 | 1 | 21
ANORG | MIGRA-KL | Kleurintentisiteit bij 410 nm | 4 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | Kleur 410 | Kleur 410 | mg Pt/l | mg Pt/l | 0.5 | MW |  |  | 0.67 | 1.43 | 99.1 | 0.76 | 20 | 62
METALEN | MN-GEF | Mangaan (gefiltreerd) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | GW |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-GEF | Mangaan (gefiltreerd) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | OW |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-GEF | Mangaan (gefiltreerd) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | DW |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-GEF | Mangaan (gefiltreerd) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | PW |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-GEF | Mangaan (gefiltreerd) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | MQ |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-GEF | Mangaan (gefiltreerd) | 2 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan (ug/l) | Mangaan | µg/l | µg/l Mn | 5 | DW |  | 7439-96-5 | [5 empty] | 4
METALEN | MN-OPG | Mangaan | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | DW | Q | 7439-96-5 | 1.99 | 2.7 | 104 | 9.8 | 0.3 | 4
METALEN | MN-OPG | Mangaan | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | GW |  | 7439-96-5 |  | 3.8 | 105 | 12 | 0.3 | 4
METALEN | MN-OPG | Mangaan | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | MQ |  | 7439-96-5 |  | 2.6 | 103 | 8.6 | 0.3 | 4
METALEN | MN-OPG | Mangaan | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | OW |  | 7439-96-5 |  | 2.7 | 103 | 7.6 | 0.3 | 4
METALEN | MN-OPG | Mangaan | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | PW |  | 7439-96-5 |  | 2.0 | 104 | 8.2 | 0.3 | 4
METALEN | MN-OPG | Mangaan | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan (ug/l) | Mangaan | µg/l | µg/l Mn | 5 | DW | Q | 7439-96-5 | 1.99 | 2.7 | 104 | 9.8 | 300 | 4
METALEN | MN-OPG | Mangaan | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan (ug/l) | Mangaan | µg/l | µg/l Mn | 5 | GW |  | 7439-96-5 |  | 3.8 | 105 | 12 | 300 | 4
METALEN | MN-OPG | Mangaan | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan (ug/l) | Mangaan | µg/l | µg/l Mn | 5 | MQ |  | 7439-96-5 |  | 2.6 | 103 | 8.6 | 300 | 4
METALEN | MN-OPG | Mangaan | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan (ug/l) | Mangaan | µg/l | µg/l Mn | 5 | OW |  | 7439-96-5 |  | 2.7 | 103 | 7.6 | 300 | 4
METALEN | MN-OPG | Mangaan | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | mangaan (ug/l) | Mangaan | µg/l | µg/l Mn | 5 | PW |  | 7439-96-5 |  | 2.0 | 104 | 8.2 | 300 | 4
METALEN | MN-TOT | Mangaan (na destructie) | 15 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | PW | Q | 7439-96-5 |  | 4.3 | 104 | 12 | 0.3 | 14
METALEN | MN-TOT | Mangaan (na destructie) | 15 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | OW | Q | 7439-96-5 | 0.41 | 2.0 | 105 | 12 | 0.3 | 14
METALEN | MN-TOT | Mangaan (na destructie) | 15 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | MQ |  | 7439-96-5 | 0.3 | 3.6 | 103 | 9.8 | 0.3 | 14
METALEN | MN-TOT | Mangaan (na destructie) | 15 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | mangaan | Mangaan | mg/l | mg/l Mn | 0.005 | GW | Q | 7439-96-5 |  | 4.1 | 105 | 14 | 0.3 | 14
METALEN | MO-OPG | Molybdeen | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | molybdeen | Molybdeen | µg/l | µg/l Mo | 1 | DW |  | 7439-98-7 | 0.5 | 4.1 | 104 | 12 | 5 | 14
METALEN | MO-OPG | Molybdeen | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | molybdeen | Molybdeen | µg/l | µg/l Mo | 1 | MQ |  | 7439-98-7 | 1.19 | 3.2 | 95 | 11 | 5 | 14
METALEN | MO-TOT | Molybdeen (na destructie) | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | molybdeen | Molybdeen | µg/l | µg/l Mo | 1 | OW |  | 7439-98-7 | 0.78 | 3.5 | 104 | 10 | 5 | 14
METALEN | MO-TOT | Molybdeen (na destructie) | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | molybdeen | Molybdeen | µg/l | µg/l Mo | 1 | PW |  | 7439-98-7 |  | 5.9 | 103 | 13 | 5 | 14
METALEN | MO-TOT | Molybdeen (na destructie) | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | molybdeen | Molybdeen | µg/l | µg/l Mo | 1 | GW |  | 7439-98-7 |  | 2.3 | 104 | 8.7 | 5 | 14
METALEN | MO-TOT | Molybdeen (na destructie) | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | molybdeen | Molybdeen | µg/l | µg/l Mo | 1 | MQ |  | 7439-98-7 | 0.87 | 3.5 | 98 | 8.0 | 5 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 4-methylbenzotriazol | 4-methylbenzotriazol | ng/l | ng/l | 10 | DW |  |  | 2 | 8.1 | 102 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 4-methylbenzotriazol | 4-methylbenzotriazol | ng/l | ng/l | 20 | GW |  |  | 2.6 | 23 | 91 | 46 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 4-methylbenzotriazol | 4-methylbenzotriazol | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  |  | - | 5.5 | 104 | 14 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 4-methylbenzotriazol | 4-methylbenzotriazol | ng/l | ng/l | 20 | OW |  |  | 1.6 | 12 | 77 | 49 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 4-methylbenzotriazol | 4-methylbenzotriazol | ng/l | ng/l | 20 | PW |  |  | - | 2.9 | 108 | 18 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 5-methylbenzotriazol | 5-methylbenzotriazol | ng/l | ng/l | 10 | DW |  |  | 1 | 6.8 | 106 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 5-methylbenzotriazol | 5-methylbenzotriazol | ng/l | ng/l | 10 | GW |  |  | 1.3 | 7.6 | 105 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 5-methylbenzotriazol | 5-methylbenzotriazol | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  |  | - | 5.5 | 106 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 5-methylbenzotriazol | 5-methylbenzotriazol | ng/l | ng/l | 20 | OW |  |  | 2.1 | 8.5 | 93 | 21 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | 5-methylbenzotriazol | 5-methylbenzotriazol | ng/l | ng/l | 20 | PW |  |  | - | 3.2 | 108 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarb | aldicarb | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 116-06-3 | - | 1.0 | 113 | 26 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarb | aldicarb | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 116-06-3 | 8.8 | 6.7 | 108 | 21 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarb | aldicarb | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 116-06-3 | - | 6.4 | 106 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarb | aldicarb | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 116-06-3 | 3.4 | 3.9 | 109 | 21 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarb | aldicarb | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 116-06-3 | 16.2 | 6.7 | 107 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfon | aldicarb-sulfon | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 1646-88-4 | - | 0.87 | 110 | 20 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfon | aldicarb-sulfon | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 1646-88-4 | 2.2 | 7.2 | 104 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfon | aldicarb-sulfon | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 1646-88-4 | - | 6.2 | 108 | 20 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfon | aldicarb-sulfon | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 1646-88-4 | 2.9 | 10 | 100 | 21 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfon | aldicarb-sulfon | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 1646-88-4 | 1.9 | 7.0 | 106 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfon | aldicarb-sulfon | ng/l | ng/l | 10 | AW |  | 1646-88-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfoxide | aldicarb-sulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 1646-87-3 | - | 6.1 | 106 | 18 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfoxide | aldicarb-sulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 1646-87-3 | 2.7 | 12 | 102 | 24 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfoxide | aldicarb-sulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 1646-87-3 | - | 2.9 | 110 | 22 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfoxide | aldicarb-sulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 1646-87-3 | 3.3 | 0.14 | 103 | 6.8 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | aldicarbsulfoxide | aldicarb-sulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 1646-87-3 | 1.9 | 7.8 | 106 | 20 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | benzotriazole | benzotriazole | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | 95-14-7 | 1 | 4.4 | 103 | 11 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | benzotriazole | benzotriazole | ng/l | ng/l | 40 | GW |  | 95-14-7 | 2.1 | 8.7 | 100 | 18 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | benzotriazole | benzotriazole | ng/l | ng/l | 40 | MQ |  | 95-14-7 | - | 4.3 | 104 | 12 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | benzotriazole | benzotriazole | ng/l | ng/l | 40 | OW |  | 95-14-7 | 3.3 | 25 | 74 | 63 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | benzotriazole | benzotriazole | ng/l | ng/l | 40 | PW |  | 95-14-7 | - | 3.9 | 106 | 15 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | bromacil | bromacil | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 314-40-9 | 3.9 | 12 | 102 | 25 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | bromacil | bromacil | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 314-40-9 | 2.5 | 24 | 103 | 49 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | bromacil | bromacil | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 314-40-9 | - | 11 | 104 | 23 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | bromacil | bromacil | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 314-40-9 | 2.8 | 9.8 | 91 | 25 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | bromacil | bromacil | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 314-40-9 | - | 9.6 | 89 | 28 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboxim | butocarboxim | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | 34681-10-2 | 14.5 | 23 | 96 | 45 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboxim | butocarboxim | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 34681-10-2 | - | 42 | 100 | 85 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboxim | butocarboxim | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 34681-10-2 | 13.6 | 19 | 120 | 62 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboxim | butocarboxim | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 34681-10-2 | 4.9 | 22 | 141 | 103 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboxim | butocarboxim | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | 34681-10-2 | - | 8.4 | 110 | 28 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfon | butocarboximsulfon | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 34681-23-7 | 2.2 | 9.5 | 104 | 21 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfon | butocarboximsulfon | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 34681-23-7 | 3.8 | 5.9 | 98 | 12 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfon | butocarboximsulfon | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 34681-23-7 | - | 4.4 | 108 | 18 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfon | butocarboximsulfon | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 34681-23-7 | 2.1 | 7.9 | 101 | 16 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfon | butocarboximsulfon | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 34681-23-7 | - | 3.5 | 110 | 21 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfoxide | butocarboximsulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 34681-24-8 | 2.6 | 7.7 | 109 | 24 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfoxide | butocarboximsulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 34681-24-8 | 5.3 | 2.5 | 104 | 9.1 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfoxide | butocarboximsulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 34681-24-8 | - | 6.5 | 107 | 19 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfoxide | butocarboximsulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 34681-24-8 | 4.2 | 9.9 | 101 | 20 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | butocarboximsulfoxide | butocarboximsulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 34681-24-8 | - | 3.6 | 109 | 19 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbaryl | carbaryl | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 63-25-2 | 3.1 | 7.6 | 105 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbaryl | carbaryl | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 63-25-2 | 4.1 | 20 | 103 | 42 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbaryl | carbaryl | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 63-25-2 | - | 6.8 | 107 | 20 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbaryl | carbaryl | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 63-25-2 | 2 | 5.6 | 101 | 12 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbaryl | carbaryl | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 63-25-2 | - | 3.2 | 105 | 12 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbendazim | carbendazim | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 10605-21-7 | 2.1 | 5.1 | 106 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbendazim | carbendazim | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 10605-21-7 | 3 | 4.0 | 105 | 13 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbendazim | carbendazim | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 10605-21-7 | - | 6.8 | 107 | 20 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbendazim | carbendazim | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 10605-21-7 | 2.2 | 8.8 | 103 | 20 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbendazim | carbendazim | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 10605-21-7 | - | 3.6 | 109 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbofuran | carbofuran | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 1563-66-2 | 1.7 | 5.3 | 105 | 16 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbofuran | carbofuran | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 1563-66-2 | 2.9 | 11 | 108 | 29 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbofuran | carbofuran | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 1563-66-2 | - | 4.5 | 106 | 15 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbofuran | carbofuran | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 1563-66-2 | 1.5 | 8.5 | 104 | 20 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | carbofuran | carbofuran | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 1563-66-2 | - | 4.5 | 109 | 20 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloorbromuron | chloorbromuron | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 13360-45-7 | - | 5.4 | 109 | 22 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloorbromuron | chloorbromuron | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 13360-45-7 | 1.8 | 8.4 | 107 | 23 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloorbromuron | chloorbromuron | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 13360-45-7 | 3.1 | 6.6 | 100 | 13 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloorbromuron | chloorbromuron | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 13360-45-7 | - | 7.4 | 102 | 16 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloorbromuron | chloorbromuron | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 13360-45-7 | 1.5 | 6.7 | 104 | 16 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloortoluron | chloortoluron | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 15545-48-9 | 1.8 | 8.7 | 106 | 22 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloortoluron | chloortoluron | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 15545-48-9 | 2.6 | 7.3 | 99 | 15 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloortoluron | chloortoluron | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 15545-48-9 | - | 5.5 | 102 | 12 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloortoluron | chloortoluron | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 15545-48-9 | 1.2 | 7.4 | 100 | 15 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloortoluron | chloortoluron | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 15545-48-9 | - | 2.7 | 105 | 11 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloridazon | chloridazon | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 1698-60-8 | 2.8 | 5.8 | 106 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloridazon | chloridazon | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 1698-60-8 | 2.3 | 5.7 | 112 | 27 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloridazon | chloridazon | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 1698-60-8 | - | 6.3 | 107 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloridazon | chloridazon | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 1698-60-8 | 3 | 5.7 | 103 | 13 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | chloridazon | chloridazon | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 1698-60-8 | - | 3.6 | 107 | 16 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPMU | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl urea (DCPMU) | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 3567-62-2 | 2 | 7.9 | 104 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPMU | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl urea (DCPMU) | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 3567-62-2 | 1.3 | 0.61 | 116 | 31 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPMU | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl urea (DCPMU) | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 3567-62-2 | - | 6.8 | 104 | 16 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPMU | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl urea (DCPMU) | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 3567-62-2 | 2.7 | 5.6 | 97 | 12 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPMU | 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl urea (DCPMU) | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 3567-62-2 | - | 2.3 | 107 | 15 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPU | 3,4-Dichlorophenyl urea (DCPU) | ng/l | ng/l | 10 | AW |  | 2327-02-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPU | 3,4-Dichlorophenyl urea (DCPU) | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 2327-02-8 | 4.8 | 17 | 104 | 36 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPU | 3,4-Dichlorophenyl urea (DCPU) | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 2327-02-8 | 4.9 | 3.1 | 114 | 29 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPU | 3,4-Dichlorophenyl urea (DCPU) | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 2327-02-8 | - | 9.9 | 104 | 22 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPU | 3,4-Dichlorophenyl urea (DCPU) | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 2327-02-8 | 5.2 | 13 | 93 | 27 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DCPU | 3,4-Dichlorophenyl urea (DCPU) | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 2327-02-8 | - | 6.1 | 103 | 14 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DEET | N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 134-62-3 | 1.8 | 0.70 | 111 | 21 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DEET | N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 134-62-3 | 1.5 | 7.6 | 107 | 22 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DEET | N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 134-62-3 | - | 5.5 | 109 | 22 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DEET | N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 134-62-3 | 2 | 8.4 | 98 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | DEET | N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 134-62-3 | - | 8.0 | 107 | 22 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | dimethenamide | dimethenamide | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 87674-68-8 | - | 4.5 | 108 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | dimethenamide | dimethenamide | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 87674-68-8 | 0.9 | 8.4 | 100 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | dimethenamide | dimethenamide | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 87674-68-8 | - | 4.2 | 105 | 13 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | dimethenamide | dimethenamide | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 87674-68-8 | 1 | 4.6 | 96 | 11 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | dimethenamide | dimethenamide | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 87674-68-8 | 1 | 4.9 | 107 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | diuron | diuron | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 330-54-1 | 1.5 | 9.1 | 105 | 21 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | diuron | diuron | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 330-54-1 | 1.5 | 6.1 | 113 | 29 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | diuron | diuron | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 330-54-1 | - | 5.2 | 103 | 12 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | diuron | diuron | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 330-54-1 | 1.3 | 5.3 | 96 | 13 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | diuron | diuron | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 330-54-1 | - | 4.2 | 106 | 14 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | ethiofencarb | ethiofencarb | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 29973-13-5 | 3 | 36 | 97 | 69 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | ethiofencarb | ethiofencarb | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 29973-13-5 | 3.3 | 11 | 111 | 33 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | ethiofencarb | ethiofencarb | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 29973-13-5 | - | 4.9 | 105 | 14 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | ethiofencarb | ethiofencarb | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 29973-13-5 | 2.7 | 7.5 | 100 | 15 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | ethiofencarb | ethiofencarb | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 29973-13-5 | - | 4.8 | 104 | 13 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | imidacloprid | imidacloprid | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 138261-41-3 | 1.6 | 4.4 | 106 | 15 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | imidacloprid | imidacloprid | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 138261-41-3 | 2.1 | 6.9 | 116 | 36 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | imidacloprid | imidacloprid | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 138261-41-3 | - | 4.6 | 107 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | imidacloprid | imidacloprid | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 138261-41-3 | 2.3 | 5.2 | 104 | 13 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | imidacloprid | imidacloprid | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 138261-41-3 | - | 3.4 | 110 | 21 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | isoproturon | isoproturon | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 34123-59-6 | 1 | 8.9 | 103 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | isoproturon | isoproturon | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 34123-59-6 | 1.7 | 13 | 102 | 26 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | isoproturon | isoproturon | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 34123-59-6 | - | 5.0 | 102 | 11 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | isoproturon | isoproturon | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 34123-59-6 | 2.1 | 5.2 | 100 | 10 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | isoproturon | isoproturon | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 34123-59-6 | - | 2.5 | 104 | 10 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | linuron | linuron | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 330-55-2 | 1.2 | 5.5 | 104 | 13 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | linuron | linuron | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 330-55-2 | 1.1 | 3.1 | 112 | 25 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | linuron | linuron | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 330-55-2 | - | 4.9 | 103 | 12 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | linuron | linuron | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 330-55-2 | 0.9 | 5.9 | 102 | 13 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | linuron | linuron | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 330-55-2 | - | 2.7 | 102 | 7.0 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metamitron | metamitron | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 41394-05-2 | 2.3 | 5.6 | 107 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metamitron | metamitron | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 41394-05-2 | 2.4 | 11 | 102 | 23 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metamitron | metamitron | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 41394-05-2 | - | 5.9 | 103 | 13 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metamitron | metamitron | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 41394-05-2 | 2.3 | 10 | 106 | 24 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metamitron | metamitron | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 41394-05-2 | - | 6.2 | 117 | 37 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methabenzthiazuron | methabenzthiazuron | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 18691-97-9 | 3 | 16 | 90 | 35 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methabenzthiazuron | methabenzthiazuron | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 18691-97-9 | 3.8 | 2.6 | 97 | 7.7 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methabenzthiazuron | methabenzthiazuron | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 18691-97-9 | - | 7.2 | 103 | 16 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methabenzthiazuron | methabenzthiazuron | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 18691-97-9 | 4.8 | 16 | 84 | 42 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methabenzthiazuron | methabenzthiazuron | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 18691-97-9 | - | 6.9 | 79 | 44 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarb | methiocarb | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 2032-65-7 | 1.6 | 8.3 | 107 | 22 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarb | methiocarb | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 2032-65-7 | 2 | 4.3 | 107 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarb | methiocarb | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 2032-65-7 | - | 5.4 | 104 | 14 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarb | methiocarb | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 2032-65-7 | 1 | 3.8 | 102 | 9.0 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarb | methiocarb | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 2032-65-7 | - | 6.8 | 108 | 22 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfon | methiocarbsulfon | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 2179-25-1 | 4 | 1.8 | 104 | 8.8 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfon | methiocarbsulfon | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 2179-25-1 | - | 7.8 | 105 | 20 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfon | methiocarbsulfon | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 2179-25-1 | 3.5 | 9.1 | 101 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfon | methiocarbsulfon | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 2179-25-1 | - | 1.7 | 111 | 23 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfon | methiocarbsulfon | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 2179-25-1 | 6.5 | 8.1 | 107 | 23 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfoxide | methiocarbsulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 2635-10-1 | 1.7 | 5.9 | 106 | 17 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfoxide | methiocarbsulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 2635-10-1 | 2.7 | 6.0 | 110 | 23 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfoxide | methiocarbsulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 2635-10-1 | - | 4.6 | 106 | 16 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfoxide | methiocarbsulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 2635-10-1 | 1.1 | 7.3 | 103 | 16 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methiocarbsulfoxide | methiocarbsulfoxide | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 2635-10-1 | - | 3.9 | 108 | 19 | 40 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methomyl | methomyl | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 16752-77-5 | 1.9 | 6.2 | 106 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methomyl | methomyl | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 16752-77-5 | 2.7 | 4.9 | 106 | 16 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methomyl | methomyl | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 16752-77-5 | - | 4.9 | 105 | 15 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methomyl | methomyl | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 16752-77-5 | 1.5 | 5.4 | 101 | 11 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methomyl | methomyl | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 16752-77-5 | - | 3.0 | 110 | 22 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 13683-89-1 | - | 12 | 89 | 31 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 13683-89-1 | 1.4 | 31 | 90 | 59 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 13683-89-1 | - | 16 | 119 | 54 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 13683-89-1 | 2 | 8.4 | 99 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 13683-89-1 | 2.4 | 14 | 93 | 29 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metoxuron | metoxuron | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 19937-59-8 | 3.3 | 6.1 | 97 | 13 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metoxuron | metoxuron | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 19937-59-8 | 4 | 5.6 | 100 | 11 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metoxuron | metoxuron | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 19937-59-8 | - | 6.5 | 101 | 13 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metoxuron | metoxuron | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 19937-59-8 | 2.6 | 9.1 | 90 | 26 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | metoxuron | metoxuron | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 19937-59-8 | - | 3.7 | 91 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monolinuron | monolinuron | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 1746-81-2 | 2.9 | 8.3 | 104 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monolinuron | monolinuron | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 1746-81-2 | 1.3 | 7.6 | 108 | 23 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monolinuron | monolinuron | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 1746-81-2 | - | 6.2 | 104 | 15 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monolinuron | monolinuron | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 1746-81-2 | 2.2 | 6.0 | 101 | 12 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monolinuron | monolinuron | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 1746-81-2 | - | 1.9 | 102 | 5.2 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monuron | monuron | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 150-68-5 | 2.6 | 7.4 | 102 | 16 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monuron | monuron | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 150-68-5 | 2.4 | 2.8 | 98 | 7.2 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monuron | monuron | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 150-68-5 | - | 6.1 | 104 | 16 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monuron | monuron | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 150-68-5 | 3.6 | 7.0 | 90 | 23 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | monuron | monuron | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 150-68-5 | - | 5.8 | 93 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | nicosulfuron | nicosulfuron | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 111991-09-4 | 4.2 | 5.2 | 102 | 11 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | nicosulfuron | nicosulfuron | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 111991-09-4 | 2.9 | 20 | 94 | 39 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | nicosulfuron | nicosulfuron | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 111991-09-4 | - | 7.2 | 98 | 14 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | nicosulfuron | nicosulfuron | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 111991-09-4 | 4.8 | 10 | 98 | 20 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | nicosulfuron | nicosulfuron | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 111991-09-4 | - | 2.9 | 105 | 12 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | oxamyl | oxamyl | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 23135-22-0 | 0.7 | 9.6 | 107 | 25 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | oxamyl | oxamyl | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 23135-22-0 | 1.2 | 0.91 | 108 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | oxamyl | oxamyl | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 23135-22-0 | - | 3.8 | 106 | 14 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | oxamyl | oxamyl | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 23135-22-0 | 1.7 | 6.6 | 103 | 15 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | oxamyl | oxamyl | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 23135-22-0 | - | 2.8 | 111 | 22 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | propoxur | propoxur | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 114-26-1 | 1 | 7.1 | 109 | 23 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | propoxur | propoxur | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 114-26-1 | 3.7 | 0.58 | 109 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | propoxur | propoxur | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 114-26-1 | - | 6.7 | 104 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | propoxur | propoxur | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 114-26-1 | 1 | 7.0 | 99 | 14 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | propoxur | propoxur | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 114-26-1 | - | 6.3 | 105 | 16 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol | triadimenol | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 55219-65-3 | - | 4.2 | 100 | 8.3 | 90 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol | triadimenol | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 55219-65-3 | - | 3.4 | 107 | 16 | 90 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol | triadimenol | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 55219-65-3 |  | 6.8 | 101 | 14 | 90 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol | triadimenol | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 55219-65-3 | - | 5.4 | 98 | 11 | 90 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol | triadimenol | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 55219-65-3 | - | 3.8 | 99 | 8.0 | 90 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-a | triadimenol-a | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 89482-17-7 | 2.7 | 6.7 | 94 | 17 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-a | triadimenol-a | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 89482-17-7 | 2.2 | 8.5 | 94 | 20 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-a | triadimenol-a | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 89482-17-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-a | triadimenol-a | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 89482-17-7 | 2.3 | 8.9 | 96 | 19 | 50 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-a | triadimenol-a | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 89482-17-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-b | triadimenol-b | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 82200-72-4 | 3.3 | 4.7 | 105 | 15 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-b | triadimenol-b | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 82200-72-4 | 2.2 | 0.13 | 112 | 23 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-b | triadimenol-b | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 82200-72-4 | - | 5.1 | 103 | 12 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-b | triadimenol-b | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 82200-72-4 | 2.5 | 3.7 | 106 | 14 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-1 | Multicomponenten 1 | 21 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-MULTI-1 | eigen methode | triadimenol-b | triadimenol-b | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 82200-72-4 | - | 7.0 | 113 | 31 | 100 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 634-66-2 | - | 6.3 | 110 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 634-66-2 | - | 9.2 | 108 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 634-66-2 |  | 6.6 | 105 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 634-66-2 | - | 4.7 | 109 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 634-66-2 | - | 8.6 | 107 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 87-61-6 | - | 5.2 | 108 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 87-61-6 | - | 8.4 | 107 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 87-61-6 |  | 8.0 | 105 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 87-61-6 | - | 3.1 | 107 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 87-61-6 | - | 8.5 | 105 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 95-94-3 | - | 6.2 | 111 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 95-94-3 | - | 7.4 | 109 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 95-94-3 |  | 7.9 | 104 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 95-94-3 | - | 4.2 | 110 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 95-94-3 | - | 11 | 105 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 120-82-1 | - | 6.2 | 107 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 120-82-1 | - | 13 | 113 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 120-82-1 |  | 5.6 | 103 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 120-82-1 | - | 4.4 | 106 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 120-82-1 | - | 7.1 | 107 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 95-50-1 | - | 1.6 | 103 | 6.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 95-50-1 | - | 4.3 | 108 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 95-50-1 |  | 5.0 | 106 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 95-50-1 | - | 7.3 | 105 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 95-50-1 | - | 7.9 | 109 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3,5-trichloorbenzeen | 1,3,5-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 108-70-3 | - | 7.8 | 103 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3,5-trichloorbenzeen | 1,3,5-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 108-70-3 | - | 6.5 | 109 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3,5-trichloorbenzeen | 1,3,5-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 108-70-3 |  | 5.7 | 104 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3,5-trichloorbenzeen | 1,3,5-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 108-70-3 | - | 5.3 | 106 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3,5-trichloorbenzeen | 1,3,5-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 108-70-3 | - | 8.1 | 106 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 541-73-1 | - | 3.5 | 105 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 541-73-1 | - | 6.6 | 110 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 541-73-1 |  | 4.6 | 106 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 541-73-1 | - | 5.2 | 106 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 541-73-1 | - | 3.7 | 109 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 106-46-7 | - | 3.8 | 106 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 106-46-7 | - | 6.5 | 108 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 106-46-7 |  | 4.9 | 107 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 106-46-7 | - | 5.6 | 108 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 106-46-7 | - | 4.9 | 109 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenafteen | acenafteen | µg/l | µg/l | 0.002 | DW |  | 83-32-9 | - | 4.5 | 105 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenafteen | acenafteen | µg/l | µg/l | 0.002 | GW |  | 83-32-9 | - | 6.5 | 106 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenafteen | acenafteen | µg/l | µg/l | 0.002 | MQ |  | 83-32-9 |  | 4.7 | 105 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenafteen | acenafteen | µg/l | µg/l | 0.002 | OW |  | 83-32-9 | - | 4.6 | 104 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenafteen | acenafteen | µg/l | µg/l | 0.002 | PW |  | 83-32-9 | - | 4.0 | 104 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenaftyleen | acenaftyleen | µg/l | µg/l | 0.005 | DW |  | 208-96-8 | - | 5.1 | 103 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenaftyleen | acenaftyleen | µg/l | µg/l | 0.005 | GW |  | 208-96-8 | - | 8.4 | 104 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenaftyleen | acenaftyleen | µg/l | µg/l | 0.005 | MQ |  | 208-96-8 |  | 6.6 | 103 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenaftyleen | acenaftyleen | µg/l | µg/l | 0.005 | OW |  | 208-96-8 | - | 5.5 | 103 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | acenaftyleen | acenaftyleen | µg/l | µg/l | 0.005 | PW |  | 208-96-8 | - | 9.3 | 103 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alachloor | alachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 15972-60-8 | - | 7.3 | 109 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alachloor | alachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 15972-60-8 | - | 9.6 | 100 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alachloor | alachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 15972-60-8 |  | 14 | 111 | 38 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alachloor | alachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 15972-60-8 | - | 6.8 | 107 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alachloor | alachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 15972-60-8 | - | 9.9 | 110 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | aldrin | aldrin | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 309-00-2 | - | 4.6 | 103 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | aldrin | aldrin | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 309-00-2 | - | 12 | 107 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | aldrin | aldrin | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 309-00-2 | - | 8.0 | 111 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | aldrin | aldrin | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 309-00-2 |  | 7.8 | 104 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | aldrin | aldrin | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 309-00-2 | - | 12 | 104 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-endosulfan | alfa-endosulfan | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 959-98-8 | - | 19 | 125 | 68 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-endosulfan | alfa-endosulfan | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 959-98-8 | - | 21 | 97 | 40 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-endosulfan | alfa-endosulfan | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 959-98-8 |  | 25 | 98 | 49 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-endosulfan | alfa-endosulfan | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 959-98-8 | - | 27 | 126 | 87 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-endosulfan | alfa-endosulfan | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 959-98-8 | - | 14 | 100 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-HCH | alfa-HCH (alfa-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 319-84-6 | - | 11 | 109 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-HCH | alfa-HCH (alfa-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 319-84-6 | - | 8.7 | 108 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-HCH | alfa-HCH (alfa-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 319-84-6 |  | 9.9 | 103 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-HCH | alfa-HCH (alfa-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 319-84-6 | - | 8.7 | 103 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | alfa-HCH | alfa-HCH (alfa-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 319-84-6 | - | 7.3 | 103 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | amisulbrom | amisulbrom | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 348635-87-0 | - | 33 | 128 | 103 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | amisulbrom | amisulbrom | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 348635-87-0 | - | 17 | 104 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | amisulbrom | amisulbrom | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 348635-87-0 |  | 19 | 112 | 49 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | amisulbrom | amisulbrom | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 348635-87-0 | - | 15 | 95 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | amisulbrom | amisulbrom | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 348635-87-0 | - | 14 | 106 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | anthraceen | antraceen | µg/l | µg/l | 0.002 | DW |  | 120-12-7 | - | 3.3 | 104 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | anthraceen | antraceen | µg/l | µg/l | 0.002 | GW |  | 120-12-7 | - | 5.6 | 104 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | anthraceen | antraceen | µg/l | µg/l | 0.002 | MQ |  | 120-12-7 |  | 6.6 | 107 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | anthraceen | antraceen | µg/l | µg/l | 0.002 | OW |  | 120-12-7 | - | 6.4 | 106 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | anthraceen | antraceen | µg/l | µg/l | 0.002 | PW |  | 120-12-7 | - | 3.2 | 105 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)antraceen | benzo(a)antraceen | µg/l | µg/l | 0.006 | DW |  | 56-55-3 |  | 8.3 | 110 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)antraceen | benzo(a)antraceen | µg/l | µg/l | 0.006 | GW |  | 56-55-3 |  | 14 | 111 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)antraceen | benzo(a)antraceen | µg/l | µg/l | 0.006 | MQ |  | 56-55-3 |  | 9.6 | 110 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)antraceen | benzo(a)antraceen | µg/l | µg/l | 0.006 | OW |  | 56-55-3 |  | 13 | 99 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)antraceen | benzo(a)antraceen | µg/l | µg/l | 0.006 | PW |  | 56-55-3 |  | 13 | 107 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)pyreen | benzo(a)pyreen | µg/l | µg/l | 0.003 | DW |  | 50-32-8 | - | 5.9 | 109 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)pyreen | benzo(a)pyreen | µg/l | µg/l | 0.003 | GW |  | 50-32-8 | - | 7.8 | 109 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)pyreen | benzo(a)pyreen | µg/l | µg/l | 0.003 | MQ |  | 50-32-8 |  | 6.8 | 103 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)pyreen | benzo(a)pyreen | µg/l | µg/l | 0.003 | OW |  | 50-32-8 | - | 6.5 | 102 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(a)pyreen | benzo(a)pyreen | µg/l | µg/l | 0.003 | PW |  | 50-32-8 | - | 10 | 105 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(b)fluorantheen | benzo(b)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | DW |  | 205-99-2 | - | 6.7 | 110 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(b)fluorantheen | benzo(b)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | GW |  | 205-99-2 | - | 10 | 107 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(b)fluorantheen | benzo(b)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | MQ |  | 205-99-2 |  | 8.1 | 105 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(b)fluorantheen | benzo(b)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | OW |  | 205-99-2 | - | 11 | 104 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(b)fluorantheen | benzo(b)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | PW |  | 205-99-2 | - | 10 | 104 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(ghi)peryleen | benzo(ghi)peryleen | µg/l | µg/l | 0.004 | OW |  | 191-24-2 | - | 7.8 | 105 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(ghi)peryleen | benzo(ghi)peryleen | µg/l | µg/l | 0.004 | PW |  | 191-24-2 | - | 10 | 104 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(ghi)peryleen | benzo(ghi)peryleen | µg/l | µg/l | 0.004 | DW |  | 191-24-2 | - | 7.5 | 102 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(ghi)peryleen | benzo(ghi)peryleen | µg/l | µg/l | 0.004 | GW |  | 191-24-2 | - | 17 | 101 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(ghi)peryleen | benzo(ghi)peryleen | µg/l | µg/l | 0.004 | MQ |  | 191-24-2 |  | 5.9 | 98 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(k)fluorantheen | benzo(k)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | DW |  | 207-08-9 | - | 6.8 | 108 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(k)fluorantheen | benzo(k)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | GW |  | 207-08-9 | - | 6.7 | 103 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(k)fluorantheen | benzo(k)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | MQ |  | 207-08-9 |  | 6.8 | 103 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(k)fluorantheen | benzo(k)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | OW |  | 207-08-9 | - | 9.4 | 105 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | benzo(k)fluorantheen | benzo(k)fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | PW |  | 207-08-9 | - | 7.6 | 104 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-endosulfan | beta-endosulfan | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 33213-65-9 | - | 16 | 94 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-endosulfan | beta-endosulfan | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 33213-65-9 | - | 21 | 109 | 49 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-endosulfan | beta-endosulfan | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 33213-65-9 |  | 19 | 100 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-endosulfan | beta-endosulfan | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 33213-65-9 | - | 23 | 101 | 47 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-endosulfan | beta-endosulfan | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 33213-65-9 | - | 17 | 106 | 38 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-HCH | beta-HCH (beta-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 319-85-7 | - | 7.2 | 104 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-HCH | beta-HCH (beta-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 319-85-7 | - | 4.9 | 106 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-HCH | beta-HCH (beta-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 319-85-7 |  | 11 | 105 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-HCH | beta-HCH (beta-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 319-85-7 | - | 11 | 109 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | beta-HCH | beta-HCH (beta-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 319-85-7 | - | 13 | 103 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bupirimaat | bupirimaat | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 41483-43-6 | - | 11 | 104 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bupirimaat | bupirimaat | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 41483-43-6 | - | 13 | 105 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bupirimaat | bupirimaat | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 41483-43-6 |  | 9.2 | 108 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bupirimaat | bupirimaat | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 41483-43-6 | - | 9.6 | 107 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | bupirimaat | bupirimaat | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 41483-43-6 | - | 7.4 | 121 | 46 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | chryseen | chryseen | µg/l | µg/l | 0.004 | DW |  | 218-01-9 | - | 7.2 | 111 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | chryseen | chryseen | µg/l | µg/l | 0.004 | GW |  | 218-01-9 | - | 11 | 110 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | chryseen | chryseen | µg/l | µg/l | 0.004 | MQ |  | 218-01-9 |  | 7.7 | 110 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | chryseen | chryseen | µg/l | µg/l | 0.004 | OW |  | 218-01-9 | - | 9.6 | 102 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | chryseen | chryseen | µg/l | µg/l | 0.004 | PW |  | 218-01-9 | - | 6.8 | 108 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | cyprodinil | cyprodinil | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 121552-61-2 | - | 5.4 | 102 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | cyprodinil | cyprodinil | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 121552-61-2 | - | 11 | 101 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | cyprodinil | cyprodinil | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 121552-61-2 |  | 14 | 104 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | cyprodinil | cyprodinil | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 121552-61-2 | - | 12 | 106 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | cyprodinil | cyprodinil | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 121552-61-2 | - | 34 | 127 | 101 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dibenz(ah)anthraceen | dibenzo(a,h)antraceen | µg/l | µg/l | 0.004 | DW |  | 53-70-3 | - | 6.7 | 92 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dibenz(ah)anthraceen | dibenzo(a,h)antraceen | µg/l | µg/l | 0.004 | GW |  | 53-70-3 | - | 15 | 99 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dibenz(ah)anthraceen | dibenzo(a,h)antraceen | µg/l | µg/l | 0.004 | MQ |  | 53-70-3 |  | 4.6 | 90 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dibenz(ah)anthraceen | dibenzo(a,h)antraceen | µg/l | µg/l | 0.004 | OW |  | 53-70-3 | - | 16 | 98 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dibenz(ah)anthraceen | dibenzo(a,h)antraceen | µg/l | µg/l | 0.004 | PW |  | 53-70-3 | - | 11 | 100 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dichlobenil | dichlobenil | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 1194-65-6 | - | 5.1 | 104 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dichlobenil | dichlobenil | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 1194-65-6 | - | 12 | 101 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dichlobenil | dichlobenil | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 1194-65-6 |  | 8.5 | 103 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dichlobenil | dichlobenil | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 1194-65-6 | - | 10 | 109 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dichlobenil | dichlobenil | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 1194-65-6 | - | 7.3 | 107 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dieldrin | dieldrin | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 60-57-1 | - | 5.6 | 102 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dieldrin | dieldrin | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 60-57-1 | - | 11 | 103 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dieldrin | dieldrin | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 60-57-1 |  | 11 | 103 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dieldrin | dieldrin | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 60-57-1 | - | 8.1 | 109 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | dieldrin | dieldrin | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 60-57-1 | - | 13 | 102 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | diethofencarb | diethofencarb | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 87130-20-9 | - | 13 | 111 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | diethofencarb | diethofencarb | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 87130-20-9 | - | 21 | 104 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | diethofencarb | diethofencarb | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 87130-20-9 |  | 13 | 111 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | diethofencarb | diethofencarb | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 87130-20-9 | - | 17 | 108 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | diethofencarb | diethofencarb | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 87130-20-9 | - | 12 | 114 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | difenylamine | difenylamine | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 122-39-4 | - | 10 | 104 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | difenylamine | difenylamine | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 122-39-4 | - | 11 | 107 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | difenylamine | difenylamine | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 122-39-4 | - | 4.0 | 106 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | difenylamine | difenylamine | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 122-39-4 | - | 8.0 | 103 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | difenylamine | difenylamine | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 122-39-4 |  | 7.3 | 103 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | endrin | endrin | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 72-20-8 | - | 15 | 106 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | endrin | endrin | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 72-20-8 | - | 8.1 | 105 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | endrin | endrin | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 72-20-8 |  | 8.8 | 104 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | endrin | endrin | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 72-20-8 | - | 11 | 103 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | endrin | endrin | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 72-20-8 | - | 17 | 100 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | ethofumesaat | ethofumesaat | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 26225-79-6 | - | 9.3 | 100 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | ethofumesaat | ethofumesaat | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 26225-79-6 | - | 17 | 105 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | ethofumesaat | ethofumesaat | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 26225-79-6 |  | 12 | 106 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | ethofumesaat | ethofumesaat | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 26225-79-6 | - | 15 | 114 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | ethofumesaat | ethofumesaat | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 26225-79-6 | - | 15 | 115 | 46 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fenanthreen | fenantreen | µg/l | µg/l | 0.002 | DW |  | 85-01-8 | - | 3.8 | 102 | 9.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fenanthreen | fenantreen | µg/l | µg/l | 0.002 | GW |  | 85-01-8 | - | 7.5 | 106 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fenanthreen | fenantreen | µg/l | µg/l | 0.002 | MQ |  | 85-01-8 |  | 6.2 | 106 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fenanthreen | fenantreen | µg/l | µg/l | 0.002 | OW |  | 85-01-8 | - | 5.9 | 105 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fenanthreen | fenantreen | µg/l | µg/l | 0.002 | PW |  | 85-01-8 | - | 5.2 | 106 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluorantheen | fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | DW |  | 206-44-0 | - | 2.9 | 105 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluorantheen | fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | GW |  | 206-44-0 | - | 21 | 112 | 53 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluorantheen | fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | MQ |  | 206-44-0 |  | 8.5 | 106 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluorantheen | fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | OW |  | 206-44-0 | - | 9.2 | 104 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluorantheen | fluorantheen | µg/l | µg/l | 0.004 | PW |  | 206-44-0 | - | 8.8 | 105 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluoreen | fluoreen | µg/l | µg/l | 0.003 | DW |  | 86-73-7 | - | 4.4 | 107 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluoreen | fluoreen | µg/l | µg/l | 0.003 | GW |  | 86-73-7 | - | 8.1 | 104 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluoreen | fluoreen | µg/l | µg/l | 0.003 | MQ |  | 86-73-7 |  | 6.2 | 104 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluoreen | fluoreen | µg/l | µg/l | 0.003 | OW |  | 86-73-7 | - | 7.5 | 105 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluoreen | fluoreen | µg/l | µg/l | 0.003 | PW |  | 86-73-7 | - | 8.8 | 107 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluxapyroxad | fluxapyroxad | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 907204-31-3 | - | 15 | 101 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluxapyroxad | fluxapyroxad | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 907204-31-3 |  | 11 | 108 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluxapyroxad | fluxapyroxad | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 907204-31-3 | - | 14 | 99 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluxapyroxad | fluxapyroxad | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 907204-31-3 | - | 18 | 118 | 56 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | fluxapyroxad | fluxapyroxad | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 907204-31-3 | - | 10 | 102 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | furalaxyl | furalaxyl | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 57646-30-7 | - | 6.2 | 101 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | furalaxyl | furalaxyl | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 57646-30-7 | - | 17 | 107 | 40 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | furalaxyl | furalaxyl | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 57646-30-7 |  | 10 | 105 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | furalaxyl | furalaxyl | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 57646-30-7 | - | 10 | 105 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | furalaxyl | furalaxyl | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 57646-30-7 | - | 12 | 117 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | gamma-HCH | gamma-HCH (gamma-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 58-89-9 | - | 5.7 | 104 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | gamma-HCH | gamma-HCH (gamma-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 58-89-9 | - | 9.7 | 104 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | gamma-HCH | gamma-HCH (gamma-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 58-89-9 |  | 6.5 | 105 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | gamma-HCH | gamma-HCH (gamma-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 58-89-9 | - | 6.7 | 112 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | gamma-HCH | gamma-HCH (gamma-hexachloorcyclohexaan) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 58-89-9 | - | 9.0 | 105 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | heptachloor | heptachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 76-44-8 | - | 6.4 | 107 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | heptachloor | heptachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 76-44-8 | - | 10 | 109 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | heptachloor | heptachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 76-44-8 |  | 7.0 | 108 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | heptachloor | heptachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 76-44-8 | - | 8.2 | 112 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | heptachloor | heptachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 76-44-8 | - | 11 | 110 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbenzeen | hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 118-74-1 | - | 9.1 | 106 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbenzeen | hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 118-74-1 | - | 12 | 107 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbenzeen | hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 118-74-1 |  | 9.1 | 108 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbenzeen | hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 118-74-1 | - | 4.9 | 111 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbenzeen | hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 118-74-1 | - | 10 | 111 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 87-68-3 | - | 6.0 | 107 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 87-68-3 | - | 8.9 | 103 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 87-68-3 | - | 8.5 | 105 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 87-68-3 |  | 8.5 | 105 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 87-68-3 | - | 7.8 | 104 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorethaan | hexachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 67-72-1 | - | 5.2 | 106 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorethaan | hexachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 67-72-1 | - | 7.8 | 111 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorethaan | hexachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 67-72-1 |  | 4.3 | 107 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorethaan | hexachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 67-72-1 | - | 5.0 | 109 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | hexachloorethaan | hexachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 67-72-1 | - | 5.2 | 109 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | indeno(123-cd)pyreen | indeno (1,2,3-cd)pyreen | µg/l | µg/l | 0.004 | DW |  | 193-39-5 | - | 3.7 | 104 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | indeno(123-cd)pyreen | indeno (1,2,3-cd)pyreen | µg/l | µg/l | 0.004 | GW |  | 193-39-5 | - | 8.4 | 106 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | indeno(123-cd)pyreen | indeno (1,2,3-cd)pyreen | µg/l | µg/l | 0.004 | MQ |  | 193-39-5 |  | 5.2 | 104 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | indeno(123-cd)pyreen | indeno (1,2,3-cd)pyreen | µg/l | µg/l | 0.004 | OW |  | 193-39-5 | - | 7.8 | 106 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | indeno(123-cd)pyreen | indeno (1,2,3-cd)pyreen | µg/l | µg/l | 0.004 | PW |  | 193-39-5 | - | 7.7 | 104 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | isopyrazam | isopyrazam | µg/l | µg/l | 0.04 | DW |  | 881685-58-1 | - | 7.0 | 108 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | isopyrazam | isopyrazam | µg/l | µg/l | 0.04 | GW |  | 881685-58-1 | - | 12 | 101 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | isopyrazam | isopyrazam | µg/l | µg/l | 0.04 | MQ |  | 881685-58-1 |  | 11 | 109 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | isopyrazam | isopyrazam | µg/l | µg/l | 0.04 | OW |  | 881685-58-1 | - | 12 | 95 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | isopyrazam | isopyrazam | µg/l | µg/l | 0.04 | PW |  | 881685-58-1 | - | 13 | 108 | 33 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | kresoxim-methyl | kresoxim-methyl | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 143390-89-0 | - | 8.0 | 104 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | kresoxim-methyl | kresoxim-methyl | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 143390-89-0 | - | 16 | 112 | 43 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | kresoxim-methyl | kresoxim-methyl | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 143390-89-0 |  | 9.7 | 109 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | kresoxim-methyl | kresoxim-methyl | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 143390-89-0 | - | 12 | 104 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | kresoxim-methyl | kresoxim-methyl | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 143390-89-0 | - | 12 | 120 | 50 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0.004 | DW |  | 91-20-3 | - | 3.8 | 103 | 9.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0.004 | GW |  | 91-20-3 | - | 6.7 | 106 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0.004 | MQ |  | 91-20-3 |  | 6.0 | 107 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0.004 | OW |  | 91-20-3 | - | 6.5 | 106 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0.004 | PW |  | 91-20-3 | - | 4.8 | 106 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDD | p,p'-DDD | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 72-54-8 | - | 7.3 | 108 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDD | p,p'-DDD | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 72-54-8 |  | 4.9 | 107 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDD | p,p'-DDD | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 72-54-8 | - | 4.7 | 109 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDD | p,p'-DDD | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 72-54-8 | - | 5.5 | 107 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDD | p,p'-DDD | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 72-54-8 | - | 4.1 | 106 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDE | p,p'-DDE | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 72-55-9 | - | 4.4 | 104 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDE | p,p'-DDE | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 72-55-9 | - | 10 | 103 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDE | p,p'-DDE | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 72-55-9 |  | 4.8 | 105 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDE | p,p'-DDE | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 72-55-9 | - | 5.5 | 106 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDE | p,p'-DDE | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 72-55-9 | - | 7.6 | 108 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDT | p,p'-DDT | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 50-29-3 | - | 3.8 | 107 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDT | p,p'-DDT | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 50-29-3 | - | 5.8 | 108 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDT | p,p'-DDT | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 50-29-3 |  | 6.1 | 107 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDT | p,p'-DDT | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 50-29-3 | - | 5.1 | 104 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | p,p'-DDT | p,p'-DDT | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 50-29-3 | - | 5.0 | 112 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-101 | 2,4,5,2',5'-pentachloorbifenyl (PCB-101) | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 37680-73-2 | - | 4.8 | 106 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-101 | 2,4,5,2',5'-pentachloorbifenyl (PCB-101) | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 37680-73-2 | - | 7.3 | 105 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-101 | 2,4,5,2',5'-pentachloorbifenyl (PCB-101) | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 37680-73-2 |  | 5.8 | 108 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-101 | 2,4,5,2',5'-pentachloorbifenyl (PCB-101) | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 37680-73-2 | - | 5.3 | 106 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-101 | 2,4,5,2',5'-pentachloorbifenyl (PCB-101) | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 37680-73-2 | - | 9.1 | 110 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-118 | 2,4,5,3',4'-pentachloorbifenyl (PCB-118) | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 31508-00-6 | - | 3.6 | 102 | 8.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-118 | 2,4,5,3',4'-pentachloorbifenyl (PCB-118) | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 31508-00-6 | - | 8.7 | 107 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-118 | 2,4,5,3',4'-pentachloorbifenyl (PCB-118) | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 31508-00-6 |  | 5.7 | 105 | 16 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-118 | 2,4,5,3',4'-pentachloorbifenyl (PCB-118) | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 31508-00-6 | - | 5.3 | 105 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-118 | 2,4,5,3',4'-pentachloorbifenyl (PCB-118) | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 31508-00-6 | - | 10 | 110 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-138 | 2,3,4,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-138) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 35065-28-2 | - | 8.2 | 110 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-138 | 2,3,4,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-138) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 35065-28-2 | - | 4.8 | 107 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-138 | 2,3,4,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-138) | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 35065-28-2 | - | 8.6 | 105 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-138 | 2,3,4,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-138) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 35065-28-2 |  | 5.7 | 107 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-138 | 2,3,4,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-138) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 35065-28-2 | - | 5.6 | 103 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-153 | 2,4,5,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-153) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 35065-27-1 | - | 6.4 | 105 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-153 | 2,4,5,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-153) | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 35065-27-1 | - | 10 | 108 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-153 | 2,4,5,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-153) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 35065-27-1 |  | 6.5 | 108 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-153 | 2,4,5,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-153) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 35065-27-1 | - | 4.9 | 105 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-153 | 2,4,5,2',4',5'-hexachloorbifenyl (PCB-153) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 35065-27-1 | - | 11 | 109 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-180 | 2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifenyl (PCB-180) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 35065-29-3 | - | 6.6 | 103 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-180 | 2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifenyl (PCB-180) | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 35065-29-3 | - | 9.9 | 104 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-180 | 2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifenyl (PCB-180) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 35065-29-3 |  | 7.4 | 107 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-180 | 2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifenyl (PCB-180) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 35065-29-3 | - | 4.5 | 102 | 10 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-180 | 2,3,4,5,2',4',5'-heptachloorbifenyl (PCB-180) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 35065-29-3 | - | 11 | 107 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-28 | 2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB-28) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 7012-37-5 | - | 4.4 | 105 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-28 | 2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB-28) | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 7012-37-5 | - | 9.4 | 104 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-28 | 2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB-28) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 7012-37-5 |  | 5.8 | 106 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-28 | 2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB-28) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 7012-37-5 | - | 5.9 | 109 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-28 | 2,4,4'-trichloorbifenyl (PCB-28) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 7012-37-5 | - | 8.5 | 107 | 23 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-52 | 2,5,2',5'-tetrachloorbifenyl (PCB-52) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 35693-99-3 | - | 3.3 | 104 | 9.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-52 | 2,5,2',5'-tetrachloorbifenyl (PCB-52) | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 35693-99-3 | - | 5.8 | 107 | 18 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-52 | 2,5,2',5'-tetrachloorbifenyl (PCB-52) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 35693-99-3 |  | 6.8 | 106 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-52 | 2,5,2',5'-tetrachloorbifenyl (PCB-52) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 35693-99-3 | - | 5.2 | 106 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | PCB-52 | 2,5,2',5'-tetrachloorbifenyl (PCB-52) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 35693-99-3 | - | 10 | 109 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pentachloorbenzeen | pentachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 608-93-5 | - | 4.7 | 106 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pentachloorbenzeen | pentachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 608-93-5 | - | 8.5 | 109 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pentachloorbenzeen | pentachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 608-93-5 |  | 5.0 | 108 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pentachloorbenzeen | pentachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 608-93-5 | - | 5.7 | 108 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pentachloorbenzeen | pentachloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 608-93-5 | - | 6.8 | 111 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | procymidon | procymidon | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 32809-16-8 |  | 8.4 | 104 | 20 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | procymidon | procymidon | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 32809-16-8 | - | 12 | 109 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | procymidon | procymidon | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 32809-16-8 | - | 12 | 117 | 44 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | procymidon | procymidon | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 32809-16-8 | - | 5.8 | 98 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | procymidon | procymidon | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 32809-16-8 | - | 14 | 104 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | propyzamide | propyzamide | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 23950-58-5 | - | 8.9 | 106 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | propyzamide | propyzamide | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 23950-58-5 | - | 12 | 101 | 24 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | propyzamide | propyzamide | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 23950-58-5 |  | 8.7 | 103 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | propyzamide | propyzamide | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 23950-58-5 | - | 11 | 108 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | propyzamide | propyzamide | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 23950-58-5 | - | 12 | 112 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | prosulfocarb | prosulfocarb | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 52888-80-9 | - | 11 | 98 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | prosulfocarb | prosulfocarb | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 52888-80-9 | - | 15 | 101 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | prosulfocarb | prosulfocarb | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 52888-80-9 |  | 11 | 108 | 28 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | prosulfocarb | prosulfocarb | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 52888-80-9 | - | 13 | 113 | 39 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | prosulfocarb | prosulfocarb | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 52888-80-9 | - | 12 | 113 | 37 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyreen | pyreen | µg/l | µg/l | 0.003 | DW |  | 129-00-0 | - | 11 | 109 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyreen | pyreen | µg/l | µg/l | 0.003 | GW |  | 129-00-0 | - | 25 | 116 | 66 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyreen | pyreen | µg/l | µg/l | 0.003 | MQ |  | 129-00-0 |  | 11 | 106 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyreen | pyreen | µg/l | µg/l | 0.003 | OW |  | 129-00-0 | - | 10 | 101 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyreen | pyreen | µg/l | µg/l | 0.003 | PW |  | 129-00-0 | - | 12 | 103 | 25 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyrimethanil | pyrimethanil | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 53112-28-0 | - | 5.9 | 102 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyrimethanil | pyrimethanil | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 53112-28-0 | - | 15 | 103 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyrimethanil | pyrimethanil | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 53112-28-0 |  | 7.9 | 106 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyrimethanil | pyrimethanil | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 53112-28-0 | - | 13 | 109 | 34 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | pyrimethanil | pyrimethanil | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 53112-28-0 | - | 12 | 113 | 38 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | sulfotep | sulfotep | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 3689-24-5 | - | 4.7 | 114 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | sulfotep | sulfotep | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 3689-24-5 | - | 9.8 | 112 | 32 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | sulfotep | sulfotep | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 3689-24-5 |  | 6.6 | 111 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | sulfotep | sulfotep | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 3689-24-5 | - | 7.1 | 111 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | sulfotep | sulfotep | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 3689-24-5 | - | 12 | 115 | 41 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | vinclozolin | vinclozolin | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 50471-44-8 | - | 6.1 | 102 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | vinclozolin | vinclozolin | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 50471-44-8 | - | 13 | 102 | 27 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | vinclozolin | vinclozolin | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 50471-44-8 |  | 12 | 108 | 29 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | vinclozolin | vinclozolin | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 50471-44-8 | - | 8.9 | 115 | 36 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-2 | Multicomponenten 2 | 21 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-2 | eigen methode | vinclozolin | vinclozolin | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 50471-44-8 | - | 16 | 110 | 40 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | atrazin | atrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 1912-24-9 | 3.01 | 8.84 | 108 | 26.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | atrazin | atrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 1912-24-9 | 0.79 | 4.61 | 113 | 29.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | atrazin | atrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 1912-24-9 | 1.5 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | atrazin | atrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 1912-24-9 | 2.9 | 5.88 | 114 | 31.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | atrazin | atrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 1912-24-9 | 1.94 | 4.15 | 111 | 23.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | bixafen | bixafen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 581809-46-3 | 3.15 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | bixafen | bixafen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 581809-46-3 | 3.2 | 8.44 | 109 | 26.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | bixafen | bixafen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 581809-46-3 | 2.63 | 9.51 | 108 | 27.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | bixafen | bixafen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 581809-46-3 | 2.69 | 8.34 | 105 | 20.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | bixafen | bixafen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 581809-46-3 | 1.02 | 7.92 | 112 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | boscalid | boscalid | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 188425-85-6 | 4.33 | 11.4 | 109 | 31 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | boscalid | boscalid | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 188425-85-6 | 2.38 | 10.4 | 106 | 25.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | boscalid | boscalid | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 188425-85-6 | 5.15 | 9.27 | 102 | 19.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | boscalid | boscalid | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 188425-85-6 | 1.87 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | boscalid | boscalid | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 188425-85-6 | 2.15 | 10.6 | 106 | 26 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorfenvinfos | chloorfenvinfos | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 470-90-6 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorfenvinfos | chloorfenvinfos | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 470-90-6 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorfenvinfos | chloorfenvinfos | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 470-90-6 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorfenvinfos | chloorfenvinfos | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 470-90-6 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorfenvinfos | chloorfenvinfos | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 470-90-6 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorprofam | chloorprofam | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 101-21-3 | 2.71 | 5.48 | 111 | 26.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorprofam | chloorprofam | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 101-21-3 | 1.67 | 3.79 | 110 | 21.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorprofam | chloorprofam | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 101-21-3 | 2.49 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorprofam | chloorprofam | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 101-21-3 | 1.75 | 6.68 | 111 | 27.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorprofam | chloorprofam | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 101-21-3 | 1.31 | 5.05 | 114 | 31.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorpyrifos | chloorpyrifos | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 2921-88-2 | 2.19 | 5.59 | 113 | 29.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorpyrifos | chloorpyrifos | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 2921-88-2 | 1.89 | 4.56 | 112 | 26.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorpyrifos | chloorpyrifos | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 2921-88-2 | 2.72 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorpyrifos | chloorpyrifos | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 2921-88-2 | 2.46 | 2.22 | 113 | 26.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | chloorpyrifos | chloorpyrifos | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 2921-88-2 | 2.08 | 2.51 | 114 | 30 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyanazin | cyanazin | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 21725-46-2 | 2.78 | 5.9 | 112 | 28.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyanazin | cyanazin | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 21725-46-2 | 1.86 | 4.86 | 114 | 31.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyanazin | cyanazin | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 21725-46-2 | 2.53 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyanazin | cyanazin | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 21725-46-2 | 1.29 | 4.58 | 112 | 27.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | cyanazin | cyanazin | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 21725-46-2 | 1.63 | 3.41 | 113 | 28.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | deltametrin | deltametrin | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 52918-63-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | deltametrin | deltametrin | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 52918-63-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | deltametrin | deltametrin | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 52918-63-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | deltametrin | deltametrin | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 52918-63-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | deltametrin | deltametrin | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 52918-63-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desethylatrazin | desethylatrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 6190-65-4 | 4.24 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desethylatrazin | desethylatrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 6190-65-4 | 2.90 | 4.6 | 111 | 25.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desethylatrazin | desethylatrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 6190-65-4 | 3.27 | 12.1 | 108 | 31.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desethylatrazin | desethylatrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 6190-65-4 | 3.03 | 3.52 | 112 | 25.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desethylatrazin | desethylatrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 6190-65-4 | 2.43 | 7.22 | 113 | 31.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desisopropylatrazin | desisopropylatrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 1007-28-9 | 4.54 | 8.9 | 114 | 34.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desisopropylatrazin | desisopropylatrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 1007-28-9 | 5.13 | 4.77 | 114 | 30.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desisopropylatrazin | desisopropylatrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 1007-28-9 | 4.78 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desisopropylatrazin | desisopropylatrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 1007-28-9 | 5.25 | 4.82 | 116 | 35 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desisopropylatrazin | desisopropylatrazin | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 1007-28-9 | 5.51 | 5.27 | 117 | 37.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desmetryn | desmetryn | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 1014-69-3 | 2.79 | 3.12 | 108 | 17.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desmetryn | desmetryn | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 1014-69-3 | 1.91 | 3.1 | 106 | 14.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desmetryn | desmetryn | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 1014-69-3 | 3.37 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desmetryn | desmetryn | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 1014-69-3 | 2.37 | 6.91 | 107 | 21.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | desmetryn | desmetryn | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 1014-69-3 | 3.30 | 4.68 | 111 | 25.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | diazinon | diazinon | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 333-41-5 | 3.35 | 4.68 | 106 | 19.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | diazinon | diazinon | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 333-41-5 | 4.03 | 5.55 | 108 | 20.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | diazinon | diazinon | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 333-41-5 | 2.53 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | diazinon | diazinon | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 333-41-5 | 2.72 | 4.79 | 107 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | diazinon | diazinon | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 333-41-5 | 3.32 | 4.7 | 106 | 16.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dichloorvos | dichloorvos | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 62-73-7 | 1.40 | 5.16 | 113 | 29.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dichloorvos | dichloorvos | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 62-73-7 | 2.89 | 3.67 | 110 | 22.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dichloorvos | dichloorvos | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 62-73-7 | 5.80 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dichloorvos | dichloorvos | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 62-73-7 | 3.26 | 5.8 | 117 | 37.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dichloorvos | dichloorvos | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 62-73-7 | 3.29 | 3.17 | 117 | 36.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethoaat | dimethoaat | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 60-51-5 | 7.93 | 6.27 | 119 | 41.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethoaat | dimethoaat | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 60-51-5 | 8.62 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethoaat | dimethoaat | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 60-51-5 | 9.00 | 18.5 | 127 | 73 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethoaat | dimethoaat | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 60-51-5 | 10.6 | 13.4 | 137 | 84.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethoaat | dimethoaat | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 60-51-5 | 11.5 | 28.9 | 129 | 94.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethomorf | dimethomorf | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 110488-70-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethomorf | dimethomorf | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 110488-70-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethomorf | dimethomorf | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 110488-70-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethomorf | dimethomorf | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 110488-70-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dimethomorf | dimethomorf | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 110488-70-5 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dodemorf | dodemorf | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 1593-77-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dodemorf | dodemorf | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 1593-77-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dodemorf | dodemorf | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 1593-77-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dodemorf | dodemorf | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 1593-77-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | dodemorf | dodemorf | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 1593-77-7 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | edifenfos | edifenfos | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 17109-49-8 | 3.16 | 10.5 | 137 | 80.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | edifenfos | edifenfos | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 17109-49-8 | 2.48 | 9.2 | 129 | 64.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | edifenfos | edifenfos | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 17109-49-8 | 3.49 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | edifenfos | edifenfos | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 17109-49-8 | 3.01 | 8.47 | 134 | 73.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | edifenfos | edifenfos | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 17109-49-8 | 5.10 | 19.8 | 154 | 124 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | ethoprofos | ethoprofos | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 13194-48-4 | 2.31 | 3.21 | 106 | 14.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | ethoprofos | ethoprofos | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 13194-48-4 | 3.26 | 2.88 | 109 | 20.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | ethoprofos | ethoprofos | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 13194-48-4 | 3.43 | 2.03 | 109 | 20.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | ethoprofos | ethoprofos | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 13194-48-4 | 2.09 | 4.92 | 108 | 20.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | ethoprofos | ethoprofos | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 13194-48-4 | 3.15 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | etridiazool | etridiazool | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 2593-15-9 | 3.84 | 10.2 | 108 | 28.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | etridiazool | etridiazool | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 2593-15-9 | 3.81 | 7.91 | 107 | 22 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | etridiazool | etridiazool | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 2593-15-9 | 5.06 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | etridiazool | etridiazool | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 2593-15-9 | 4.67 | 11.5 | 110 | 33.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | etridiazool | etridiazool | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 2593-15-9 | 3.22 | 13.7 | 107 | 33.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenpropimorf | fenpropimorf | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 67564-91-4 | 4.29 | 6.35 | 110 | 25.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenpropimorf | fenpropimorf | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 67564-91-4 | 3.88 | 5.05 | 112 | 27.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenpropimorf | fenpropimorf | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 67564-91-4 | 4.29 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenpropimorf | fenpropimorf | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 67564-91-4 | 3.14 | 4.63 | 108 | 20.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenpropimorf | fenpropimorf | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 67564-91-4 | 2.18 | 5.47 | 108 | 20.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenvaleraat | fenvaleraat | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 51630-58-1 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenvaleraat | fenvaleraat | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 51630-58-1 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenvaleraat | fenvaleraat | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 51630-58-1 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenvaleraat | fenvaleraat | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 51630-58-1 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | fenvaleraat | fenvaleraat | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 51630-58-1 | [5 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | flumioxazine | flumioxazine | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 103361-09-7 | 7.65 | 6.8 | 101 | 14.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | flumioxazine | flumioxazine | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 103361-09-7 | 2.89 | 10.4 | 108 | 28.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | flumioxazine | flumioxazine | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 103361-09-7 | 4.39 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | flumioxazine | flumioxazine | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 103361-09-7 | 3.32 | 10.3 | 110 | 31.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | flumioxazine | flumioxazine | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 103361-09-7 | 3.82 | 8.89 | 114 | 35.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | heptachloorepoxide | heptachloorepoxide | µg/l | µg/l | 0.02 | DW | [7 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | heptachloorepoxide | heptachloorepoxide | µg/l | µg/l | 0.02 | GW | [7 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | heptachloorepoxide | heptachloorepoxide | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ | [7 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | heptachloorepoxide | heptachloorepoxide | µg/l | µg/l | 0.02 | OW | [7 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | heptachloorepoxide | heptachloorepoxide | µg/l | µg/l | 0.02 | PW | [7 empty] | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | hexazinon | hexazinon | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 51235-04-2 | 1.72 | 3.83 | 112 | 26.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | hexazinon | hexazinon | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 51235-04-2 | 1.78 | 3.26 | 110 | 22.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | hexazinon | hexazinon | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 51235-04-2 | 1.24 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | hexazinon | hexazinon | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 51235-04-2 | 1.11 | 4.18 | 111 | 25.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | hexazinon | hexazinon | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 51235-04-2 | 2.13 | 2.09 | 112 | 26.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | malathion | malathion | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 121-75-5 | 2.66 | 3.13 | 114 | 28.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | malathion | malathion | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 121-75-5 | 1.98 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | malathion | malathion | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 121-75-5 | 1.93 | 4.73 | 113 | 28.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | malathion | malathion | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 121-75-5 | 2.58 | 1.7 | 116 | 32.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | malathion | malathion | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 121-75-5 | 2.98 | 5.13 | 113 | 28.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metalaxyl | metalaxyl | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 57837-19-1 | 4.89 | 13.3 | 105 | 30.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metalaxyl | metalaxyl | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 57837-19-1 | 3.91 | 10.7 | 102 | 22.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metalaxyl | metalaxyl | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 57837-19-1 | 5.05 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metalaxyl | metalaxyl | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 57837-19-1 | 8.69 | 17 | 107 | 39.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metalaxyl | metalaxyl | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 57837-19-1 | 3.14 | 7.2 | 98.4 | 14.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metazachloor | metazachloor | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 67129-08-2 | 1.59 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metazachloor | metazachloor | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 67129-08-2 | 0.82 | 2.52 | 114 | 28.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metazachloor | metazachloor | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 67129-08-2 | 1.42 | 1.76 | 115 | 31.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metazachloor | metazachloor | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 67129-08-2 | 0.73 | 3.5 | 113 | 27.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metazachloor | metazachloor | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 67129-08-2 | 2.01 | 1.5 | 113 | 26.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metolachloor | metolachloor | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 51218-45-2 | 1.73 | 4.11 | 110 | 22.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metolachloor | metolachloor | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 51218-45-2 | 1.31 | 1.26 | 111 | 22.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metolachloor | metolachloor | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 51218-45-2 | 0.78 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metolachloor | metolachloor | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 51218-45-2 | 0.69 | 3.29 | 109 | 20.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metolachloor | metolachloor | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 51218-45-2 | 1.21 | 3.99 | 110 | 22.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metribuzin | metribuzin | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 21087-64-9 | 3.86 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metribuzin | metribuzin | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 21087-64-9 | 2.32 | 5.29 | 110 | 24.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metribuzin | metribuzin | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 21087-64-9 | 2.4 | 6.05 | 112 | 27.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metribuzin | metribuzin | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 21087-64-9 | 2.85 | 5.81 | 112 | 27.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | metribuzin | metribuzin | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 21087-64-9 | 1.03 | 6.12 | 111 | 26.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | mevinfos | mevinfos | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 7786-34-7 | 3.9 | 8.17 | 115 | 35.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | mevinfos | mevinfos | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 7786-34-7 | 4.31 | 6.04 | 111 | 27.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | mevinfos | mevinfos | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 7786-34-7 | 4.17 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | mevinfos | mevinfos | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 7786-34-7 | 5.65 | 9.04 | 124 | 53.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | mevinfos | mevinfos | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 7786-34-7 | 3.27 | 10.4 | 127 | 61 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-ethyl | parathion-ethyl | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 56-38-2 | 3.5 | 4.79 | 107 | 17.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-ethyl | parathion-ethyl | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 56-38-2 | 3.17 | 4.37 | 107 | 18.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-ethyl | parathion-ethyl | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 56-38-2 | 1.7 | 1.56 | 111 | 23.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-ethyl | parathion-ethyl | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 56-38-2 | 3.08 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-ethyl | parathion-ethyl | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 56-38-2 | 2.24 | 4.42 | 108 | 20.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-methyl | parathion-methyl | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 298-00-0 | 2.69 | 7.43 | 116 | 37.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-methyl | parathion-methyl | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 298-00-0 | 2.51 | 7.75 | 117 | 40.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-methyl | parathion-methyl | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 298-00-0 | 2.58 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-methyl | parathion-methyl | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 298-00-0 | 3.15 | 2.41 | 115 | 31.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | parathion-methyl | parathion-methyl | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 298-00-0 | 3.03 | 2.93 | 116 | 34.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | piperonylbutoxide | piperonylbutoxide | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 51-03-6 | 1.45 | 3.64 | 107 | 16.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | piperonylbutoxide | piperonylbutoxide | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 51-03-6 | 0.85 | 5.35 | 108 | 19.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | piperonylbutoxide | piperonylbutoxide | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 51-03-6 | 2.34 | 4.15 | 105 | 14.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | piperonylbutoxide | piperonylbutoxide | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 51-03-6 | 0.69 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | piperonylbutoxide | piperonylbutoxide | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 51-03-6 | 1.36 | 4.27 | 106 | 15.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pirimicarb | pirimicarb | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 23103-98-2 | 1.91 | 4.5 | 116 | 34.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pirimicarb | pirimicarb | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 23103-98-2 | 1.57 | 6.41 | 115 | 33.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pirimicarb | pirimicarb | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 23103-98-2 | 2.08 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pirimicarb | pirimicarb | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 23103-98-2 | 1.2 | 4.79 | 114 | 30.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pirimicarb | pirimicarb | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 23103-98-2 | 1.31 | 6.96 | 114 | 32.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propachloor | propachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 1918-16-7 | 3.08 | 4.29 | 111 | 24.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propachloor | propachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 1918-16-7 | 2.65 | 5.42 | 109 | 21.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propachloor | propachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 1918-16-7 | 2.82 | 8.69 | 109 | 26.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propachloor | propachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 1918-16-7 | 1.66 | 8.97 | 107 | 24.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propachloor | propachloor | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 1918-16-7 | 1.73 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propazin | propazin | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 139-40-2 | 2.24 | 3.38 | 110 | 22.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propazin | propazin | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 139-40-2 | 2.11 | 1.72 | 111 | 24.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propazin | propazin | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 139-40-2 | 1.85 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propazin | propazin | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 139-40-2 | 1.37 | 1.44 | 111 | 23.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | propazin | propazin | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 139-40-2 | 1.9 | 3.83 | 108 | 19.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pyrazofos | pyrazofos | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 13457-18-6 | 3.67 | 13.9 | 122 | 55.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pyrazofos | pyrazofos | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 13457-18-6 | 2.18 | 9.51 | 116 | 39.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pyrazofos | pyrazofos | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 13457-18-6 | 3.93 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pyrazofos | pyrazofos | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 13457-18-6 | 4.52 | 9.6 | 122 | 51.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | pyrazofos | pyrazofos | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 13457-18-6 | 2.06 | 12.4 | 128 | 65.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | simazin | simazin | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 122-34-9 | 3.53 | 5.15 | 109 | 22.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | simazin | simazin | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 122-34-9 | 3.03 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | simazin | simazin | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 122-34-9 | 2.92 | 6.25 | 111 | 26.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | simazin | simazin | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 122-34-9 | 3.68 | 3.27 | 114 | 29.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | simazin | simazin | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 122-34-9 | 2.01 | 3.72 | 112 | 26.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutryn | terbutryn | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 886-50-0 | 2.54 | 1.23 | 110 | 21.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutryn | terbutryn | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 886-50-0 | 1.92 | 3.96 | 110 | 22.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutryn | terbutryn | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 886-50-0 | 2.93 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutryn | terbutryn | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 886-50-0 | 1.44 | 2.78 | 111 | 23.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutryn | terbutryn | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 886-50-0 | 1.12 | 3.74 | 111 | 23.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin | terbutylazine | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 5915-41-3 | 2.7 | 7.57 | 109 | 24.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin | terbutylazine | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 5915-41-3 | 1.66 | 2.06 | 112 | 25.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin | terbutylazine | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 5915-41-3 | 1.47 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin | terbutylazine | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 5915-41-3 | 1.48 | 2.41 | 112 | 25.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin | terbutylazine | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 5915-41-3 | 3.05 | 6.94 | 107 | 21.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin-desethyl | terbutylazin-desethyl | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 30125-63-4 | 1.7 | 5.11 | 112 | 27.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin-desethyl | terbutylazin-desethyl | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 30125-63-4 | 1.79 | 3.18 | 111 | 24.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin-desethyl | terbutylazin-desethyl | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 30125-63-4 | 1.53 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin-desethyl | terbutylazin-desethyl | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 30125-63-4 | 1.36 | 4.58 | 112 | 27.3 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | terbutylazin-desethyl | terbutylazin-desethyl | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 30125-63-4 | 1.45 | 4.25 | 111 | 25.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tetrachloorvinfos | tetrachloorvinfos | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 961-11-5 | 2.59 | 9.87 | 134 | 74.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tetrachloorvinfos | tetrachloorvinfos | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 961-11-5 | 2.22 | 10 | 130 | 67.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tetrachloorvinfos | tetrachloorvinfos | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 961-11-5 | 3.09 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tetrachloorvinfos | tetrachloorvinfos | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 961-11-5 | 1.48 | 12.5 | 135 | 78.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tetrachloorvinfos | tetrachloorvinfos | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 961-11-5 | 4.23 | 11.8 | 143 | 93.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tolclofos-methyl | tolclofos-methyl | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 57018-04-9 | 2.29 | 3.38 | 114 | 29.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tolclofos-methyl | tolclofos-methyl | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 57018-04-9 | 1.97 | 5.73 | 111 | 26.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tolclofos-methyl | tolclofos-methyl | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 57018-04-9 | 2.32 | 5.59 | 111 | 25.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tolclofos-methyl | tolclofos-methyl | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 57018-04-9 | 2.75 | 5.37 | 111 | 26.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tolclofos-methyl | tolclofos-methyl | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 57018-04-9 | 1.6 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triadimefon | triadimefon | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 43121-43-3 | 2.28 | 4.79 | 111 | 24.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triadimefon | triadimefon | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 43121-43-3 | 5.39 | 3.54 | 113 | 27.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triadimefon | triadimefon | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 43121-43-3 | 3.48 | 4.05 | 109 | 20.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triadimefon | triadimefon | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 43121-43-3 | 3.74 | 10.7 | 114 | 37.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triadimefon | triadimefon | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 43121-43-3 | 2.14 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tributylfosfaat | tributylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.04 | DW |  | 126-73-8 | 2.45 | 9.14 | 110 | 28.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tributylfosfaat | tributylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.04 | GW |  | 126-73-8 | 3.38 | 8.69 | 107 | 24.1 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tributylfosfaat | tributylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.04 | MQ |  | 126-73-8 | 1.89 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tributylfosfaat | tributylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.04 | OW |  | 126-73-8 | 3.72 | 8.46 | 108 | 24.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | tributylfosfaat | tributylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.04 | PW |  | 126-73-8 | 2.51 | 11.9 | 105 | 27.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triethylfosfaat | triethylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 78-40-0 | 3.92 | 6.52 | 94.1 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triethylfosfaat | triethylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 78-40-0 | 7.86 | 12.8 | 101 | 26.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triethylfosfaat | triethylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 78-40-0 | 2.72 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triethylfosfaat | triethylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 78-40-0 | 9.07 | 9.94 | 92 | 24.2 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triethylfosfaat | triethylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 78-40-0 | 4.84 | 15.4 | 93 | 31.9 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triisobutylfosfaat | triisobutylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 126-71-6 | 2.31 | 8.47 | 108 | 24.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triisobutylfosfaat | triisobutylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 126-71-6 | 2.99 |  |  |  | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triisobutylfosfaat | triisobutylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 126-71-6 | 2.23 | 5.52 | 95.4 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triisobutylfosfaat | triisobutylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 126-71-6 | 1.49 | 8.23 | 106 | 21.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-3 | Multicomponenten 3 | 22 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-3 | eigen methode | triisobutylfosfaat | triisobutylfosfaat | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 126-71-6 | 0.87 | 9.71 | 107 | 25.4 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | 2,4-dinitrofenol | 2,4-dinitrofenol | µg/l | µg/l | 0.025 | DW |  | 51-28-5 | 2 | 3.5 | 98 | 7.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | 2,4-dinitrofenol | 2,4-dinitrofenol | µg/l | µg/l | 0.025 | GW |  | 51-28-5 | 2 | 4.3 | 97 | 9.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | 2,4-dinitrofenol | 2,4-dinitrofenol | µg/l | µg/l | 0.025 | MQ |  | 51-28-5 |  | 5.4 | 99 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | 2,4-dinitrofenol | 2,4-dinitrofenol | µg/l | µg/l | 0.025 | OW |  | 51-28-5 | 3 | 4.0 | 102 | 9.6 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | 2,4-dinitrofenol | 2,4-dinitrofenol | µg/l | µg/l | 0.025 | PW |  | 51-28-5 | 2 | 6.2 | 102 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoseb | dinoseb (2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.025 | DW |  | 88-85-7 | 8 | 3.8 | 99 | 7.8 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoseb | dinoseb (2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.025 | GW |  | 88-85-7 | 4 | 3.7 | 98 | 8.0 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoseb | dinoseb (2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.025 | MQ |  | 88-85-7 |  | 4.7 | 101 | 9.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoseb | dinoseb (2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.025 | OW |  | 88-85-7 | 7 | 5.5 | 102 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoseb | dinoseb (2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.025 | PW |  | 88-85-7 | 5 | 4.4 | 103 | 11 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoterb | dinoterb (2-tert.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 1420-07-1 | 2 | 4.9 | 96 | 12 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoterb | dinoterb (2-tert.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 1420-07-1 | 3 | 4.3 | 93 | 17 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoterb | dinoterb (2-tert.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 1420-07-1 |  | 7.1 | 102 | 15 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoterb | dinoterb (2-tert.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 1420-07-1 | 10 | 9.5 | 99 | 19 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | dinoterb | dinoterb (2-tert.butyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 1420-07-1 | 3 | 10 | 99 | 21 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | DNOC | DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.025 | DW |  | 534-52-1 | 2 | 3.9 | 98 | 8.7 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | DNOC | DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.025 | GW |  | 534-52-1 | 2 | 2.5 | 99 | 5.5 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | DNOC | DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.025 | MQ |  | 534-52-1 |  | 6.3 | 101 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | DNOC | DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.025 | OW |  | 534-52-1 | 2 | 5.8 | 103 | 13 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-4 | Multicomponenten 4 | 9 | LC | Vloeistofchromatografie | AVS-MULTI-4 | eigen methode | DNOC | DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol) | µg/l | µg/l | 0.025 | PW |  | 534-52-1 | 1 | 5.5 | 104 | 14 | 0.1 | 14
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | 2-(methylthio)benzothiazole | 2-(methylthio)benzothiazole | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 615-22-5 | 4.1 | 6.3 | 96.7 | 13.8 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | 2-(methylthio)benzothiazole | 2-(methylthio)benzothiazole | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 615-22-5 | 3.9 | 2.6 | 98.9 | 5.6 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | 2-(methylthio)benzothiazole | 2-(methylthio)benzothiazole | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 615-22-5 | 5.1 | 5.5 | 97.8 | 11.6 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | 2-(methylthio)benzothiazole | 2-(methylthio)benzothiazole | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 615-22-5 | 4.3 | 6.5 | 97 | 14 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | 2-(methylthio)benzothiazole | 2-(methylthio)benzothiazole | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 615-22-5 | 3.3 | 5 | 98.8 | 10.2 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | atrazine-2-hydroxy | atrazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 2163-68-0 | 3.8 | 6.1 | 104.7 | 15.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | atrazine-2-hydroxy | atrazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 2163-68-0 | 3.2 | 5.2 | 102.5 | 13.4 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | atrazine-2-hydroxy | atrazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 2163-68-0 | 2.2 | 5 | 99.8 | 10.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | atrazine-2-hydroxy | atrazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 2163-68-0 | 5.1 | 5.2 | 99.2 | 22.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | atrazine-2-hydroxy | atrazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 2163-68-0 | 1.9 | 4.6 | 99.5 | 13.8 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | chloridazon-methyl-desphenyl | chloridazon-methyl-desphenyl | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 17254-80-7 | 4.1 | 6 | 101.4 | 12.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | chloridazon-methyl-desphenyl | chloridazon-methyl-desphenyl | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 17254-80-7 | 5.1 | 4.5 | 101.8 | 9.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | chloridazon-methyl-desphenyl | chloridazon-methyl-desphenyl | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 17254-80-7 | 3.6 | 4.9 | 101.5 | 10.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | chloridazon-methyl-desphenyl | chloridazon-methyl-desphenyl | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 17254-80-7 | 3.4 | 5.1 | 102.5 | 11.6 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | chloridazon-methyl-desphenyl | chloridazon-methyl-desphenyl | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 17254-80-7 | 4.5 | 6.3 | 101.8 | 13.4 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | desfenylchloridazon | desfenylchloridazon | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 6339-19-1 | 6.4 | 7 | 110.9 | 26.7 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | desfenylchloridazon | desfenylchloridazon | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 6339-19-1 | 4.8 | 13.3 | 118.2 | 48.2 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | desfenylchloridazon | desfenylchloridazon | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 6339-19-1 | 6.2 | 6.7 | 93 | 18.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | desfenylchloridazon | desfenylchloridazon | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 6339-19-1 | 2.5 | 12.1 | 109.5 | 22.8 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | desfenylchloridazon | desfenylchloridazon | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 6339-19-1 | 3.3 | 12 | 103 | 25.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | dikegulac sodium | dikegulac sodium | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 52508-35-7 | 7.5 | 10.6 | 96.5 | 21.6 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | dikegulac sodium | dikegulac sodium | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 52508-35-7 | 6.4 | 21.1 | 84.21 | 47.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | dikegulac sodium | dikegulac sodium | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 52508-35-7 | 5.2 | 8.1 | 93.7 | 19.7 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | dikegulac sodium | dikegulac sodium | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 52508-35-7 | 6.8 | 9.4 | 77.7 | 47 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | dikegulac sodium | dikegulac sodium | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 52508-35-7 | 5.8 | 10.3 | 84.9 | 34.8 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flonicamid | flonicamid | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 158062-67-0 | 3.7 | 5 | 101.5 | 10.6 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flonicamid | flonicamid | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 158062-67-0 | 6.7 | 6.8 | 101.6 | 14.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flonicamid | flonicamid | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 158062-67-0 | 2.4 | 6.4 | 99.1 | 12.8 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flonicamid | flonicamid | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 158062-67-0 | 4.1 | 6.7 | 99.6 | 13.4 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flonicamid | flonicamid | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 158062-67-0 | 3.4 | 4.4 | 100.7 | 8.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | fluopyram | fluopyram | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 658066-35-4 | 2.4 | 3.5 | 101.7 | 7.8 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | fluopyram | fluopyram | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 658066-35-4 | 1.8 | 2.8 | 100.6 | 5.8 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | fluopyram | fluopyram | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 658066-35-4 | 2.5 | 5.6 | 99 | 11.2 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | fluopyram | fluopyram | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 658066-35-4 | 2.3 | 6.6 | 104.1 | 15.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | fluopyram | fluopyram | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 658066-35-4 | 2.7 | 3.6 | 102 | 7.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flupyradifuron | flupyradifuron | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 951659-40-8 | 2.3 | 4.8 | 100.3 | 9.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flupyradifuron | flupyradifuron | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 951659-40-8 | 3.6 | 3.2 | 98.7 | 6.8 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flupyradifuron | flupyradifuron | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 951659-40-8 | 5.2 | 5 | 98.4 | 10.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flupyradifuron | flupyradifuron | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 951659-40-8 | 2.9 | 7.4 | 99.2 | 14.7 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | flupyradifuron | flupyradifuron | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 951659-40-8 | 3.1 | 3.9 | 99.1 | 7.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-C-metaboliet | metazachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 1231244-60-2 | 5.7 | 11.2 | 104.3 | 24.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-C-metaboliet | metazachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 1231244-60-2 | 6.4 | 13.2 | 98.8 | 26.2 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-C-metaboliet | metazachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 1231244-60-2 | 6.3 | 9.7 | 105.3 | 23.1 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-C-metaboliet | metazachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 1231244-60-2 | 7.4 | 12 | 113.9 | 39.1 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-C-metaboliet | metazachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 1231244-60-2 | 6.5 | 8.9 | 106.2 | 22.7 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-S-metaboliet | metazachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 172960-62-2 | 5 | 6.6 | 104.2 | 16.2 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-S-metaboliet | metazachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 172960-62-2 | 5.2 | 4.8 | 104.9 | 14 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-S-metaboliet | metazachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 172960-62-2 | 5.3 | 4.1 | 96.9 | 10.1 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-S-metaboliet | metazachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 172960-62-2 | 6.2 | 10.6 | 108.2 | 28.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metazachloor-S-metaboliet | metazachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 172960-62-2 | 7.2 | 6.2 | 104.3 | 15.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-C-metaboliet | metolachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 152019-73-3 | 3.7 | 6 | 98.4 | 12.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-C-metaboliet | metolachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 152019-73-3 | 3.3 | 5.4 | 97.4 | 11.8 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-C-metaboliet | metolachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 152019-73-3 | 2.6 | 4.3 | 99.7 | 8.6 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-C-metaboliet | metolachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 152019-73-3 | 2 | 4.1 | 99.4 | 8.2 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-C-metaboliet | metolachloor-C-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 152019-73-3 | 1.4 | 3.5 | 98 | 7.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-S-metaboliet | metolachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 171118-09-5 | 3.7 | 5 | 99.6 | 9.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-S-metaboliet | metolachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 171118-09-5 | 5 | 4.8 | 96.1 | 12.2 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-S-metaboliet | metolachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 171118-09-5 | 2.1 | 4.6 | 98.7 | 9.4 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-S-metaboliet | metolachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 171118-09-5 | 5.1 | 7.5 | 106.4 | 20.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | metolachloor-S-metaboliet | metolachloor-S-metaboliet | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 171118-09-5 | 5.4 | 7.4 | 100.7 | 14.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide (DMSA) | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide (DMSA) | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 4710-17-2 | 3.3 | 3.5 | 102.3 | 8.6 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide (DMSA) | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide (DMSA) | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 4710-17-2 | 4.2 | 6.3 | 100.9 | 12.8 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide (DMSA) | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide (DMSA) | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 4710-17-2 | 3.9 | 7 | 99.9 | 13.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide (DMSA) | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide (DMSA) | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 4710-17-2 | 4.4 | 6.7 | 99.3 | 13.4 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide (DMSA) | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide (DMSA) | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 4710-17-2 | 7.3 | 5.3 | 101 | 10.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 3984-14-3 | 3.7 | 5.3 | 101.8 | 11.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 3984-14-3 | 4.3 | 7 | 96.1 | 15.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 3984-14-3 | 3.5 | 4.6 | 99.6 | 9.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 3984-14-3 | 5.1 | 5.8 | 95.7 | 14.1 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 3984-14-3 | 2.7 | 6.1 | 99.9 | 12.2 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | paclobutrazol | paclobutrazol | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 76738-62-0 | 1.1 | 3 | 101.2 | 6.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | paclobutrazol | paclobutrazol | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 76738-62-0 | 1.4 | 3 | 99.4 | 6 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | paclobutrazol | paclobutrazol | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 76738-62-0 | 1.5 | 4.5 | 100.8 | 9.2 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | paclobutrazol | paclobutrazol | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 76738-62-0 | 1.1 | 2.5 | 100.6 | 5.1 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | paclobutrazol | paclobutrazol | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 76738-62-0 | 1.2 | 3 | 101 | 6.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | penflufen | penflufen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 494793-67-8 | 2 | 9.9 | 107 | 25.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | penflufen | penflufen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 494793-67-8 | 1.1 | 7.5 | 109.8 | 25.6 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | penflufen | penflufen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 494793-67-8 | 2.5 | 9.1 | 102.2 | 19.2 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | penflufen | penflufen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 494793-67-8 | 3.7 | 5.8 | 109.5 | 22.8 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | penflufen | penflufen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 494793-67-8 | 1.8 | 5.5 | 110.7 | 24.6 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | propamocarb | propamocarb | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 24579-73-5 | 2.5 | 7.4 | 102.8 | 16.1 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | propamocarb | propamocarb | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 24579-73-5 | 3 | 8.7 | 100.9 | 17.7 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | propamocarb | propamocarb | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 24579-73-5 | 3.1 | 11 | 101.9 | 22.7 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | propamocarb | propamocarb | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 24579-73-5 | 3 | 8.3 | 98 | 16.7 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | propamocarb | propamocarb | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 24579-73-5 | 1.7 | 5.7 | 98.9 | 11.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sebuthylazine | sebuthylazine | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 7286-69-3 | 1 | 4.6 | 100.8 | 9.4 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sebuthylazine | sebuthylazine | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 7286-69-3 | 1.5 | 3.4 | 98.5 | 7.4 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sebuthylazine | sebuthylazine | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 7286-69-3 | 1 | 5.3 | 100.6 | 10.7 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sebuthylazine | sebuthylazine | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 7286-69-3 | 1.9 | 3.7 | 100.4 | 7.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sebuthylazine | sebuthylazine | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 7286-69-3 | 1.8 | 3.1 | 98.3 | 7 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sedaxane | sedaxane | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 874967-67-6 | 1.7 | 4.2 | 97.7 | 9.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sedaxane | sedaxane | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 874967-67-6 | 2.4 | .3 | 98.6 | 7.1 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sedaxane | sedaxane | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 874967-67-6 | 2.1 | 3.5 | 101 | 7.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sedaxane | sedaxane | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 874967-67-6 | 2.4 | 4.7 | 100.7 | 9.6 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | sedaxane | sedaxane | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 874967-67-6 | 3.6 | 4.5 | 99.8 | 9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | simazine-2-hydroxy | simazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 2599-11-3 | 4.5 | 7.2 | 104.2 | 17.2 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | simazine-2-hydroxy | simazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 2599-11-3 | 3.2 | 5 | 102.5 | 11.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | simazine-2-hydroxy | simazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 2599-11-3 | 5.4 | 4.8 | 99.8 | 9.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | simazine-2-hydroxy | simazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 2599-11-3 | 3.2 | 6.8 | 99.2 | 13.6 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | simazine-2-hydroxy | simazine-2-hydroxy | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 2599-11-3 | 4.3 | 5.4 | 99.5 | 10.7 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiabendazole | thiabendazole | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 148-79-8 | 1.2 | 3.7 | 101.9 | 8.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiabendazole | thiabendazole | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 148-79-8 | 1.8 | 2.9 | 100.8 | 6.1 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiabendazole | thiabendazole | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 148-79-8 | 1.8 | 3.5 | 101.2 | 7.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiabendazole | thiabendazole | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 148-79-8 | 1.2 | 2.1 | 103.1 | 7.5 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiabendazole | thiabendazole | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 148-79-8 | 1.7 | 4.1 | 100.4 | 8.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiamethoxam | thiamethoxam | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 153719-23-4 | 3.4 | 4.3 | 101.3 | 9.1 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiamethoxam | thiamethoxam | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 153719-23-4 | 4 | 5.2 | 101.5 | 10.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiamethoxam | thiamethoxam | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 153719-23-4 | 3.1 | 5 | 99.8 | 10.8 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiamethoxam | thiamethoxam | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 153719-23-4 | 7 | 3.3 | 106 | 13.8 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiamethoxam | thiamethoxam | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 153719-23-4 | 7.8 | 6.2 | 102 | 13.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiophanate-methyl | thiophanate-methyl | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 23564-05-8 | 2.2 | 5.2 | 100.3 | 10.4 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiophanate-methyl | thiophanate-methyl | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 23564-05-8 | 2 | 4 | 97.2 | 9.6 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiophanate-methyl | thiophanate-methyl | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 23564-05-8 | 0.9 | 5 | 102 | 10.9 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiophanate-methyl | thiophanate-methyl | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 23564-05-8 | 2 | 4 | 96.5 | 10.3 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-5 | Multicomponenten 5 | 8 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-5 | eigen methode | thiophanate-methyl | thiophanate-methyl | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 23564-05-8 | 0.9 | 3.6 | 97.1 | 9.2 | 0.1 | 21
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4,5-T | 2,4,5-T (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | OW | Q | 93-76-5 | 3 | 25 | 107 | 54 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4,5-T | 2,4,5-T (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 93-76-5 | - | 15 | 101 | 30 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4,5-T | 2,4,5-T (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | DW | Q | 93-76-5 | 2.2 | 11 | 112 | 34 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4,5-T | 2,4,5-T (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 93-76-5 | - | 11 | 102 | 23 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4,5-T | 2,4,5-T (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 93-76-5 |  | 13 | 107 | 31 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-D | 2,4-D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | DW | Q | 94-75-7 | 4.4 | 11 | 92 | 26 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-D | 2,4-D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 94-75-7 | - | 11 | 108 | 30 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-D | 2,4-D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 94-75-7 |  | 13 | 102 | 26 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-D | 2,4-D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | OW | Q | 94-75-7 | 8.2 | 13 | 99 | 26 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-D | 2,4-D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 94-75-7 | - | 9.5 | 108 | 27 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-DP | 2,4-DP (dichloorprop) | µg/l | µg/l | 0.01 | DW | Q | 120-36-5 | 3.7 | 10 | 95 | 22 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-DP | 2,4-DP (dichloorprop) | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 120-36-5 | - | 9.7 | 101 | 20 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-DP | 2,4-DP (dichloorprop) | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 120-36-5 |  | 9.0 | 102 | 19 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-DP | 2,4-DP (dichloorprop) | µg/l | µg/l | 0.01 | OW | Q | 120-36-5 | 4.8 | 11 | 99 | 22 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,4-DP | 2,4-DP (dichloorprop) | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 120-36-5 | - | 12 | 101 | 24 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,6-dichloorbenzoezuur | 2,6-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0.01 | DW | Q | 50-30-6 | 0.9 | 11 | 100 | 21 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,6-dichloorbenzoezuur | 2,6-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 50-30-6 | - | 21 | 99 | 41 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,6-dichloorbenzoezuur | 2,6-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 50-30-6 |  | 21 | 103 | 44 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,6-dichloorbenzoezuur | 2,6-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0.01 | OW | Q | 50-30-6 | 4.2 | 11 | 101 | 23 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | 2,6-dichloorbenzoezuur | 2,6-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 50-30-6 | - | 18 | 112 | 47 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | bentazon | bentazon | µg/l | µg/l | 0.02 | DW | Q | 25057-89-0 | 2.5 | 7.5 | 102 | 16 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | bentazon | bentazon | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 25057-89-0 | - | 21 | 105 | 45 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | bentazon | bentazon | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 25057-89-0 |  | 13 | 100 | 27 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | bentazon | bentazon | µg/l | µg/l | 0.02 | OW | Q | 25057-89-0 | 4.5 | 14 | 102 | 29 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | bentazon | bentazon | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 25057-89-0 | - | 11 | 102 | 23 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | broomchloorazijnzuur | broomchloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 5589-96-8 | 5.8 | 27 | 99 | 53 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | broomchloorazijnzuur | broomchloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 5589-96-8 | - | 20 | 98 | 39 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | broomchloorazijnzuur | broomchloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 5589-96-8 |  | 23 | 105 | 49 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | broomchloorazijnzuur | broomchloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 5589-96-8 | 8.7 | 19 | 106 | 42 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | broomchloorazijnzuur | broomchloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 5589-96-8 | - | 12 | 108 | 31 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | chloorthal | chloorthal | µg/l | µg/l | 0.02 | DW | Q | 2136-79-0 | 3.4 | 13 | 109 | 33 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | chloorthal | chloorthal | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 2136-79-0 | - | 14 | 98 | 28 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | chloorthal | chloorthal | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 2136-79-0 |  | 16 | 105 | 36 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | chloorthal | chloorthal | µg/l | µg/l | 0.02 | OW | Q | 2136-79-0 | 4.6 | 24 | 107 | 52 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | chloorthal | chloorthal | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 2136-79-0 | - | 13 | 96 | 27 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dalapon | dalapon (2,2-dichloorpropionzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | DW | Q | 75-99-0 | 2.6 | 16 | 102 | 32 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dalapon | dalapon (2,2-dichloorpropionzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 75-99-0 | - | 13 | 101 | 26 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dalapon | dalapon (2,2-dichloorpropionzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 75-99-0 |  | 10 | 106 | 25 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dalapon | dalapon (2,2-dichloorpropionzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | OW | Q | 75-99-0 | 4.9 | 16 | 101 | 33 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dalapon | dalapon (2,2-dichloorpropionzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 75-99-0 | - | 14 | 106 | 32 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dibroomazijnzuur | dibroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.06 | DW |  | 631-64-1 | 5.3 | 35 | 100 | 71 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dibroomazijnzuur | dibroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.06 | GW |  | 631-64-1 | - | 18 | 97 | 36 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dibroomazijnzuur | dibroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.06 | MQ |  | 631-64-1 |  | 17 | 119 | 56 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dibroomazijnzuur | dibroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.06 | OW |  | 631-64-1 | 20.3 | 12 | 107 | 28 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dibroomazijnzuur | dibroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.06 | PW |  | 631-64-1 | - | 38 | 120 | 100 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dicamba | dicamba | µg/l | µg/l | 0.01 | DW | Q | 1918-00-9 | 1.4 | 10 | 102 | 22 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dicamba | dicamba | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 1918-00-9 | - | 12 | 94 | 25 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dicamba | dicamba | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 1918-00-9 |  | 13 | 100 | 27 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dicamba | dicamba | µg/l | µg/l | 0.01 | OW | Q | 1918-00-9 | 3.4 | 16 | 103 | 34 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dicamba | dicamba | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 1918-00-9 | - | 18 | 94 | 36 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dichloorazijnzuur | dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 79-43-6 | 3.4 | 14 | 108 | 34 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dichloorazijnzuur | dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 79-43-6 | - | 13 | 105 | 30 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dichloorazijnzuur | dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 79-43-6 |  | 18 | 114 | 50 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dichloorazijnzuur | dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 79-43-6 | 6.6 | 26 | 104 | 54 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | dichloorazijnzuur | dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 79-43-6 | - | 13 | 113 | 39 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPA | MCPA (4-chloor-2-methylfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 94-74-6 | - | 15 | 108 | 37 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPA | MCPA (4-chloor-2-methylfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | OW | Q | 94-74-6 | 3.8 | 9.2 | 100 | 18 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPA | MCPA (4-chloor-2-methylfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 94-74-6 |  | 9.3 | 104 | 21 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPA | MCPA (4-chloor-2-methylfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 94-74-6 | - | 10 | 104 | 23 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPA | MCPA (4-chloor-2-methylfenoxyazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | DW | Q | 94-74-6 | 2 | 14 | 102 | 29 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPB | MCPB (4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 94-81-5 | - | 17 | 98 | 34 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPB | MCPB (4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | OW | Q | 94-81-5 | 4.9 | 23 | 115 | 61 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPB | MCPB (4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 94-81-5 |  | 16 | 104 | 34 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPB | MCPB (4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 94-81-5 | - | 19 | 107 | 42 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | MCPB | MCPB (4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur) | µg/l | µg/l | 0.01 | DW | Q | 94-81-5 | 2.7 | 27 | 110 | 63 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | mecoprop | MCPP (mecoprop) | µg/l | µg/l | 0.01 | OW | Q | 93-65-2 | 3.4 | 6.9 | 97 | 15 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | mecoprop | MCPP (mecoprop) | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 93-65-2 | - | 12 | 102 | 25 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | mecoprop | MCPP (mecoprop) | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 93-65-2 |  | 11 | 104 | 24 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | mecoprop | MCPP (mecoprop) | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 93-65-2 | - | 13 | 96 | 27 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | mecoprop | MCPP (mecoprop) | µg/l | µg/l | 0.01 | DW | Q | 93-65-2 | 1.4 | 8.3 | 96 | 18 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monobroomazijnzuur | monobroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.06 | DW |  | 79-08-3 | 4.5 | 20 | 100 | 41 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monobroomazijnzuur | monobroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.06 | GW |  | 79-08-3 | - | 16 | 111 | 42 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monobroomazijnzuur | monobroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.06 | MQ |  | 79-08-3 |  | 15 | 105 | 34 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monobroomazijnzuur | monobroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.06 | OW |  | 79-08-3 | 14.2 | 13 | 111 | 36 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monobroomazijnzuur | monobroomazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.06 | PW |  | 79-08-3 | - | 12 | 111 | 36 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monochloorazijnzuur | monochloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.5 | DW |  | 79-11-8 | 11.1 | 14 | 102 | 29 | 0.5 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monochloorazijnzuur | monochloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.5 | GW |  | 79-11-8 | - | 17 | 97 | 34 | 0.5 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monochloorazijnzuur | monochloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.5 | MQ |  | 79-11-8 |  | 10 | 102 | 21 | 0.5 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monochloorazijnzuur | monochloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.5 | OW |  | 79-11-8 | 3.8 | 13 | 96 | 26 | 0.5 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | monochloorazijnzuur | monochloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.5 | PW |  | 79-11-8 | - | 13 | 106 | 30 | 0.5 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | tetrachloororthoftaalzuur | tetrachloororthoftaalzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | DW | Q | 632-58-6 | 8.7 | 23 | 122 | 71 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | tetrachloororthoftaalzuur | tetrachloororthoftaalzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 632-58-6 | - | 11 | 108 | 30 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | tetrachloororthoftaalzuur | tetrachloororthoftaalzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 632-58-6 |  | 21 | 125 | 71 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | tetrachloororthoftaalzuur | tetrachloororthoftaalzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | OW | Q | 632-58-6 | 5.8 | 24 | 118 | 66 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | tetrachloororthoftaalzuur | tetrachloororthoftaalzuur | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 632-58-6 | - | 22 | 106 | 49 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | trichloorazijnzuur | TCA (trichloorazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 76-03-9 | 2.8 | 14 | 102 | 29 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | trichloorazijnzuur | TCA (trichloorazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 76-03-9 | - | 16 | 105 | 35 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | trichloorazijnzuur | TCA (trichloorazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 76-03-9 |  | 15 | 106 | 33 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | trichloorazijnzuur | TCA (trichloorazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 76-03-9 | 4.5 | 19 | 103 | 39 | 0.1 | 28
ORGAN | MULTI-6 | Multicomponenten 6 | 9 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MULTI-6 | eigen methode | trichloorazijnzuur | TCA (trichloorazijnzuur) | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 76-03-9 | - | 9.7 | 103 | 21 | 0.1 | 28
METALEN | NA | Natrium | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium | Natrium | mg/l | mg/l Na | 0.5 | OW | Q | 7440-23-5 | 0.56 | 2.6 | 94 | 12 | 40 | 4
METALEN | NA | Natrium | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium | Natrium | mg/l | mg/l Na | 0.5 | MQ |  | 7440-23-5 |  | 2.6 | 99 | 5.9 | 40 | 4
METALEN | NA | Natrium | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium | Natrium | mg/l | mg/l Na | 0.5 | GW | Q | 7440-23-5 |  | 2.8 | 96 | 9.5 | 40 | 4
METALEN | NA | Natrium | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium | Natrium | mg/l | mg/l Na | 0.5 | DW | Q | 7440-23-5 | 0.68 | 3.2 | 94 | 13 | 40 | 4
METALEN | NA | Natrium | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium | Natrium | mg/l | mg/l Na | 0.5 | PW | Q | 7440-23-5 |  | 2.7 | 95 | 12 | 40 | 4
METALEN | NA | Natrium | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium (ug/l) | Natrium | µg/l | µg/l Na | 500 | DW | Q | 7440-23-5 | 0.68 | 3.2 | 94 | 13 | 40000 | 4
METALEN | NA | Natrium | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium (ug/l) | Natrium | µg/l | µg/l Na | 500 | GW | Q | 7440-23-5 |  | 2.8 | 96 | 9.5 | 40000 | 4
METALEN | NA | Natrium | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium (ug/l) | Natrium | µg/l | µg/l Na | 500 | MQ |  | 7440-23-5 |  | 2.6 | 99 | 5.9 | 40000 | 4
METALEN | NA | Natrium | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium (ug/l) | Natrium | µg/l | µg/l Na | 500 | OW | Q | 7440-23-5 | 0.56 | 2.6 | 94 | 12 | 40000 | 4
METALEN | NA | Natrium | 14 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | natrium (ug/l) | Natrium | µg/l | µg/l Na | 500 | PW | Q | 7440-23-5 |  | 2.7 | 95 | 12 | 40000 | 4
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 55-18-5 | 2.3 | 6.5 | 101 | 13 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 55-18-5 | 1.6 | 5.4 | 102 | 12 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 55-18-5 |  | 1.5 | 100 | 3.1 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | ng/l | ng/l | 1 | PW |  | 55-18-5 |  | 0.14 | 101 | 1.8 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | n-nitrosodiethylamine (NDEA) | ng/l | ng/l | 1 | MQ |  | 55-18-5 |  | 2.6 | 101 | 5.3 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 62-75-9 |  | 3.9 | 96 | 11 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 62-75-9 | 2.5 | 4.3 | 100 | 8.5 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 62-75-9 | 2.2 | 5.1 | 99 | 10 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 62-75-9 |  | 2.1 | 96 | 8.1 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | n-nitrosodimethylamine (NDMA) | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 62-75-9 |  | 2.6 | 96 | 8.7 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 621-64-7 | 0.7 | 4.4 | 97 | 10 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 621-64-7 | 1.2 | 4.6 | 98 | 10 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | ng/l | ng/l | 1 | PW |  | 621-64-7 |  | 0.59 | 96 | 8.1 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 621-64-7 |  | 0.56 | 94 | 12 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | n-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) | ng/l | ng/l | 1 | MQ |  | 621-64-7 |  | 1.8 | 95 | 10 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosomethylethylamine (NMEA) | n-nitrosomethylethylamine (NMEA) | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 10595-95-6 | 1.7 | 3.6 | 101 | 7.6 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosomethylethylamine (NMEA) | n-nitrosomethylethylamine (NMEA) | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 10595-95-6 | 1.7 | 3.9 | 101 | 8.3 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosomethylethylamine (NMEA) | n-nitrosomethylethylamine (NMEA) | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 10595-95-6 |  | 2.3 | 98 | 5.6 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosomethylethylamine (NMEA) | n-nitrosomethylethylamine (NMEA) | ng/l | ng/l | 1 | PW |  | 10595-95-6 |  | 2.6 | 97 | 7.9 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosomethylethylamine (NMEA) | n-nitrosomethylethylamine (NMEA) | ng/l | ng/l | 1 | MQ |  | 10595-95-6 |  | 3.7 | 98 | 8.2 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosomorpholine (NMOR) | n-nitrosomorpholine (NMOR) | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 59-89-2 | 2.2 | 3.5 | 104 | 10 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosomorpholine (NMOR) | n-nitrosomorpholine (NMOR) | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 59-89-2 | 3 | 7.0 | 101 | 14 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosomorpholine (NMOR) | n-nitrosomorpholine (NMOR) | ng/l | ng/l | 1 | PW |  | 59-89-2 |  | 11 | 101 | 23 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosomorpholine (NMOR) | n-nitrosomorpholine (NMOR) | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 59-89-2 |  | 5.5 | 101 | 11 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosomorpholine (NMOR) | n-nitrosomorpholine (NMOR) | ng/l | ng/l | 1 | MQ |  | 59-89-2 |  | 3.0 | 99 | 6.0 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 924-16-3 | 1.1 | 4.2 | 102 | 9.1 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 924-16-3 |  | 0.87 | 99 | 3.1 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | ng/l | ng/l | 1 | MQ |  | 924-16-3 |  | 3.3 | 100 | 6.6 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 924-16-3 | 0.8 | 3.1 | 100 | 6.3 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | n-nitroso-n-dibutylamine (NDBA) | ng/l | ng/l | 1 | PW |  | 924-16-3 |  | 2.2 | 100 | 4.4 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosopiperidine (NPIP) | n-nitrosopiperidine (NPIP) | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 100-75-4 |  | 2.3 | 96 | 8.4 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosopiperidine (NPIP) | n-nitrosopiperidine (NPIP) | ng/l | ng/l | 1 | MQ |  | 100-75-4 |  | 2.1 | 99 | 4.4 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosopiperidine (NPIP) | n-nitrosopiperidine (NPIP) | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 100-75-4 | 1.6 | 3.1 | 98 | 7.8 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosopiperidine (NPIP) | n-nitrosopiperidine (NPIP) | ng/l | ng/l | 1 | PW |  | 100-75-4 |  | 1.1 | 100 | 2.4 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosopiperidine (NPIP) | n-nitrosopiperidine (NPIP) | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 100-75-4 | 2 | 4.5 | 100 | 9.1 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 930-55-2 | 2 | 3.3 | 105 | 12 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 930-55-2 |  | 1.6 | 102 | 4.9 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 930-55-2 |  | 2.5 | 100 | 5.0 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 930-55-2 | 1.3 | 2.8 | 100 | 5.7 | 50 | 21
ORGAN | NDMA | Nitrosoamines | 23 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-NITROSAMINES | eigen methode | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | n-nitrosopyrrolidine (NPYR) | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 930-55-2 |  | 2.2 | 101 | 4.9 | 50 | 21
ANORG | NH4 | Ammonium | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | ammonium | Ammonium | mg/l NH4 | mg/l NH4 | 0.05 | DW | Q | 14798-03-9 | 0.6 | 3.0 | 99 | 6.1 | 0.5 | 4
ANORG | NH4 | Ammonium | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | ammonium | Ammonium | mg/l NH4 | mg/l NH4 | 0.05 | GW | Q | 14798-03-9 | - | 2.9 | 100 | 5.9 | 0.5 | 4
ANORG | NH4 | Ammonium | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | ammonium | Ammonium | mg/l NH4 | mg/l NH4 | 0.05 | MQ |  | 14798-03-9 |  | 2.1 | 102 | 5.3 | 0.5 | 4
ANORG | NH4 | Ammonium | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | ammonium | Ammonium | mg/l NH4 | mg/l NH4 | 0.05 | OW | Q | 14798-03-9 | 0.3 | 3.0 | 99 | 6.5 | 0.5 | 4
ANORG | NH4 | Ammonium | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | ammonium | Ammonium | mg/l NH4 | mg/l NH4 | 0.05 | PW | Q | 14798-03-9 | - | 2.9 | 98 | 7.1 | 0.5 | 4
METALEN | NI-OPG | Nikkel | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 0.5 | DW | Q | 7440-02-0 | 0.69 | 3.2 | 98 | 7.3 | 10 | 14
METALEN | NI-OPG | Nikkel | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 0.5 | MQ |  | 7440-02-0 |  | 2.6 | 101 | 5.7 | 10 | 14
METALEN | NI-OPG | Nikkel | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 0.5 | PW |  | 7440-02-0 |  | 3.4 | 101 | 7.1 | 10 | 14
METALEN | NI-TOT | Nikkel (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 2 | GW | Q | 7440-02-0 |  | 4.0 | 102 | 9.1 | 10 | 14
METALEN | NI-TOT | Nikkel (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 2 | MQ |  | 7440-02-0 | 1.98 | 3.0 | 102 | 7.4 | 10 | 14
METALEN | NI-TOT | Nikkel (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 2 | OW | Q | 7440-02-0 | 1.21 | 3.6 | 100 | 7.2 | 10 | 14
METALEN | NI-TOT | Nikkel (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | nikkel | Nikkel | µg/l | µg/l Ni | 2 | PW | Q | 7440-02-0 |  | 3.9 | 103 | 9.8 | 10 | 14
ANORG | NO2 | Nitriet | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitriet (NO2/l) | Nitriet | mg/l NO2 | mg/l NO2 | 0.007 | DW | Q | 14797-65-0 | 0.8 | 4.9 | 97 | 11 | 0.05 | 5
ANORG | NO2 | Nitriet | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitriet (NO2/l) | Nitriet | mg/l NO2 | mg/l NO2 | 0.007 | GW | Q | 14797-65-0 | - | 4.3 | 97 | 10 | 0.05 | 5
ANORG | NO2 | Nitriet | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitriet (NO2/l) | Nitriet | mg/l NO2 | mg/l NO2 | 0.007 | MQ |  | 14797-65-0 |  | 3.1 | 100 | 6.2 | 0.05 | 5
ANORG | NO2 | Nitriet | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitriet (NO2/l) | Nitriet | mg/l NO2 | mg/l NO2 | 0.007 | OW | Q | 14797-65-0 | 0.2 | 5.2 | 95 | 14 | 0.05 | 5
ANORG | NO2 | Nitriet | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitriet (NO2/l) | Nitriet | mg/l NO2 | mg/l NO2 | 0.007 | PW | Q | 14797-65-0 | - | 4.3 | 97 | 10 | 0.05 | 5
ORGAN | NO2-LAAG | Nitriet (IC) | 2 | ION | Ionchromatografie | AVS-NOAC-IC | eigen methode | nitriet | Nitriet | mg/l | mg/l NO2 | 1 | PW |  | 14797-65-0 | - | 2.7 | 101 | 5.9 | 300 | 7
ANORG | NO3 | Nitraat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitraat (NO3/l) | Nitraat | mg/l NO3 | mg/l NO3 | 0.89 | DW | Q | 14797-55-8 | 2.7 | 8.5 | 101 | 17 | 2 | 7
ANORG | NO3 | Nitraat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitraat (NO3/l) | Nitraat | mg/l NO3 | mg/l NO3 | 0.89 | GW | Q | 14797-55-8 | - | 7.3 | 103 | 16 | 2 | 7
ANORG | NO3 | Nitraat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitraat (NO3/l) | Nitraat | mg/l NO3 | mg/l NO3 | 0.89 | MQ |  | 14797-55-8 |  | 2.5 | 102 | 6.9 | 2 | 7
ANORG | NO3 | Nitraat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitraat (NO3/l) | Nitraat | mg/l NO3 | mg/l NO3 | 0.89 | OW | Q | 14797-55-8 | 1.2 | 8.1 | 96 | 17 | 2 | 7
ANORG | NO3 | Nitraat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | nitraat (NO3/l) | Nitraat | mg/l NO3 | mg/l NO3 | 0.89 | PW | Q | 14797-55-8 | - | 6.7 | 101 | 13 | 2 | 7
ORGAN | NO3-LAAG | Nitraat (IC) | 4 | ION | Ionchromatografie | AVS-NOAC-IC | eigen methode | nitraat | Nitraat | mg/l | mg/l NO3 | 1 | PW |  | 14797-55-8 | - | 1.5 | 99 | 3.1 | 300 | 7
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | 30 | 400 | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 100 | OW | Q |  | 51.1 | 8.9 | - | 15 | 1000 | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 100 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 100 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 100 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | buildingblocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | buildingblocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | buildingblocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 200 | MQ |  |  | 3.7 | 7.6 | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | buildingblocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | 25.3 | 3.7 | - | 19 | 350 | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | buildingblocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | MQ |  |  | 3.8 | 2.2 | 99 | 4.9 | 80 | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | 12.6 | 0.9 | - | 6 | 2500 | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | MQ |  |  | 12.3 | 3.5 | 96 | 11 | 80 | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | 17.6 | 1.6 | - | 5 | 2500 | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 0 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | MQ |  |  | 5.9 | 2.2 | 100 | 4.4 | 70 | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | 8.6 | 2.1 | - | 6 | 2000 | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 200 | MQ |  |  | 18.1 | 5.8 | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | 25.3 | 4.4 | - | 17 | 250 | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | POC | POC | µg/l C | µg/l C | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | POC | POC | µg/l C | µg/l C | 0 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | POC | POC | µg/l C | µg/l C | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | POC | POC | µg/l C | µg/l C | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | TOC | TOC | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | 13.5 | 1.9 | - | 5 | 2500 | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | TOC | TOC | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | TOC | TOC | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | TOC | TOC | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM | Natuurlijk Organisch Materiaal | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM + beoordeling | eigen methode | TOC | TOC | µg/l C | µg/l C | 200 | MQ |  |  | 12.2 | 1.7 | 87.5 | 25.1 | 3365 | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 100 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 100 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 100 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 100 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | building blocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | building blocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | building blocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | building blocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | MQ |  |  |  | 2.1 | 100 | 4.2 | 4 | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | MQ |  |  |  | 2.4 | 101 | 5 | 4 | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 0 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | MQ |  |  |  | 2.3 | 101 | 4.8 | 3 | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | POC | POC | µg/l C | µg/l C | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | POC | POC | µg/l C | µg/l C | 0 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | POC | POC | µg/l C | µg/l C | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | POC | POC | µg/l C | µg/l C | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | TOC | TOC | µg/l C | µg/l C | 200 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | TOC | TOC | µg/l C | µg/l C | 200 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | TOC | TOC | µg/l C | µg/l C | 200 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | NOM-DATA | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | AVS-NOM | eigen methode | TOC | TOC | µg/l C | µg/l C | 200 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 1 | DW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 1 | GW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 1 | OW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | acids | Acids | µg/l C | µg/l C | 1 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 1 | DW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 1 | GW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 1 | OW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | biopolymers | Biopolymers | µg/l C | µg/l C | 1 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | building blocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 1 | DW |  |  | 3 | 11 | 88 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | building blocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 1 | GW |  |  | 2 | 3 | 94 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | building blocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 1 | OW |  |  | 2 | 5 | 85 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | building blocks | Building Blocks | µg/l C | µg/l C | 1 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 1 | DW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 1 | GW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 1 | OW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | CDOC | CDOC | µg/l C | µg/l C | 1 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 6.5 | DW |  |  | 1 | 1 | 94 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 6.5 | GW |  |  | 3 | 3 | 99 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 6.5 | OW |  |  | 3 | 4 | 98 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | DOC | DOC | µg/l C | µg/l C | 6.5 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 1 | DW |  |  | 9 | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 1 | GW |  |  | 60 | 24 | 122 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 1 | OW |  |  | 47 | 47 | 95 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | HOC | HOC | µg/l C | µg/l C | 1 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 1 | DW |  |  | 2 | 4 | 99 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 1 | GW |  |  | 1 | 4 | 99 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 1 | OW |  |  | 1 | 4 | 98 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | humic substances | Humic Substances | µg/l C | µg/l C | 1 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 1 | DW |  |  | 1 | 1 | 102 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 1 | GW |  |  | 6 | 4 | 104 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 1 | OW |  |  | 11 | 9 | 109 | - | - | 11
UITBEST | NOM-DATA-U | Natuurlijk Organisch Materiaal (data) Aqualab-Zuid | 5 | LC-OCD | Vloeistofchromatografie-organischkoolstofdetectie | uitbesteed | uitbesteed | neutrals | Neutrals | µg/l C | µg/l C | 1 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 11
ANORG | O2 | Zuurstof, opgelost | 8 | OPTISCH | optisch | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurstof | Zuurstof, opgelost | mg/l | mg/l O2 | 0.2 | DW | Q | 7782-44-7 | 0.79 | 1.62 |  |  |  | 1
ANORG | O2 | Zuurstof, opgelost | 8 | OPTISCH | optisch | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurstof | Zuurstof, opgelost | mg/l | mg/l O2 | 0.2 | GW | Q | 7782-44-7 | [5 empty] | 1
ANORG | O2 | Zuurstof, opgelost | 8 | OPTISCH | optisch | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurstof | Zuurstof, opgelost | mg/l | mg/l O2 | 0.2 | MQ |  | 7782-44-7 |  | 1.5 | 102 | 5.5 | 100 | 1
ANORG | O2 | Zuurstof, opgelost | 8 | OPTISCH | optisch | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurstof | Zuurstof, opgelost | mg/l | mg/l O2 | 0.2 | OW | Q | 7782-44-7 | 2.43 | 1.82 |  |  |  | 1
ANORG | O2 | Zuurstof, opgelost | 8 | OPTISCH | optisch | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurstof | Zuurstof, opgelost | mg/l | mg/l O2 | 0.2 | PW | Q | 7782-44-7 | [5 empty] | 1
UITBEST | OLIE | Minerale olie GC | 12 | GC-ECD | Gaschromatografie-electron capture detectie | uitbesteding | uitbesteding | olie | Minerale olie | mg/l | mg/l | 0.1 | AW |  | 8042-47-5 |  |  |  | 16 |  | 28
UITBEST | OLIE | Minerale olie GC | 12 | GC-ECD | Gaschromatografie-electron capture detectie | uitbesteding | uitbesteding | olie | Minerale olie | mg/l | mg/l | 0.1 | DW |  | 8042-47-5 |  |  |  | 16 |  | 28
UITBEST | OLIE | Minerale olie GC | 12 | GC-ECD | Gaschromatografie-electron capture detectie | uitbesteding | uitbesteding | olie | Minerale olie | mg/l | mg/l | 0.1 | OW |  | 8042-47-5 |  |  |  | 16 |  | 28
UITBEST | OLIE | Minerale olie GC | 12 | GC-ECD | Gaschromatografie-electron capture detectie | uitbesteding | uitbesteding | olie | Minerale olie | mg/l | mg/l | 0.1 | PW |  | 8042-47-5 |  |  |  | 16 |  | 28
UITBEST | OLIE | Minerale olie GC | 12 | GC-ECD | Gaschromatografie-electron capture detectie | uitbesteding | uitbesteding | olie | Minerale olie | mg/l | mg/l | 0.1 | GW |  | 8042-47-5 |  |  |  | 16 |  | 28
ANORG | ONOPGEL-ST | Bepaling van het gehalte onopgeloste stoffen. | 5 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | MQ |  |  |  | 5.6 | 96 | 14 | 100 | 7
ANORG | ONOPGEL-ST | Bepaling van het gehalte onopgeloste stoffen. | 5 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | OW |  |  | - | 3.1 | 98 | 7.2 | 100 | 7
ANORG | ONOPGEL-ST | Bepaling van het gehalte onopgeloste stoffen. | 5 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | DW |  |  | - | 1.4 | 99 | 3.1 | 100 | 7
ANORG | ONOPGEL-ST | Bepaling van het gehalte onopgeloste stoffen. | 5 | GRA | Gravimetrie | AVS-ONOPGEL-GLOEIREST | Conform NEN 6484 | onopgeloste stoffen | Onopgeloste stoffen | mg/l | mg/l | 5 | GW |  |  | - | - | - | - | - | 7
METALEN | PB-OPG | Lood | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0.2 | DW | Q | 7439-92-1 | 0.78 | 4.8 | 98 | 9.9 | 10 | 14
METALEN | PB-OPG | Lood | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0.2 | MQ |  | 7439-92-1 |  | 4.2 | 102 | 9.4 | 10 | 14
METALEN | PB-OPG | Lood | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0.2 | PW |  | 7439-92-1 |  | 3.0 | 97 | 8.7 | 10 | 14
METALEN | PB-TOT | Lood (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0.5 | GW | Q | 7439-92-1 |  | 4.0 | 96 | 11 | 10 | 14
METALEN | PB-TOT | Lood (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0.5 | MQ |  | 7439-92-1 | 0.62 | 4.7 | 100 | 9.5 | 10 | 14
METALEN | PB-TOT | Lood (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0.5 | OW | Q | 7439-92-1 | 0.55 | 3.6 | 97 | 9.3 | 10 | 14
METALEN | PB-TOT | Lood (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | lood | Lood | µg/l | µg/l Pb | 0.5 | PW | Q | 7439-92-1 |  | 5.2 | 99 | 10 | 10 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 11Cl-PF3OUdS | 11CI-PF3OUdS | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 83329-89-9 | 7.4 | 11.6 | 96.5 | 23.4 | 9.45 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 11Cl-PF3OUdS | 11CI-PF3OUdS | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 83329-89-9 | 7.4 | 12.1 | 96.2 | 24.4 | 9.45 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 11Cl-PF3OUdS | 11CI-PF3OUdS | ng/l | ng/l | 1 | MQ |  | 83329-89-9 | 8.0 | 14.7 | 95.7 | 29.4 | 9.45 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 11Cl-PF3OUdS | 11CI-PF3OUdS | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 83329-89-9 | 6.5 | 11.7 | 99.0 | 23.4 | 9.45 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 11Cl-PF3OUdS | 11CI-PF3OUdS | ng/l | ng/l | 1 | PW |  | 83329-89-9 | 13.0 | 14.9 | 95.9 | 29.8 | 9.45 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 4:2 FTS | 4:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 757124-72-4 | 1.9 | 6.5 | 100.4 | 13.0 | 9.38 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 4:2 FTS | 4:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 757124-72-4 | 3.0 | 7.0 | 102.4 | 15.0 | 9.38 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 4:2 FTS | 4:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 757124-72-4 | 1.4 | 7.8 | 96.5 | 16.6 | 9.38 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 4:2 FTS | 4:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 757124-72-4 | 1.1 | 7.1 | 105.6 | 18.7 | 9.38 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 4:2 FTS | 4:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 757124-72-4 | 1.6 | 7.0 | 101.3 | 14.4 | 9.38 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 6:2 FTS | 6:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 27619-94-9 | 2.2 | 8.6 | 98.3 | 17.2 | 9.52 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 6:2 FTS | 6:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 27619-94-9 | 1.5 | 9.1 | 96.8 | 18.7 | 9.52 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 6:2 FTS | 6:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 27619-94-9 | 1.3 | 8.4 | 98.1 | 16.9 | 9.52 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 6:2 FTS | 6:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 27619-94-9 | 1.4 | 9.7 | 96.7 | 19.9 | 9.52 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 6:2 FTS | 6:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 27619-94-9 | 0.7 | 8.4 | 97.5 | 17.1 | 9.52 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 diPAP | 8:2 diPAP | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 678-41-1 | 1.0 | 8.4 | 106.5 | 22.1 | 9.78 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 diPAP | 8:2 diPAP | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 678-41-1 | 1.1 | 9.6 | 110.3 | 29.7 | 9.78 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 diPAP | 8:2 diPAP | ng/l | ng/l | 1 | MQ |  | 678-41-1 | 0.9 | 10.0 | 103.1 | 21.5 | 9.78 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 diPAP | 8:2 diPAP | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 678-41-1 | 1.5 | 10.1 | 110.0 | 29.9 | 9.78 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 diPAP | 8:2 diPAP | ng/l | ng/l | 1 | PW |  | 678-41-1 | 1.0 | 11.1 | 105.2 | 24.4 | 9.78 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 FTS | 8:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 39108-34-4 | 1.2 | 6.8 | 98.8 | 13.7 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 FTS | 8:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 39108-34-4 | 1.3 | 5.5 | 99.1 | 11.0 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 FTS | 8:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 39108-34-4 | 1.7 | 7.2 | 97.6 | 14.9 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 FTS | 8:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 39108-34-4 | 1.9 | 6.8 | 100.3 | 13.6 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 FTS | 8:2 FTS | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 39108-34-4 | 1.9 | 5.2 | 98.0 | 10.9 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 FTUCA | 8:2 FTUCA | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 70887-84-2 | 2.9 | 6.7 | 99.6 | 13.3 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 FTUCA | 8:2 FTUCA | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 70887-84-2 | 2.4 | 7.6 | 100.0 | 15.2 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 FTUCA | 8:2 FTUCA | ng/l | ng/l | 1 | MQ |  | 70887-84-2 | 4.9 | 8.9 | 100.9 | 18.1 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 FTUCA | 8:2 FTUCA | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 70887-84-2 | 3.2 | 6.2 | 101.3 | 12.8 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 8:2 FTUCA | 8:2 FTUCA | ng/l | ng/l | 1 | PW |  | 70887-84-2 | 2.7 | 8.8 | 100.8 | 17.7 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 9Cl-PF3ONS | 9Cl-PF3ONS | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 73606-19-6 | 1.7 | 10.2 | 96.8 | 20.7 | 9.35 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 9Cl-PF3ONS | 9Cl-PF3ONS | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 73606-19-6 | 4.3 | 9.2 | 98.0 | 18.4 | 9.35 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 9Cl-PF3ONS | 9Cl-PF3ONS | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 73606-19-6 | 6.6 | 10.8 | 94.7 | 22.9 | 9.35 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 9Cl-PF3ONS | 9Cl-PF3ONS | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 73606-19-6 | 4.3 | 10.2 | 98.4 | 20.3 | 9.35 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | 9Cl-PF3ONS | 9Cl-PF3ONS | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 73606-19-6 | 3.0 | 9.7 | 97.2 | 19.6 | 9.35 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | B-N-EtFOSAA, indicatief | B-N-EtFOSAA, indicatief | ng/l | ng/l | 0.2 | DW | [7 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | B-N-EtFOSAA, indicatief | B-N-EtFOSAA, indicatief | ng/l | ng/l | 0.2 | GW | [7 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | B-N-EtFOSAA, indicatief | B-N-EtFOSAA, indicatief | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ | [7 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | B-N-EtFOSAA, indicatief | B-N-EtFOSAA, indicatief | ng/l | ng/l | 0.2 | OW | [7 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | B-N-EtFOSAA, indicatief | B-N-EtFOSAA, indicatief | ng/l | ng/l | 0.2 | PW | [7 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | B-N-MeFOSAA, indicatief | B-N-MeFOSAA, indicatief | ng/l | ng/l | 0.2 | DW | [7 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | B-N-MeFOSAA, indicatief | B-N-MeFOSAA, indicatief | ng/l | ng/l | 0.2 | GW | [7 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | B-N-MeFOSAA, indicatief | B-N-MeFOSAA, indicatief | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ | [7 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | B-N-MeFOSAA, indicatief | B-N-MeFOSAA, indicatief | ng/l | ng/l | 0.2 | OW | [7 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | B-N-MeFOSAA, indicatief | B-N-MeFOSAA, indicatief | ng/l | ng/l | 0.2 | PW | [7 empty] | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | DONA | DONA | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 919005-14-4 | 4.7 | 10.5 | 92.6 | 24.5 | 9.45 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | DONA | DONA | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 919005-14-4 | 2.5 | 12.1 | 93.3 | 26.2 | 9.45 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | DONA | DONA | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 919005-14-4 | 5.6 | 12.2 | 95.0 | 25.3 | 9.45 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | DONA | DONA | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 919005-14-4 | 4.2 | 12.5 | 96.7 | 24.9 | 9.45 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | DONA | DONA | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 919005-14-4 | 3.3 | 8.9 | 92.7 | 22.1 | 9.45 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FBSA | FBSA | ng/l | ng/l | 0.5 | DW |  | 30334-69-1 | 0.9 | 6.3 | 104.8 | 16.3 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FBSA | FBSA | ng/l | ng/l | 0.5 | GW |  | 30334-69-1 | 1.4 | 5.6 | 106.6 | 17.8 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FBSA | FBSA | ng/l | ng/l | 0.5 | MQ |  | 30334-69-1 | 0.9 | 6.7 | 101.8 | 14.2 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FBSA | FBSA | ng/l | ng/l | 0.5 | OW |  | 30334-69-1 | 1.2 | 5.5 | 105.4 | 15.8 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FBSA | FBSA | ng/l | ng/l | 0.5 | PW |  | 30334-69-1 | 1.5 | 6.4 | 104.6 | 16.2 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FHxSA | FHxSA | ng/l | ng/l | 0.5 | DW |  | 41997-13-1 | 1.3 | 6.2 | 101.2 | 12.8 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FHxSA | FHxSA | ng/l | ng/l | 0.5 | GW |  | 41997-13-1 | 1.5 | 4.8 | 102.0 | 10.7 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FHxSA | FHxSA | ng/l | ng/l | 0.5 | MQ |  | 41997-13-1 | 0.7 | 7.0 | 98.5 | 14.0 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FHxSA | FHxSA | ng/l | ng/l | 0.5 | OW |  | 41997-13-1 | 1.4 | 5.9 | 102.8 | 13.3 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FHxSA | FHxSA | ng/l | ng/l | 0.5 | PW |  | 41997-13-1 | 1.3 | 4.6 | 101.4 | 9.7 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FOSA | FOSA | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 754-91-6 | 0.9 | 6.5 | 99.5 | 12.9 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FOSA | FOSA | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 754-91-6 | 1.4 | 5.9 | 99.9 | 11.9 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FOSA | FOSA | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 754-91-6 | 1.3 | 7.8 | 98.1 | 15.8 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FOSA | FOSA | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 754-91-6 | 1.0 | 6.1 | 101.2 | 12.6 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | FOSA | FOSA | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 754-91-6 | 1.3 | 6.4 | 99.2 | 12.8 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | HFPO-DA | HFPO-DA | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 13252-13-6 | 2.3 | 8.3 | 96.7 | 17.4 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | HFPO-DA | HFPO-DA | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 13252-13-6 | 2.9 | 6.9 | 98.9 | 13.8 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | HFPO-DA | HFPO-DA | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 13252-13-6 | 1.5 | 7.5 | 96.3 | 16.2 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | HFPO-DA | HFPO-DA | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 13252-13-6 | 2.4 | 7.6 | 99.6 | 15.2 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | HFPO-DA | HFPO-DA | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 13252-13-6 | 4.2 | 7.7 | 97.8 | 15.7 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-N-EtFOSAA | L-N-EtFOSAA | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 2991-50-6 | 2.1 | 9.6 | 93.4 | 22.3 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-N-EtFOSAA | L-N-EtFOSAA | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 2991-50-6 | 1.9 | 8.6 | 93.6 | 20.6 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-N-EtFOSAA | L-N-EtFOSAA | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 2991-50-6 | 1.3 | 10.9 | 93.2 | 24.6 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-N-EtFOSAA | L-N-EtFOSAA | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 2991-50-6 | 2.3 | 9.2 | 94.1 | 21.0 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-N-EtFOSAA | L-N-EtFOSAA | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 2991-50-6 | 1.2 | 9.1 | 94.0 | 21.0 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-N-MeFOSAA | L-N-MeFOSAA | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 2355-31-9 | 0.6 | 5.8 | 99.1 | 11.6 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-N-MeFOSAA | L-N-MeFOSAA | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 2355-31-9 | 1.9 | 5.5 | 99.0 | 11.1 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-N-MeFOSAA | L-N-MeFOSAA | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 2355-31-9 | 1.2 | 8.8 | 97.2 | 18.0 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-N-MeFOSAA | L-N-MeFOSAA | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 2355-31-9 | 1.7 | 6.8 | 101.2 | 14.0 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-N-MeFOSAA | L-N-MeFOSAA | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 2355-31-9 | 1.5 | 7.6 | 98.3 | 15.4 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFHxS | L-PFHxS | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 355-46-4 | 1.1 | 6.5 | 96.5 | 14.4 | 9.50 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFHxS | L-PFHxS | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 355-46-4 | 1.2 | 5.9 | 97.0 | 12.9 | 9.50 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFHxS | L-PFHxS | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 355-46-4 | 0.7 | 8.2 | 96.8 | 17.0 | 9.50 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFHxS | L-PFHxS | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 355-46-4 | 1.3 | 6.8 | 97.5 | 14.2 | 9.50 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFHxS | L-PFHxS | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 355-46-4 | 1.1 | 6.3 | 96.7 | 13.9 | 9.50 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFOA | L-PFOA | ng/l | ng/l | 0.5 | DW |  | 335-67-1 | 4.6 | 8.8 | 93.8 | 20.7 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFOA | L-PFOA | ng/l | ng/l | 0.5 | GW |  | 335-67-1 | 3.6 | 9.9 | 98.9 | 19.8 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFOA | L-PFOA | ng/l | ng/l | 0.5 | MQ |  | 335-67-1 | 3.8 | 5.6 | 95.3 | 14.1 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFOA | L-PFOA | ng/l | ng/l | 0.5 | OW |  | 335-67-1 | 3.6 | 9.9 | 97.7 | 19.9 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFOA | L-PFOA | ng/l | ng/l | 0.5 | PW |  | 335-67-1 | 3.5 | 10.8 | 97.4 | 21.7 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFOS | L-PFOS | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 1763-23-1 | 1.0 | 6.7 | 97.0 | 14.4 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFOS | L-PFOS | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 1763-23-1 | 1.1 | 5.2 | 97.4 | 11.3 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFOS | L-PFOS | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 1763-23-1 | 0.6 | 7.8 | 97.5 | 15.9 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFOS | L-PFOS | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 1763-23-1 | 1.0 | 6.9 | 98.0 | 14.2 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | L-PFOS | L-PFOS | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 1763-23-1 | 1.2 | 6.3 | 97.1 | 13.5 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFBA | PFBA | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 375-22-4 | 0.6 | 5.5 | 99.8 | 10.9 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFBA | PFBA | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 375-22-4 | 0.6 | 4.8 | 99.4 | 9.6 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFBA | PFBA | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 375-22-4 | 1.3 | 6.9 | 98.2 | 14.0 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFBA | PFBA | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 375-22-4 | 1.1 | 6.2 | 100.3 | 12.4 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFBA | PFBA | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 375-22-4 | 0.9 | 6.0 | 97.6 | 12.6 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFBS | PFBS | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 375-73-5 | 0.6 | 6.3 | 95.0 | 15.6 | 8.85 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFBS | PFBS | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 375-73-5 | 1.6 | 4.7 | 96.6 | 11.3 | 8.85 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFBS | PFBS | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 375-73-5 | 0.8 | 7.8 | 96.2 | 16.8 | 8.85 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFBS | PFBS | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 375-73-5 | 1.1 | 6.5 | 93.5 | 17.9 | 8.85 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFBS | PFBS | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 375-73-5 | 1.0 | 6.7 | 95.1 | 16.0 | 8.85 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDA | PFDA | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 335-76-2 | 4.0 | 7.6 | 98.8 | 15.2 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDA | PFDA | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 335-76-2 | 7.1 | 6.5 | 99.3 | 12.9 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDA | PFDA | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 335-76-2 | 4.4 | 9.9 | 97.8 | 19.9 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDA | PFDA | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 335-76-2 | 4.9 | 6.1 | 93.9 | 16.8 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDA | PFDA | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 335-76-2 | 3.9 | 10.2 | 98.4 | 20.4 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDoA | PFDoA | ng/l | ng/l | 0.5 | DW |  | 307-55-1 | 6.2 | 6.6 | 95.4 | 15.5 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDoA | PFDoA | ng/l | ng/l | 0.5 | GW |  | 307-55-1 | 3.6 | 5.8 | 97.0 | 12.8 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDoA | PFDoA | ng/l | ng/l | 0.5 | MQ |  | 307-55-1 | 4.3 | 5.8 | 95.4 | 14.4 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDoA | PFDoA | ng/l | ng/l | 0.5 | OW |  | 307-55-1 | 4.5 | 7.6 | 94.1 | 18.6 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDoA | PFDoA | ng/l | ng/l | 0.5 | PW |  | 307-55-1 | 6.0 | 6.6 | 95.8 | 15.2 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDoS | PFDoS | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 79780-39-5 | 4.8 | 12.9 | 112.1 | 37.8 | 9.70 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDoS | PFDoS | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 79780-39-5 | 4.1 | 10.9 | 110.1 | 31.4 | 9.70 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDoS | PFDoS | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 79780-39-5 | 9.6 | 12.9 | 98.2 | 25.8 | 9.70 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDoS | PFDoS | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 79780-39-5 | 4.4 | 11.7 | 110.2 | 32.9 | 9.70 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDoS | PFDoS | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 79780-39-5 | 5.5 | 11.4 | 109.6 | 31.5 | 9.70 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDS | PFDS | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 335-77-3 | 3.3 | 10.9 | 98.2 | 21.6 | 9.65 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDS | PFDS | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 335-77-3 | 7.2 | 9.2 | 97.9 | 18.4 | 9.65 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDS | PFDS | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 335-77-3 | 3.9 | 11.6 | 98.3 | 22.9 | 9.65 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDS | PFDS | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 335-77-3 | 1.9 | 7.6 | 100.0 | 15.2 | 9.65 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFDS | PFDS | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 335-77-3 | 3.1 | 9.8 | 98.4 | 19.6 | 9.65 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHpA | PFHpA | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 375-85-9 | 2.6 | 9.4 | 97.4 | 18.9 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHpA | PFHpA | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 375-85-9 | 4.2 | 5.9 | 95.4 | 14.6 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHpA | PFHpA | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 375-85-9 | 2.6 | 8.0 | 96.9 | 16.7 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHpA | PFHpA | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 375-85-9 | 3.8 | 7.2 | 99 | 14.4 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHpA | PFHpA | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 375-85-9 | 1.1 | 5.0 | 97.8 | 10.7 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHpS | PFHpS | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 375-92-8 | 4.3 | 6.3 | 96.5 | 13.9 | 9.55 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHpS | PFHpS | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 375-92-8 | 2.9 | 6.2 | 98.3 | 12.7 | 9.55 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHpS | PFHpS | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 375-92-8 | 3.2 | 6.4 | 95.3 | 15.4 | 9.55 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHpS | PFHpS | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 375-92-8 | 3.5 | 8.7 | 97.1 | 17.8 | 9.55 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHpS | PFHpS | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 375-92-8 | 4.2 | 7.5 | 96.4 | 16.2 | 9.55 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHxA | PFHxA | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 307-24-4 | 3.6 | 9.8 | 97.0 | 19.9 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHxA | PFHxA | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 307-24-4 | 5.2 | 12.2 | 96.0 | 24.7 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHxA | PFHxA | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 307-24-4 | 6.6 | 9.4 | 98.8 | 18.7 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHxA | PFHxA | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 307-24-4 | 5.3 | 7.0 | 96.9 | 14.9 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHxA | PFHxA | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 307-24-4 | 3.8 | 12.4 | 93.5 | 26.6 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHxDA | PFHxDA | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 67905-19-5 | 5.8 | 12.7 | 110.7 | 35.3 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHxDA | PFHxDA | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 67905-19-5 | 4.5 | 20.8 | 120.4 | 64.5 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHxDA | PFHxDA | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 67905-19-5 | 8.4 | 21.1 | 105.5 | 43.8 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHxDA | PFHxDA | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 67905-19-5 | 5.5 | 11.1 | 120.6 | 49.1 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFHxDA | PFHxDA | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 67905-19-5 | 8.1 | 19.6 | 111.4 | 49.3 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFNA | PFNA | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 375-95-1 | 2.4 | 8.3 | 97.4 | 17.0 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFNA | PFNA | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 375-95-1 | 5.7 | 7.3 | 98.3 | 14.8 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFNA | PFNA | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 375-95-1 | 3.5 | 10.5 | 98.3 | 20.9 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFNA | PFNA | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 375-95-1 | 6.2 | 9.4 | 97.2 | 19.1 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFNA | PFNA | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 375-95-1 | 3.8 | 11.2 | 96.9 | 22.5 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFNS | PFNS | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 68259-12-1 | 2.8 | 9.6 | 95.6 | 20.3 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFNS | PFNS | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 68259-12-1 | 7.8 | 5.7 | 98.3 | 11.7 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFNS | PFNS | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 68259-12-1 | 4.0 | 8.9 | 97.1 | 18.2 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFNS | PFNS | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 68259-12-1 | 2.4 | 6.7 | 99.6 | 13.4 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFNS | PFNS | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 68259-12-1 | 3.4 | 8.3 | 98.5 | 16.5 | 9.60 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFPeA | PFPeA | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 2706-90-3 | 1.3 | 6.0 | 96.0 | 14.0 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFPeA | PFPeA | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 2706-90-3 | 1.5 | 6.7 | 97.7 | 13.8 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFPeA | PFPeA | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 2706-90-3 | 1.5 | 8.6 | 96.4 | 18.2 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFPeA | PFPeA | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 2706-90-3 | 2.7 | 6.4 | 98.1 | 13.1 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFPeA | PFPeA | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 2706-90-3 | 2.8 | 6.2 | 98.8 | 12.4 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFPeS | PFPeS | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 2706-91-4 | 1.8 | 6.2 | 99.4 | 12.4 | 9.40 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFPeS | PFPeS | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 2706-91-4 | 0.9 | 5.6 | 100.0 | 11.1 | 9.40 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFPeS | PFPeS | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 2706-91-4 | 1.4 | 7.1 | 96.4 | 14.4 | 9.40 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFPeS | PFPeS | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 2706-91-4 | 1.5 | 5.6 | 100.3 | 11.2 | 9.40 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFPeS | PFPeS | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 2706-91-4 | 1.5 | 7.0 | 100.2 | 13.9 | 9.40 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTeDA | PFTeDA | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 376-06-7 | 6.6 | 7.5 | 97.5 | 15.4 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTeDA | PFTeDA | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 376-06-7 | 3.8 | 11.1 | 99.4 | 22.1 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTeDA | PFTeDA | ng/l | ng/l | 1 | MQ |  | 376-06-7 | 3.6 | 13.1 | 98.0 | 26.0 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTeDA | PFTeDA | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 376-06-7 | 4.8 | 8.8 | 100.6 | 17.7 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTeDA | PFTeDA | ng/l | ng/l | 1 | PW |  | 376-06-7 | 4.2 | 10.7 | 100.5 | 21.5 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTrDA | PFTrDA | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 72629-94-8 | 6.5 | 13.2 | 89.9 | 31.2 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTrDA | PFTrDA | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 72629-94-8 | 6.1 | 14.9 | 92.8 | 31.2 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTrDA | PFTrDA | ng/l | ng/l | 1 | MQ |  | 72629-94-8 | 6.9 | 12.1 | 100.7 | 24.5 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTrDA | PFTrDA | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 72629-94-8 | 8.4 | 14.7 | 83.4 | 41.3 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTrDA | PFTrDA | ng/l | ng/l | 1 | PW |  | 72629-94-8 | 9.9 | 14.2 | 85.9 | 37.4 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTrDS | PFTrDS | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 791563-89-8 | 5.8 | 12.6 | 115.9 | 43.1 | 9.70 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTrDS | PFTrDS | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 791563-89-8 | 2.3 | 16.2 | 118.6 | 53.3 | 9.70 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTrDS | PFTrDS | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 791563-89-8 | 7.9 | 18.6 | 93.1 | 37.3 | 9.70 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTrDS | PFTrDS | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 791563-89-8 | 3.2 | 8.8 | 117.3 | 40.3 | 9.70 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFTrDS | PFTrDS | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 791563-89-8 | 6.0 | 10.9 | 112.4 | 34.8 | 9.70 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFUdA | PFUdA | ng/l | ng/l | 0.5 | DW |  | 2058-94-8 | 7.7 | 8.8 | 96.4 | 18.4 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFUdA | PFUdA | ng/l | ng/l | 0.5 | GW |  | 2058-94-8 | 5.9 | 11.7 | 101.6 | 24.0 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFUdA | PFUdA | ng/l | ng/l | 0.5 | MQ |  | 2058-94-8 | 4.6 | 7.4 | 98.3 | 14.9 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFUdA | PFUdA | ng/l | ng/l | 0.5 | OW |  | 2058-94-8 | 5.2 | 5.6 | 97.6 | 11.9 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFUdA | PFUdA | ng/l | ng/l | 0.5 | PW |  | 2058-94-8 | 6.4 | 7.6 | 97.5 | 15.6 | 10.00 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFUdS | PFUdS | ng/l | ng/l | 0.2 | DW |  | 749786-16-1 | 5.3 | 13.2 | 103.4 | 28.1 | 9.65 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFUdS | PFUdS | ng/l | ng/l | 0.2 | GW |  | 749786-16-1 | 4.2 | 11.3 | 105.8 | 26.5 | 9.65 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFUdS | PFUdS | ng/l | ng/l | 0.2 | MQ |  | 749786-16-1 | 6.7 | 12.2 | 98.2 | 24.3 | 9.65 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFUdS | PFUdS | ng/l | ng/l | 0.2 | OW |  | 749786-16-1 | 4.2 | 11.8 | 103.0 | 25.0 | 9.65 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | PFUdS | PFUdS | ng/l | ng/l | 0.2 | PW |  | 749786-16-1 | 5.6 | 11.5 | 102.0 | 23.9 | 9.65 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | som 20-EU PFAS LB | som 20-EU PFAS verbindingen Lower Bound | ng/l | ng/l | 0 | DW | [5 empty] | 10.8 | 97.6 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | som 20-EU PFAS LB | som 20-EU PFAS verbindingen Lower Bound | ng/l | ng/l | 0 | GW | [5 empty] | 12.5 | 97.6 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | som 20-EU PFAS LB | som 20-EU PFAS verbindingen Lower Bound | ng/l | ng/l | 0 | OW | [5 empty] | 18.6 | 97.6 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | som 20-EU PFAS LB | som 20-EU PFAS verbindingen Lower Bound | ng/l | ng/l | 0 | PW | [5 empty] | 11.5 | 97.6 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | som 20-EU PFAS MB | som 20-EU PFAS verbindingen Middle Bound | ng/l | ng/l | 4.5001 | DW | [5 empty] | 10.8 | 97.6 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | som 20-EU PFAS MB | som 20-EU PFAS verbindingen Middle Bound | ng/l | ng/l | 4.5001 | GW | [5 empty] | 12.5 | 97.6 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | som 20-EU PFAS MB | som 20-EU PFAS verbindingen Middle Bound | ng/l | ng/l | 4.5001 | OW | [5 empty] | 18.6 | 97.6 | 14
ORGAN | PERFLUOR | Perfluorverbindingen | 25 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PERFLUOR | eigen methode | som 20-EU PFAS MB | som 20-EU PFAS verbindingen Middle Bound | ng/l | ng/l | 4.5001 | PW | [5 empty] | 11.5 | 97.6 | 14
ANORG | PH | Zuurgraad | 9 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurgraad | Zuurgraad | pH | pH | 0 | AW | [5 empty] | 0.60 | 8 | 1
ANORG | PH | Zuurgraad | 9 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurgraad | Zuurgraad | pH | pH | 0 | DW | Q |  | 0.29 | 0.17 |  |  |  | 1
ANORG | PH | Zuurgraad | 9 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurgraad | Zuurgraad | pH | pH | 0 | GW | Q | [6 empty] | 1
ANORG | PH | Zuurgraad | 9 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurgraad | Zuurgraad | pH | pH | 0 | MQ |  |  |  | 0.32 | 100 | 0.71 | 8 | 1
ANORG | PH | Zuurgraad | 9 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurgraad | Zuurgraad | pH | pH | 0 | OW | Q |  | 0.18 | 0.45 |  |  |  | 1
ANORG | PH | Zuurgraad | 9 | POT | Potentiometrie | AVS-ROBOT | eigen methode | zuurgraad | Zuurgraad | pH | pH | 0 | PW | Q | [6 empty] | 1
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | 10,11-trans diolcarbamazepine | 10,11-trans diolcarbamazepine | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 58955-93-4 |  | 8.7 | 99 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | 10,11-trans diolcarbamazepine | 10,11-trans diolcarbamazepine | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 58955-93-4 | 6 |  |  |  |  | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | 10,11-trans diolcarbamazepine | 10,11-trans diolcarbamazepine | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 58955-93-4 | 3 | 18 | 107 | 42 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | - | 2 | 3.7 | 102 | 8.2 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | ng/l | ng/l | 20 | GW |  | - | 1 | 8.8 | 96 | 19 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | - |  | 4.7 | 101 | 9.9 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | - | 1 | 7.0 | 98 | 14 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | 4+5-methylbenzotriazole | 4-Methylbenzotriazole & 5-Methylbenzotriazole (som | ng/l | ng/l | 20 | PW |  | - |  | 5.8 | 100 | 12 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | acetylsulfamethoxazole | Acetylsulfamethoxazole | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 21312-10-7 | 3 | 7.7 | 106 | 21 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | acetylsulfamethoxazole | Acetylsulfamethoxazole | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 21312-10-7 | 3 | 5.9 | 106 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | acetylsulfamethoxazole | Acetylsulfamethoxazole | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 21312-10-7 |  | 5.0 | 100 | 10 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | acetylsulfamethoxazole | Acetylsulfamethoxazole | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 21312-10-7 | 3 | 8.1 | 112 | 30 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | acetylsulfamethoxazole | Acetylsulfamethoxazole | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 21312-10-7 |  | 11 | 114 | 38 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | ng/l | ng/l | 1 | DW |  | 71675-85-9 | 2 | 4.0 | 101 | 8.7 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | ng/l | ng/l | 1 | GW |  | 71675-85-9 | 3 | 7.0 | 99 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | ng/l | ng/l | 1 | MQ |  | 71675-85-9 |  | 4.5 | 101 | 9.4 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | ng/l | ng/l | 1 | OW |  | 71675-85-9 | 5 | 5.2 | 100 | 10 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | amisulpride | Amisulpride | ng/l | ng/l | 1 | PW |  | 71675-85-9 |  | 5.6 | 103 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | atenolol | Atenolol | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 29122-68-7 | 3 | 5.7 | 103 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | atenolol | Atenolol | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 29122-68-7 | 3 | 7.5 | 102 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | atenolol | Atenolol | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 29122-68-7 |  | 4.6 | 103 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | atenolol | Atenolol | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 29122-68-7 | 3 | 4.8 | 101 | 10 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | atenolol | Atenolol | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 29122-68-7 |  | 7.6 | 103 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | azitromycine | Azitromycine | ng/l | ng/l | 40 | DW |  | 83905-01-5 | 2 | 30 | 76 | 66 | 200 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | azitromycine | Azitromycine | ng/l | ng/l | 40 | GW |  | 83905-01-5 | 3 | 10 | 85 | 35 | 200 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | azitromycine | Azitromycine | ng/l | ng/l | 40 | MQ |  | 83905-01-5 |  | 27 | 97 | 52 | 200 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | azitromycine | Azitromycine | ng/l | ng/l | 40 | OW |  | 83905-01-5 |  | 13 | 94 | 28 | 200 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | azitromycine | Azitromycine | ng/l | ng/l | 40 | PW |  | 83905-01-5 |  | 17 | 88 | 38 | 200 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | 95-14-7 | 2 | 4.8 | 101 | 10 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | ng/l | ng/l | 20 | GW |  | 95-14-7 | 2 | 9.9 | 98 | 20 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | 95-14-7 |  | 9.9 | 103 | 21 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | 95-14-7 | 1 | 4.6 | 103 | 11 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | benzotriazole | Benzotriazole | ng/l | ng/l | 20 | PW |  | 95-14-7 |  | 8.1 | 99 | 16 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | bezafibraat | Bezafibraat | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 41859-67-0 | 4 | 5.9 | 103 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | bezafibraat | Bezafibraat | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 41859-67-0 | 5 | 8.0 | 102 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | bezafibraat | Bezafibraat | ng/l | ng/l | 5 | MQ |  | 41859-67-0 |  | 4.7 | 100 | 9.5 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | bezafibraat | Bezafibraat | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 41859-67-0 | 6 | 5.8 | 107 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | bezafibraat | Bezafibraat | ng/l | ng/l | 5 | PW |  | 41859-67-0 |  | 6.0 | 104 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | bisoprolol | Bisoprolol | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 66722-44-9 | 5 | 6.7 | 102 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | bisoprolol | Bisoprolol | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 66722-44-9 | 3 | 7.6 | 97 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | bisoprolol | Bisoprolol | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 66722-44-9 |  | 3.5 | 102 | 8.5 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | bisoprolol | Bisoprolol | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 66722-44-9 | 3 | 6.6 | 106 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | bisoprolol | Bisoprolol | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 66722-44-9 |  | 3.5 | 103 | 9.8 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | candesartan | Candesartan | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 139481-59-7 | 1 | 5.8 | 102 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | candesartan | Candesartan | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 139481-59-7 | 2 | 8.6 | 101 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | candesartan | Candesartan | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 139481-59-7 |  | 5.3 | 102 | 11 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | candesartan | Candesartan | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 139481-59-7 | 2 | 4.3 | 99 | 8.7 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | candesartan | Candesartan | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 139481-59-7 |  | 5.7 | 102 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 298-46-4 | 3 | 4.3 | 103 | 10 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 298-46-4 | 2 | 7.2 | 101 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 298-46-4 |  | 5.0 | 102 | 11 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 298-46-4 | 3 | 7.0 | 101 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | carbamazepine | Carbamazepine | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 298-46-4 |  | 6.2 | 105 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | chloramphenicol | Chloramphenicol | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 56-75-7 | 9 | 5.9 | 97 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | chloramphenicol | Chloramphenicol | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 56-75-7 | 4 | 5.9 | 99 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | chloramphenicol | Chloramphenicol | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 56-75-7 |  | 6.0 | 99 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | chloramphenicol | Chloramphenicol | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 56-75-7 | 9 | 4.3 | 100 | 8.6 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | chloramphenicol | Chloramphenicol | ng/l | ng/l | 15 | PW |  | 56-75-7 |  | 6.7 | 102 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | citalopram | Citalopram | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 59729-33-8 | 2 | 3.2 | 103 | 9.4 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | citalopram | Citalopram | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 59729-33-8 | 3 | 8.3 | 101 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | citalopram | Citalopram | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 59729-33-8 |  | 4.7 | 103 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | citalopram | Citalopram | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 59729-33-8 | 3 | 6.8 | 101 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | citalopram | Citalopram | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 59729-33-8 |  | 7.3 | 103 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 81103-11-9 | 3 | 24 | 105 | 52 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 81103-11-9 | 3 | 8.7 | 101 | 18 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | ng/l | ng/l | 5 | MQ |  | 81103-11-9 |  | 19 | 96 | 38 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 81103-11-9 | 3 | 9.4 | 100 | 19 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | claritromycine | Claritromycine | ng/l | ng/l | 5 | PW |  | 81103-11-9 |  | 12 | 103 | 26 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibraat | Clofibraat | ng/l | ng/l | 50 | DW |  | 637-07-0 | 8 | 10 | 96 | 21 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibraat | Clofibraat | ng/l | ng/l | 50 | GW |  | 637-07-0 | 8 | 8.7 | 99 | 17 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibraat | Clofibraat | ng/l | ng/l | 50 | MQ |  | 637-07-0 |  | 8.9 | 104 | 20 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibraat | Clofibraat | ng/l | ng/l | 50 | OW |  | 637-07-0 | 11 | 6.6 | 97 | 14 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibraat | Clofibraat | ng/l | ng/l | 50 | PW |  | 637-07-0 |  | 8.2 | 102 | 17 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibrinezuur | Clofibrinezuur | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 882-09-7 | 5 | 6.5 | 101 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibrinezuur | Clofibrinezuur | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 882-09-7 | 4 | 7.2 | 98 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibrinezuur | Clofibrinezuur | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 882-09-7 |  | 5.1 | 100 | 10 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibrinezuur | Clofibrinezuur | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 882-09-7 | 4 | 4.9 | 99 | 9.9 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | clofibrinezuur | Clofibrinezuur | ng/l | ng/l | 15 | PW |  | 882-09-7 |  | 4.4 | 100 | 8.9 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | cyclofosfamide | Cyclofosfamide | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 50-18-0 | 8 | 5.5 | 100 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | cyclofosfamide | Cyclofosfamide | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 50-18-0 | 7 | 9.1 | 99 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | cyclofosfamide | Cyclofosfamide | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 50-18-0 |  | 4.8 | 102 | 10 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | cyclofosfamide | Cyclofosfamide | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 50-18-0 | 5 | 5.1 | 99 | 10 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | cyclofosfamide | Cyclofosfamide | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 50-18-0 |  | 6.7 | 103 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | diazepam | Diazepam | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 439-14-5 | 3 | 4.8 | 103 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | diazepam | Diazepam | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 439-14-5 | 4 | 6.9 | 105 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | diazepam | Diazepam | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 439-14-5 | 4 | 7.7 | 100 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | diazepam | Diazepam | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 439-14-5 |  | 6.6 | 101 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | diazepam | Diazepam | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 439-14-5 |  | 8.2 | 101 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | diclofenac | diclofenac | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 15307-86-5 | 2 | 3.9 | 103 | 10 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | diclofenac | diclofenac | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 15307-86-5 | 2 | 7.4 | 102 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | diclofenac | diclofenac | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 15307-86-5 |  | 4.1 | 103 | 10 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | diclofenac | diclofenac | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 15307-86-5 | 2 | 5.6 | 100 | 11 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | diclofenac | diclofenac | ng/l | ng/l | 15 | PW |  | 15307-86-5 |  | 5.8 | 103 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | enalapril | Enalapril | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 75847-73-3 | 4 | 4.2 | 103 | 10 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | enalapril | Enalapril | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 75847-73-3 | 3 | 11 | 95 | 23 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | enalapril | Enalapril | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 75847-73-3 |  | 5.5 | 103 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | enalapril | Enalapril | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 75847-73-3 | 3 | 5.2 | 102 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | enalapril | Enalapril | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 75847-73-3 |  | 7.7 | 102 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenazon | Fenazon | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 60-80-0 | 5 | 8.2 | 101 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenazon | Fenazon | ng/l | ng/l | 5 | MQ |  | 60-80-0 |  | 4.0 | 101 | 8.4 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenazon | Fenazon | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 60-80-0 | 6 | 5.4 | 99 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenazon | Fenazon | ng/l | ng/l | 5 | PW |  | 60-80-0 |  | 5.8 | 102 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenazon | Fenazon | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 60-80-0 | 7 | 4.4 | 102 | 9.5 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibraat | Fenofibraat | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 49562-28-9 | 9 | 44 | 114 | 103 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibraat | Fenofibraat | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 49562-28-9 | 16 | 24 | 110 | 56 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibraat | Fenofibraat | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 49562-28-9 |  | 20 | 128 | 75 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibraat | Fenofibraat | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 49562-28-9 | 6 | 17 | 96 | 33 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibraat | Fenofibraat | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 49562-28-9 |  | 26 | 114 | 67 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibrinezuur | Fenofibrinezuur | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 42017-89-0 | 3 | 6.2 | 102 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibrinezuur | Fenofibrinezuur | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 42017-89-0 | 3 | 7.6 | 97 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibrinezuur | Fenofibrinezuur | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 42017-89-0 |  | 4.9 | 101 | 10 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibrinezuur | Fenofibrinezuur | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 42017-89-0 | 3 | 5.1 | 100 | 10 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | fenofibrinezuur | Fenofibrinezuur | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 42017-89-0 |  | 5.8 | 102 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | furosemide | Furosemide | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 54-31-9 |  | 6.1 | 100 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | furosemide | Furosemide | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 54-31-9 | 5 | 4.6 | 101 | 9.8 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | furosemide | Furosemide | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 54-31-9 |  | 5.3 | 101 | 11 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | furosemide | Furosemide | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 54-31-9 | 5 | 8.1 | 102 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | furosemide | Furosemide | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 54-31-9 | 5 | 4.9 | 100 | 9.8 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | ng/l | ng/l | 25 | DW |  | 60142-96-3 | 2 | 5.5 | 101 | 11 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | ng/l | ng/l | 25 | GW |  | 60142-96-3 | 2 | 9.6 | 100 | 19 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | ng/l | ng/l | 25 | MQ |  | 60142-96-3 |  | 5.2 | 101 | 11 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | ng/l | ng/l | 25 | OW |  | 60142-96-3 | 2 | 8.2 | 97 | 17 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | gabapentine | Gabapentine | ng/l | ng/l | 25 | PW |  | 60142-96-3 |  | 7.0 | 102 | 15 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | gemfibrozil | Gemfibrozil | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 25812-30-0 | 6 | 9.4 | 104 | 22 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | gemfibrozil | Gemfibrozil | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 25812-30-0 | 4 | 9.2 | 98 | 18 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | gemfibrozil | Gemfibrozil | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 25812-30-0 |  | 5.4 | 100 | 11 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | gemfibrozil | Gemfibrozil | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 25812-30-0 | 3 | 4.1 | 99 | 8.3 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | gemfibrozil | Gemfibrozil | ng/l | ng/l | 15 | PW |  | 25812-30-0 |  | 6.1 | 101 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | guanylureum | Guanylureum | ng/l | ng/l | 55 | OW |  | 141-83-3 | 3 | 11 | 95 | 24 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | guanylureum | Guanylureum | ng/l | ng/l | 55 | PW |  | 141-83-3 |  | 28 | 110 | 64 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | guanylureum | Guanylureum | ng/l | ng/l | 55 | MQ |  | 141-83-3 |  | 6.2 | 101 | 13 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | guanylureum | Guanylureum | ng/l | ng/l | 55 | GW |  | 141-83-3 | 2 | 21 | 101 | 43 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | guanylureum | Guanylureum | ng/l | ng/l | 55 | DW |  | 141-83-3 | 1 | 17 | 102 | 35 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | hydrochlorthiazide | Hydrochlorthiazide | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | 58-93-5 | 6 | 5.6 | 101 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | hydrochlorthiazide | Hydrochlorthiazide | ng/l | ng/l | 20 | GW |  | 58-93-5 | 3 | 9.2 | 98 | 18 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | hydrochlorthiazide | Hydrochlorthiazide | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | 58-93-5 |  | 4.6 | 100 | 9.3 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | hydrochlorthiazide | Hydrochlorthiazide | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | 58-93-5 | 3 | 5.5 | 100 | 11 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | hydrochlorthiazide | Hydrochlorthiazide | ng/l | ng/l | 20 | PW |  | 58-93-5 |  | 6.7 | 99 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ifosfamide | Ifosfamide | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 3778-73-2 | 5 | 4.9 | 100 | 9.9 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ifosfamide | Ifosfamide | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 3778-73-2 | 4 | 7.3 | 97 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ifosfamide | Ifosfamide | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 3778-73-2 |  | 4.5 | 102 | 9.9 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ifosfamide | Ifosfamide | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 3778-73-2 | 4 | 5.9 | 99 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ifosfamide | Ifosfamide | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 3778-73-2 |  | 5.4 | 102 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 138402-11-6 | 1 | 3.7 | 102 | 8.2 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 138402-11-6 | 1 | 12 | 103 | 25 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | ng/l | ng/l | 5 | MQ |  | 138402-11-6 |  | 5.9 | 103 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 138402-11-6 | 2 | 5.8 | 103 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | irbesartan | Irbesartan | ng/l | ng/l | 5 | PW |  | 138402-11-6 |  | 6.1 | 102 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ketoprofen | Ketoprofen | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 22071-15-4 |  | 6.0 | 106 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ketoprofen | Ketoprofen | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 22071-15-4 | 2 | 7.2 | 105 | 18 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ketoprofen | Ketoprofen | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 22071-15-4 | 3 | 9.4 | 103 | 20 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ketoprofen | Ketoprofen | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 22071-15-4 |  | 5.9 | 101 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ketoprofen | Ketoprofen | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 22071-15-4 | 2 | 6.8 | 104 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lamotrigine | Lamotrigine | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 84057-84-1 | 9 | 5.0 | 100 | 10 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lamotrigine | Lamotrigine | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 84057-84-1 | 10 | 7.7 | 99 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lamotrigine | Lamotrigine | ng/l | ng/l | 5 | MQ |  | 84057-84-1 |  | 4.3 | 101 | 8.7 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lamotrigine | Lamotrigine | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 84057-84-1 | 66 | 5.5 | 98 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lamotrigine | Lamotrigine | ng/l | ng/l | 5 | PW |  | 84057-84-1 |  | 6.6 | 101 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lidocaïne | Lidocaïne | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 137-58-6 | 3 | 6.1 | 98 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lidocaïne | Lidocaïne | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 137-58-6 | 3 | 5 | 99 | 10 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lidocaïne | Lidocaïne | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 137-58-6 |  | 6.8 | 100 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lidocaïne | Lidocaïne | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 137-58-6 | 2 | 4.4 | 103 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lidocaïne | Lidocaïne | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 137-58-6 |  | 3.3 | 102 | 7.6 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lincomycine | Lincomycine | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 154-21-2 | 6 | 6.0 | 98 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lincomycine | Lincomycine | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 154-21-2 | 4 | 8.0 | 97 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lincomycine | Lincomycine | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 154-21-2 |  | 4.1 | 100 | 8.3 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lincomycine | Lincomycine | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 154-21-2 | 7 | 4.4 | 97 | 10 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lincomycine | Lincomycine | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 154-21-2 |  | 6.9 | 99 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lisinopril | Lisinopril | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 83915-83-7 | 3 | 5.3 | 95 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lisinopril | Lisinopril | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 83915-83-7 | 5 | 11 | 91 | 27 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lisinopril | Lisinopril | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 83915-83-7 |  | 6.8 | 96 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lisinopril | Lisinopril | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 83915-83-7 | 4 | 6.9 | 98 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | lisinopril | Lisinopril | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 83915-83-7 |  | 15 | 100 | 29 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | losartan | Losartan | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 114798-26-4 | 5 | 6.6 | 102 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | losartan | Losartan | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 114798-26-4 | 4 | 9.2 | 99 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | losartan | Losartan | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 114798-26-4 |  | 5.3 | 101 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | losartan | Losartan | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 114798-26-4 | 4 | 5.9 | 101 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | losartan | Losartan | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 114798-26-4 |  | 6.1 | 104 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | metformine | Metformine | ng/l | ng/l | 50 | DW |  | 657-24-9 | 7 | 5.6 | 100 | 11 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | metformine | Metformine | ng/l | ng/l | 50 | GW |  | 657-24-9 | 2 | 8.4 | 98 | 17 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | metformine | Metformine | ng/l | ng/l | 50 | MQ |  | 657-24-9 |  | 5.4 | 101 | 11 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | metformine | Metformine | ng/l | ng/l | 50 | OW |  | 657-24-9 | 11 | 7.4 | 95 | 18 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | metformine | Metformine | ng/l | ng/l | 50 | PW |  | 657-24-9 |  | 6.3 | 100 | 13 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 37350-58-6 | 6 | 4.8 | 102 | 10 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 37350-58-6 | 4 | 7.3 | 100 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | ng/l | ng/l | 4 | MQ |  | 37350-58-6 |  | 4.0 | 101 | 8.3 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 37350-58-6 | 4 | 5.2 | 98 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | metoprolol | Metoprolol | ng/l | ng/l | 4 | PW |  | 37350-58-6 |  | 5.4 | 102 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-acetyl-4-aminoantipyrine | N-acetyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 83-15-8 | 3 | 7.2 | 106 | 20 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-acetyl-4-aminoantipyrine | N-acetyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 83-15-8 | 4 | 6.7 | 102 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-acetyl-4-aminoantipyrine | N-acetyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 83-15-8 |  | 4.5 | 103 | 11 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-acetyl-4-aminoantipyrine | N-acetyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 83-15-8 | 9 | 9.4 | 97 | 19 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-acetyl-4-aminoantipyrine | N-acetyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 83-15-8 |  | 7.2 | 104 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | naproxen | Naproxen | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 22204-53-1 | 6 | 6.4 | 103 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | naproxen | Naproxen | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 22204-53-1 | 3 | 10 | 101 | 21 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | naproxen | Naproxen | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 22204-53-1 |  | 6.7 | 101 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | naproxen | Naproxen | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 22204-53-1 | 5 | 5.7 | 100 | 11 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | naproxen | Naproxen | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 22204-53-1 |  | 6.8 | 103 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-formyl-4-aminoantipyrine | N-formyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 1672-58-8 | 4 | 4.7 | 108 | 20 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-formyl-4-aminoantipyrine | N-formyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 1672-58-8 | 1 | 8.5 | 103 | 19 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-formyl-4-aminoantipyrine | N-formyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 1672-58-8 |  | 5.3 | 103 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-formyl-4-aminoantipyrine | N-formyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 1672-58-8 | 2 | 8.2 | 100 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | N-formyl-4-aminoantipyrine | N-formyl-4-aminoantipyrine | ng/l | ng/l | 15 | PW |  | 1672-58-8 |  | 9.8 | 105 | 23 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | omeprazol | Omeprazol | ng/l | ng/l | 5 | DW |  | 73590-58-6 | 3 | -510 | -200 | 2090 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | omeprazol | Omeprazol | ng/l | ng/l | 5 | GW |  | 73590-58-6 | 4 | 38 | 100 | 76 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | omeprazol | Omeprazol | ng/l | ng/l | 5 | MQ |  | 73590-58-6 |  | 5.8 | 104 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | omeprazol | Omeprazol | ng/l | ng/l | 5 | OW |  | 73590-58-6 | 4 | 178 | 234 | 873 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | omeprazol | Omeprazol | ng/l | ng/l | 5 | PW |  | 73590-58-6 |  | 25 | 94 | 48 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | oxazepam | Oxazepam | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 604-75-1 | 6 | 15 | 108 | 36 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | oxazepam | Oxazepam | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 604-75-1 | 2 | 16 | 107 | 37 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | oxazepam | Oxazepam | ng/l | ng/l | 4 | MQ |  | 604-75-1 |  | 4.3 | 102 | 9.5 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | oxazepam | Oxazepam | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 604-75-1 | 7 | 15 | 102 | 31 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | oxazepam | Oxazepam | ng/l | ng/l | 4 | PW |  | 604-75-1 |  | 14 | 101 | 29 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | paroxetine | Paroxetine | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 61869-08-7 | 1 | 4.6 | 104 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | paroxetine | Paroxetine | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 61869-08-7 | 1 | 11 | 98 | 21 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | paroxetine | Paroxetine | ng/l | ng/l | 4 | MQ |  | 61869-08-7 |  | 6.7 | 103 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | paroxetine | Paroxetine | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 61869-08-7 | 2 | 5.8 | 106 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | paroxetine | Paroxetine | ng/l | ng/l | 4 | PW |  | 61869-08-7 |  | 5.9 | 105 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | pravastatine | Pravastatine | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | 81093-37-0 | 4 | 7.0 | 97 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | pravastatine | Pravastatine | ng/l | ng/l | 20 | GW |  | 81093-37-0 | 5 | 8.3 | 97 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | pravastatine | Pravastatine | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | 81093-37-0 |  | 5.7 | 99 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | pravastatine | Pravastatine | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | 81093-37-0 | 4 | 5.0 | 94 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | pravastatine | Pravastatine | ng/l | ng/l | 20 | PW |  | 81093-37-0 |  | 6.1 | 96 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | primidon | Primidon | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 125-33-7 | 9 | 6.0 | 101 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | primidon | Primidon | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 125-33-7 | 4 | 7.0 | 99 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | primidon | Primidon | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 125-33-7 |  | 4.0 | 101 | 8.6 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | primidon | Primidon | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 125-33-7 | 8 | 4.7 | 101 | 9.7 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | primidon | Primidon | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 125-33-7 |  | 6.0 | 101 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | propranolol | Propranolol | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 525-66-6 | 1 | 4.1 | 102 | 9.2 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | propranolol | Propranolol | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 525-66-6 | 3 | 6.4 | 101 | 13 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | propranolol | Propranolol | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 525-66-6 |  | 3.8 | 102 | 8.5 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | propranolol | Propranolol | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 525-66-6 | 2 | 4.7 | 100 | 9.4 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | propranolol | Propranolol | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 525-66-6 |  | 7.0 | 103 | 15 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ranitidine | Ranitidine | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 66357-35-5 | 3 | 11 | 94 | 25 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ranitidine | Ranitidine | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 66357-35-5 | 2 | 15 | 99 | 30 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ranitidine | Ranitidine | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 66357-35-5 |  | 5.8 | 94 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ranitidine | Ranitidine | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 66357-35-5 | 3 | 8.1 | 106 | 20 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | ranitidine | Ranitidine | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 66357-35-5 |  | 16 | 105 | 34 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sotalol | Sotalol | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 3930-20-9 | 4 | 4.9 | 101 | 9.9 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sotalol | Sotalol | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 3930-20-9 | 3 | 8.2 | 96 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sotalol | Sotalol | ng/l | ng/l | 4 | MQ |  | 3930-20-9 |  | 4.2 | 101 | 8.7 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sotalol | Sotalol | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 3930-20-9 | 3 | 5.8 | 98 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sotalol | Sotalol | ng/l | ng/l | 4 | PW |  | 3930-20-9 |  | 5.2 | 100 | 10 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfadiazine | Sulfadiazine | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 68-35-9 | 5 | 4.2 | 107 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfadiazine | Sulfadiazine | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 68-35-9 | 5 | 8.3 | 104 | 19 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfadiazine | Sulfadiazine | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 68-35-9 |  | 5.6 | 101 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfadiazine | Sulfadiazine | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 68-35-9 | 6 | 7.5 | 115 | 35 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfadiazine | Sulfadiazine | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 68-35-9 |  | 8.8 | 113 | 33 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethazine | Sulfamethazine | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 57-68-1 | 1 | 6.3 | 109 | 22 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethazine | Sulfamethazine | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 57-68-1 |  | 6.2 | 103 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethazine | Sulfamethazine | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 57-68-1 |  | 5.2 | 103 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethazine | Sulfamethazine | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 57-68-1 | 4 | 5.0 | 100 | 9.9 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethazine | Sulfamethazine | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 57-68-1 | 11 | 7.6 | 103 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethizole | Sulfamethizole | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 144-82-1 | 8 | 7.6 | 109 | 24 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethizole | Sulfamethizole | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 144-82-1 | 7 | 6.0 | 106 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethizole | Sulfamethizole | ng/l | ng/l | 4 | MQ |  | 144-82-1 |  | 4.4 | 101 | 8.9 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethizole | Sulfamethizole | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 144-82-1 | 11 | 6.2 | 112 | 28 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethizole | Sulfamethizole | ng/l | ng/l | 4 | PW |  | 144-82-1 |  | 8.6 | 112 | 31 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethoxasol | Sulfamethoxasol | ng/l | ng/l | 6 | DW |  | 723-46-6 | 4 | 4.8 | 111 | 24 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethoxasol | Sulfamethoxasol | ng/l | ng/l | 6 | GW |  | 723-46-6 | 11 | 7.3 | 106 | 19 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethoxasol | Sulfamethoxasol | ng/l | ng/l | 6 | MQ |  | 723-46-6 |  | 4.6 | 103 | 12 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethoxasol | Sulfamethoxasol | ng/l | ng/l | 6 | OW |  | 723-46-6 | 3 | 5.4 | 101 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfamethoxasol | Sulfamethoxasol | ng/l | ng/l | 6 | PW |  | 723-46-6 |  | 8.6 | 106 | 22 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfapyridine | Sulfapyridine | ng/l | ng/l | 4 | DW |  | 144-83-2 | 7 | 5.4 | 104 | 14 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfapyridine | Sulfapyridine | ng/l | ng/l | 4 | GW |  | 144-83-2 | 4 | 8.0 | 101 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfapyridine | Sulfapyridine | ng/l | ng/l | 4 | MQ |  | 144-83-2 |  | 5.6 | 101 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfapyridine | Sulfapyridine | ng/l | ng/l | 4 | OW |  | 144-83-2 | 2 | 9.2 | 113 | 33 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfapyridine | Sulfapyridine | ng/l | ng/l | 4 | PW |  | 144-83-2 |  | 4.5 | 111 | 24 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfaquinoxaline | Sulfaquinoxaline | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 59-40-5 | 1 | 4.8 | 108 | 20 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfaquinoxaline | Sulfaquinoxaline | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 59-40-5 | 4 | 7.3 | 104 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfaquinoxaline | Sulfaquinoxaline | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 59-40-5 |  | 4.3 | 102 | 9.2 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfaquinoxaline | Sulfaquinoxaline | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 59-40-5 | 4 | 6.1 | 110 | 24 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | sulfaquinoxaline | Sulfaquinoxaline | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 59-40-5 |  | 6.6 | 109 | 23 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | temazepam | Temazepam | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 846-50-4 | 8 | 3.6 | 102 | 8.8 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | temazepam | Temazepam | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 846-50-4 | 4 | 8.1 | 100 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | temazepam | Temazepam | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 846-50-4 |  | 3.8 | 102 | 8.5 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | temazepam | Temazepam | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 846-50-4 | 14 | 5.2 | 99 | 10 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | temazepam | Temazepam | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 846-50-4 |  | 6.9 | 103 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | theophylline | Theophylline | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | 58-55-9 | 4 | 5.5 | 101 | 11 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | theophylline | Theophylline | ng/l | ng/l | 20 | GW |  | 58-55-9 | 6 | 7.2 | 100 | 14 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | theophylline | Theophylline | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | 58-55-9 |  | 4.1 | 101 | 8.3 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | theophylline | Theophylline | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | 58-55-9 | 6 | 3.8 | 99 | 7.7 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | theophylline | Theophylline | ng/l | ng/l | 20 | PW |  | 58-55-9 |  | 5.5 | 98 | 11 | 300 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | tiamuline | Tiamuline | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 55297-95-5 | 3 | 4.1 | 105 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | tiamuline | Tiamuline | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 55297-95-5 | 2 | 8.1 | 102 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | tiamuline | Tiamuline | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 55297-95-5 |  | 6.2 | 106 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | tiamuline | Tiamuline | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 55297-95-5 | 2 | 6.0 | 105 | 16 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | tiamuline | Tiamuline | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 55297-95-5 |  | 7.1 | 107 | 21 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | tramadol | Tramadol | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 27203-92-5 | 5 | 5.0 | 103 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | tramadol | Tramadol | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 27203-92-5 | 3 | 5.6 | 98 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | tramadol | Tramadol | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 27203-92-5 |  | 4.7 | 101 | 9.7 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | tramadol | Tramadol | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 27203-92-5 | 5 | 4.8 | 103 | 12 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | tramadol | Tramadol | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 27203-92-5 |  | 4.2 | 102 | 9.7 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | ng/l | ng/l | 2 | DW |  | 738-70-5 | 7 | 5.1 | 102 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | ng/l | ng/l | 2 | GW |  | 738-70-5 | 8 | 8.8 | 102 | 18 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | ng/l | ng/l | 2 | MQ |  | 738-70-5 |  | 4.2 | 101 | 8.9 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | ng/l | ng/l | 2 | OW |  | 738-70-5 | 3 | 5.3 | 101 | 11 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | trimethoprim | Trimethoprim | ng/l | ng/l | 2 | PW |  | 738-70-5 |  | 6.0 | 104 | 15 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | valsartan | Valsartan | ng/l | ng/l | 15 | DW |  | 137862-53-4 | 4 | 6.1 | 103 | 14 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | valsartan | Valsartan | ng/l | ng/l | 15 | GW |  | 137862-53-4 | 2 | 8.1 | 102 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | valsartan | Valsartan | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 137862-53-4 |  | 4.6 | 101 | 9.7 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | valsartan | Valsartan | ng/l | ng/l | 15 | OW |  | 137862-53-4 | 4 | 5.9 | 105 | 16 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | valsartan | Valsartan | ng/l | ng/l | 15 | PW |  | 137862-53-4 |  | 6.9 | 104 | 17 | 100 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | ng/l | ng/l | 3 | DW |  | 93413-69-5 | 8 | 2.9 | 101 | 6.1 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | ng/l | ng/l | 3 | GW |  | 93413-69-5 | 4 | 8.3 | 101 | 17 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | ng/l | ng/l | 3 | MQ |  | 93413-69-5 |  | 4.2 | 102 | 9.2 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | ng/l | ng/l | 3 | OW |  | 93413-69-5 | 7 | 4.9 | 101 | 10 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC | Geneesmiddelen | 15 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC | eigen methode | venlafaxine | Venlafaxine | ng/l | ng/l | 3 | PW |  | 93413-69-5 |  | 5.9 | 103 | 13 | 20 | 14
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | amantadine | Amantadine | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 768-94-5 | 1.6 | 5.7 | 101.6 | 12.0 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | amantadine | Amantadine | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 768-94-5 | 1.0 | 2.5 | 102.5 | 7.3 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | amantadine | Amantadine | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 768-94-5 | 1.6 | 4.0 | 103.6 | 10.9 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | amantadine | Amantadine | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 768-94-5 | - | - | - | - | - | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | amantadine | Amantadine | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 768-94-5 | 1.0 | 3.0 | 105.5 | 12.7 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | coffeïne | Coffeïne | ng/l | ng/l | 25 | OW |  | 58-08-2 | 0.9 | 6.4 | 105.8 | 17.8 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | coffeïne | Coffeïne | ng/l | ng/l | 25 | PW |  | 58-08-2 | 2.2 | 1.9 | 103.4 | 7.9 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | coffeïne | Coffeïne | ng/l | ng/l | 25 | DW |  | 58-08-2 | 0.8 | 3.4 | 104.6 | 11.5 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | coffeïne | Coffeïne | ng/l | ng/l | 25 | GW |  | 58-08-2 | 2.8 | 6.6 | 106.6 | 19.3 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | coffeïne | Coffeïne | ng/l | ng/l | 25 | MQ |  | 58-08-2 | - | - | - | - | - | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | cotinine | Cotinine | ng/l | ng/l | 25 | DW |  | 486-56-6 | 1.8 | 3.1 | 101.5 | 6.9 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | cotinine | Cotinine | ng/l | ng/l | 25 | GW |  | 486-56-6 | 2.0 | 4.2 | 101.1 | 8.7 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | cotinine | Cotinine | ng/l | ng/l | 25 | MQ |  | 486-56-6 | - | - | - | - | - | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | cotinine | Cotinine | ng/l | ng/l | 25 | OW |  | 486-56-6 | 0.9 | 2.7 | 99.6 | 5.4 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | cotinine | Cotinine | ng/l | ng/l | 25 | PW |  | 486-56-6 | 1.2 | 5.8 | 100.3 | 11.7 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | gabapentin-lactam | Gabapentin-lactam | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 64744-50-9 | - | 3.2 | 100 | 6.5 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | gabapentin-lactam | Gabapentin-lactam | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 64744-50-9 | 0.8 | 6.0 | 98 | 12 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | gabapentin-lactam | Gabapentin-lactam | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 64744-50-9 | 1.1 | 5.4 | 98 | 11 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | gabapentin-lactam | Gabapentin-lactam | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 64744-50-9 | 0.8 | 6.0 | 99 | 12 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | gabapentin-lactam | Gabapentin-lactam | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 64744-50-9 | 0.6 | 4.6 | 100 | 9.1 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | hydroxycotinine | Hydroxycotinine | ng/l | ng/l | 25 | DW |  | 34834-67-8 | 3.5 | 3.3 | 103.1 | 9.2 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | hydroxycotinine | Hydroxycotinine | ng/l | ng/l | 25 | GW |  | 34834-67-8 | 1.9 | 3.6 | 100.9 | 7.4 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | hydroxycotinine | Hydroxycotinine | ng/l | ng/l | 25 | MQ |  | 34834-67-8 | - | - | - | - | - | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | hydroxycotinine | Hydroxycotinine | ng/l | ng/l | 25 | OW |  | 34834-67-8 | 1.4 | 5.4 | 99.9 | 10.8 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | hydroxycotinine | Hydroxycotinine | ng/l | ng/l | 25 | PW |  | 34834-67-8 | 5.9 | 7.5 | 101.1 | 15.4 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ibuprofen | Ibuprofen | ng/l | ng/l | 25 | GW |  | 15687-27-1 | 3.6 | 8.4 | 99 | 17 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ibuprofen | Ibuprofen | ng/l | ng/l | 25 | MQ |  | 15687-27-1 | - | 4.7 | 101 | 9.8 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ibuprofen | Ibuprofen | ng/l | ng/l | 25 | OW |  | 15687-27-1 | 5.8 | 6.7 | 104 | 16 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ibuprofen | Ibuprofen | ng/l | ng/l | 25 | PW |  | 15687-27-1 | 7.4 | 2.4 | 105 | 11 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ibuprofen | Ibuprofen | ng/l | ng/l | 25 | DW |  | 15687-27-1 | 8.4 | 5.2 | 100 | 10 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxcarbazepine | Oxcarbazepine | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 28721-07-5 | 1.2 | 4.0 | 101.7 | 8.9 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxcarbazepine | Oxcarbazepine | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 28721-07-5 | 1.7 | 5.1 | 101.6 | 10.9 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxcarbazepine | Oxcarbazepine | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 28721-07-5 | - | - | - | - | - | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxcarbazepine | Oxcarbazepine | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 28721-07-5 | 1.6 | 3.4 | 101.8 | 7.8 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxcarbazepine | Oxcarbazepine | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 28721-07-5 | 1.0 | 5.2 | 101.8 | 11.3 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxipurinol | Oxipurinol | ng/l | ng/l | 20 | DW |  | 2465-59-0 | 11.4 | 6.6 | 101 | 14 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxipurinol | Oxipurinol | ng/l | ng/l | 20 | GW |  | 2465-59-0 | 11.6 | 4.3 | 98 | 9.3 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxipurinol | Oxipurinol | ng/l | ng/l | 20 | MQ |  | 2465-59-0 | - | 5.8 | 97 | 13 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxipurinol | Oxipurinol | ng/l | ng/l | 20 | OW |  | 2465-59-0 | 8.4 | 8.7 | 97 | 18 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | oxipurinol | Oxipurinol | ng/l | ng/l | 20 | PW |  | 2465-59-0 | 5.8 | 6.9 | 100 | 14 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | paracetamol | Paracetamol | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 103-90-2 | 1.0 | 4.4 | 98 | 9.7 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | paracetamol | Paracetamol | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 103-90-2 | 1.0 | 5.8 | 98 | 12 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | paracetamol | Paracetamol | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 103-90-2 | 0.8 | 5.4 | 98 | 11 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | paracetamol | Paracetamol | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 103-90-2 | 1.0 | 6.1 | 100 | 12 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | paracetamol | Paracetamol | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 103-90-2 | - | 2.9 | 99 | 6.3 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ritalinezuur | Ritalinezuur | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 19395-41-6 | 1.2 | 4.0 | 102.4 | 9.4 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ritalinezuur | Ritalinezuur | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 19395-41-6 | - | - | - | - | - | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ritalinezuur | Ritalinezuur | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 19395-41-6 | 1.4 | 2.9 | 104.6 | 11.0 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ritalinezuur | Ritalinezuur | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 19395-41-6 | 0.9 | 3.4 | 102.4 | 8.5 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | ritalinezuur | Ritalinezuur | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 19395-41-6 | 0.8 | 3.2 | 102.9 | 8.7 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | sitagliptine | Sitagliptine | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 486460-32-6 | 0.8 | 6.1 | 97 | 13 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | sitagliptine | Sitagliptine | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 486460-32-6 | 0.8 | 7.0 | 97 | 15 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | sitagliptine | Sitagliptine | ng/l | ng/l | 15 | MQ |  | 486460-32-6 | - | 2.7 | 99 | 5.8 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | sitagliptine | Sitagliptine | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 486460-32-6 | 0.4 | 5.9 | 97 | 13 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | sitagliptine | Sitagliptine | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 486460-32-6 | 0.6 | 6.9 | 100 | 14 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | telmisartan | Telmisartan | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 144701-48-4 | 1.3 | 12 | 89 | 30 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | telmisartan | Telmisartan | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 144701-48-4 | 2.1 | 7.4 | 102 | 16 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | telmisartan | Telmisartan | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 144701-48-4 | - | 4.7 | 98 | 9.9 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | telmisartan | Telmisartan | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 144701-48-4 | 2.1 | 9.6 | 102 | 20 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | telmisartan | Telmisartan | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 144701-48-4 | 2.0 | 8.5 | 103 | 19 | 90 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | valsartanzuur | Valsartanzuur | ng/l | ng/l | 10 | DW |  | 164265-78-5 | 1.6 | 3.8 | 100 | 7.6 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | valsartanzuur | Valsartanzuur | ng/l | ng/l | 10 | GW |  | 164265-78-5 | 0.8 | 14 | 96 | 27 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | valsartanzuur | Valsartanzuur | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 164265-78-5 | - | 2.2 | 98 | 5.9 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | valsartanzuur | Valsartanzuur | ng/l | ng/l | 10 | OW |  | 164265-78-5 | 2.0 | 8.3 | 98 | 17 | 100 | 21
ORGAN | PHARMAC-2 | De bepaling van dertien geneesmiddelen in water met behulp van LC-MS/MS | 11 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-PHARMAC 2 | eigen methode | valsartanzuur | Valsartanzuur | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 164265-78-5 | 1.0 | 4.6 | 99 | 9.5 | 100 | 21
ANORG | PO4-O | Orthofosfaat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | orthofosfaat (PO4/l) | Orthofosfaat | mg/l PO4 | mg/l PO4 | 0.06 | DW | Q | 14265-44-2 | 0.1 | 2.4 | 101 | 5.4 | 0.2 | 5
ANORG | PO4-O | Orthofosfaat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | orthofosfaat (PO4/l) | Orthofosfaat | mg/l PO4 | mg/l PO4 | 0.06 | GW | Q | 14265-44-2 | - | 3.7 | 101 | 7.6 | 0.2 | 5
ANORG | PO4-O | Orthofosfaat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | orthofosfaat (PO4/l) | Orthofosfaat | mg/l PO4 | mg/l PO4 | 0.06 | MQ |  | 14265-44-2 |  | 2.2 | 101 | 5.0 | 0.2 | 5
ANORG | PO4-O | Orthofosfaat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | orthofosfaat (PO4/l) | Orthofosfaat | mg/l PO4 | mg/l PO4 | 0.06 | OW | Q | 14265-44-2 | 0.2 | 3.1 | 100 | 6.2 | 0.2 | 5
ANORG | PO4-O | Orthofosfaat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | orthofosfaat (PO4/l) | Orthofosfaat | mg/l PO4 | mg/l PO4 | 0.06 | PW | Q | 14265-44-2 | - | 2.9 | 101 | 6.1 | 0.2 | 5
ANORG | PO4-T | Totaal fosfaat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-PO4-T | eigen methode | totaal fosfaat | Totaal fosfaat | mg/l P | mg/l P | 0.02 | DW | Q | 98059-61-1 | - | 4.2 | 93 | 16 | 0.1 | 8
ANORG | PO4-T | Totaal fosfaat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-PO4-T | eigen methode | totaal fosfaat | Totaal fosfaat | mg/l P | mg/l P | 0.02 | GW | Q | 98059-61-1 | - | 4.2 | 97 | 9.9 | 0.1 | 8
ANORG | PO4-T | Totaal fosfaat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-PO4-T | eigen methode | totaal fosfaat | Totaal fosfaat | mg/l P | mg/l P | 0.02 | MQ |  | 98059-61-1 | 2.2 | 3.2 | 94 | 14 | 0.1 | 8
ANORG | PO4-T | Totaal fosfaat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-PO4-T | eigen methode | totaal fosfaat | Totaal fosfaat | mg/l P | mg/l P | 0.02 | OW | Q | 98059-61-1 | 2.4 | 5.2 | 96 | 13 | 0.1 | 8
ANORG | PO4-T | Totaal fosfaat | 12 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-PO4-T | eigen methode | totaal fosfaat | Totaal fosfaat | mg/l P | mg/l P | 0.02 | PW | Q | 98059-61-1 | - | 5.0 | 95 | 14 | 0.1 | 8
ORGAN | PYRAZOOL | Pyrazool | 4 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-PYRAZOOL | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0.05 | CB |  | 288-13-1 | - | 8.176 | 97.814 | 16.581 | 0.2 | 14
ORGAN | PYRAZOOL | Pyrazool | 4 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-PYRAZOOL | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 288-13-1 | - | 9 | 94 | 21 | 0.2 | 14
ORGAN | PYRAZOOL | Pyrazool | 4 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-PYRAZOOL | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 288-13-1 | - | 9.8 | 97 | 20 | 0.2 | 14
ORGAN | PYRAZOOL | Pyrazool | 4 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-PYRAZOOL | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 288-13-1 | 0.232 | 4.9 | 96 | 12 | 0.2 | 14
ORGAN | PYRAZOOL | Pyrazool | 4 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-PYRAZOOL | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 288-13-1 | - | 5.9 | 98 | 12 | 0.2 | 14
ORGAN | PYRAZOOL | Pyrazool | 4 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-PYRAZOOL | eigen methode | pyrazool | Pyrazool | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 288-13-1 | 0.244 | 8.8 | 99 | 18 | 0.2 | 14
ANORG | RAD-ALFA | Radioaktiviteit, alfa | 9 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-ALFA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5622 | totaal alfa-radioaktiviteit | Totaal alfa-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0.05 | DW |  |  | - | 6.71 | 72 | 58.9 | 0.56 | 28
ANORG | RAD-ALFA | Radioaktiviteit, alfa | 9 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-ALFA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5622 | totaal alfa-radioaktiviteit | Totaal alfa-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0.05 | MQ |  |  | - | 1.4 | 98 | 4.4 | 100 | 28
ANORG | RAD-ALFA | Radioaktiviteit, alfa | 9 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-ALFA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5622 | totaal alfa-radioaktiviteit | Totaal alfa-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0.05 | OW |  |  | 13 | 7.06 | 74 | 71.4 | 0.56 | 28
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0.2 | AW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0.2 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0.2 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0.2 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0.2 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0.2 | ZE | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | rest beta-radioaktiviteit | Rest beta-radioakt. (tot.-K40) | Bq/l | Bq/l | 0.2 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0.2 | AW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0.2 | DW | Q |  | 2 | 6.1 | 94 | 17 | 1 | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0.2 | GW | Q |  | - | 5.8 | 98 | 12 | 1 | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0.2 | MQ |  |  | - | 6.2 | 101 | 13 | 1 | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0.2 | OW | Q |  | 14 | 13 | 90 | 30 | 1 | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0.2 | PW | Q |  | - | 5.3 | 99 | 11 | 1 | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0.2 | ZE | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-BETA | Radioaktiviteit, beta | 8 | PGDT | Proportionele gasdoorstroomteller | AVS-RAD-BETA | voorbewerking: eigen methode. meting gelijkwaardig aan NEN 5627 | totaal beta-radioaktiviteit | Totaal beta-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0.2 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 21
ANORG | RAD-GAMMA | Radioaktiviteit, gamma totaal | 6 | GS | Gammaspectroscopie | AVS-RAD-GAMMA | eigen methode | barium-133 CS gemeten |  |  |  | 0 | MQ |  |  |  | 92 |  | 8 | 3500 | 28
ANORG | RAD-GAMMA | Radioaktiviteit, gamma totaal | 6 | GS | Gammaspectroscopie | AVS-RAD-GAMMA | eigen methode | europium-152 CS gemeten |  |  |  | 0 | MQ |  |  |  | 91 |  | 10 | 5000 | 28
ANORG | RAD-GAMMA | Radioaktiviteit, gamma totaal | 6 | GS | Gammaspectroscopie | AVS-RAD-GAMMA | eigen methode | totaal gamma-radioaktiviteit | totaal gamma-radioaktiviteit | Bq/l | Bq/l | 0 | MQ |  |  |  | 1.1 | 99 | 2.7 | 10000 | 28
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Amidotrizoïnezuur | Amidotrizoïnezuur | ng/l | ng/l | 10 | DW | Q | 117-96-4 | 2.3 | 5.7 | 102 | 12 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Amidotrizoïnezuur | Amidotrizoïnezuur | ng/l | ng/l | 10 | GW | Q | 117-96-4 | 2.6 | 9.6 | 101 | 19 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Amidotrizoïnezuur | Amidotrizoïnezuur | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 117-96-4 | 2.6 | 6.6 | 104 | 16 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Amidotrizoïnezuur | Amidotrizoïnezuur | ng/l | ng/l | 10 | OW | Q | 117-96-4 | 3.6 | 8.8 | 99 | 18 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Amidotrizoïnezuur | Amidotrizoïnezuur | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 117-96-4 |  | 4.7 | 102 | 11 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iohexol | Iohexol | ng/l | ng/l | 10 | DW | Q | 66108-95-0 | 2.8 | 5.5 | 96 | 13 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iohexol | Iohexol | ng/l | ng/l | 10 | GW | Q | 66108-95-0 | 3.1 | 7.7 | 95 | 18 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iohexol | Iohexol | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 66108-95-0 | 3.7 | 5.4 | 101 | 11 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iohexol | Iohexol | ng/l | ng/l | 10 | OW | Q | 66108-95-0 | 2.7 | 9.6 | 93 | 23 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iohexol | Iohexol | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 66108-95-0 |  | 6.9 | 97 | 15 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iomeprol | Iomeprol | ng/l | ng/l | 10 | DW | Q | 78649-41-9 | 3.6 | 7.4 | 103 | 16 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iomeprol | Iomeprol | ng/l | ng/l | 10 | GW | Q | 78649-41-9 | 3.1 | 8.9 | 99 | 18 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iomeprol | Iomeprol | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 78649-41-9 | 2.6 | 5.3 | 102 | 11 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iomeprol | Iomeprol | ng/l | ng/l | 10 | OW | Q | 78649-41-9 | 2.2 | 7.1 | 99 | 14 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iomeprol | Iomeprol | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 78649-41-9 |  | 6.3 | 102 | 13 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iopamidol | Iopamidol | ng/l | ng/l | 10 | GW | Q | 60166-93-0 | 5.9 | 9.5 | 102 | 20 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iopamidol | Iopamidol | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 60166-93-0 | 6 | 6.0 | 101 | 12 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iopamidol | Iopamidol | ng/l | ng/l | 10 | OW | Q | 60166-93-0 | 4.1 | 7.1 | 99 | 14 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iopamidol | Iopamidol | ng/l | ng/l | 10 | DW | Q | 60166-93-0 | 5.1 | 6.4 | 102 | 13 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iopamidol | Iopamidol | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 60166-93-0 |  | 7.6 | 103 | 17 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | DW | Q | 73334-07-3 | 3.6 | 4.2 | 99 | 8.5 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | GW | Q | 73334-07-3 | 3.5 | 7.5 | 99 | 15 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 73334-07-3 | 3.6 | 3.3 | 101 | 7.3 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | OW | Q | 73334-07-3 | 3.6 | 4.8 | 99 | 9.9 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Iopromide | Iopromide | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 73334-07-3 |  | 6.0 | 103 | 13 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Ioxitalaminezuur | Ioxitalaminezuur | ng/l | ng/l | 10 | DW | Q | 28179-44-4 | 2.9 | 4.3 | 103 | 10 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Ioxitalaminezuur | Ioxitalaminezuur | ng/l | ng/l | 10 | GW | Q | 28179-44-4 | 3.2 | 6.3 | 98 | 13 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Ioxitalaminezuur | Ioxitalaminezuur | ng/l | ng/l | 10 | MQ |  | 28179-44-4 | 4.5 | 6.1 | 102 | 13 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Ioxitalaminezuur | Ioxitalaminezuur | ng/l | ng/l | 10 | OW | Q | 28179-44-4 | 3.2 | 4.2 | 99 | 8.5 | 200 | 14
ORGAN | RONTGENCM | Röntgen contrast middelen | 19 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-RCM | eigen methode | Ioxitalaminezuur | Ioxitalaminezuur | ng/l | ng/l | 10 | PW |  | 28179-44-4 |  | 3.4 | 101 | 7.4 | 200 | 14
UITBEST | S | Sulfide | 11 | SPE | SPE opwerking | uitbesteding | uitbesteding | sulfide | Sulfide | mg/l | mg/l S | 0.02 | GW |  | 18496-25-8 |  | 98 |  | 21 | 0.25 | 7
METALEN | SB-OPG | Antimoon | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0.1 | DW | Q | 7440-36-0 | 0.55 | 4.3 | 99 | 8.7 | 10 | 14
METALEN | SB-OPG | Antimoon | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0.1 | MQ |  | 7440-36-0 | 0.51 | 4.5 | 103 | 11 | 10 | 14
METALEN | SB-OPG | Antimoon | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0.1 | PW |  | 7440-36-0 |  | 3.5 | 98 | 8.3 | 10 | 14
METALEN | SB-TOT | Antimoon (na destructie) | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | Voorbewerking: eigen methode. Meting: gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0.5 | GW | Q | 7440-36-0 |  | 4.2 | 103 | 11 | 10 | 14
METALEN | SB-TOT | Antimoon (na destructie) | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | Voorbewerking: eigen methode. Meting: gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0.5 | MQ |  | 7440-36-0 | 0.47 | 4.1 | 100 | 8.2 | 10 | 14
METALEN | SB-TOT | Antimoon (na destructie) | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | Voorbewerking: eigen methode. Meting: gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0.5 | OW | Q | 7440-36-0 | 0.87 | 3.9 | 106 | 14 | 10 | 14
METALEN | SB-TOT | Antimoon (na destructie) | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | Voorbewerking: eigen methode. Meting: gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | antimoon | Antimoon | µg/l | µg/l Sb | 0.5 | PW | Q | 7440-36-0 |  | 5.1 | 100 | 10 | 10 | 14
METALEN | SE-OPG | Seleen | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0.5 | DW | Q | 7782-49-2 | 1.13 | 5.6 | 96 | 13 | 10 | 14
METALEN | SE-OPG | Seleen | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0.5 | MQ |  | 7782-49-2 |  | 1.9 | 107 | 14 | 10 | 14
METALEN | SE-OPG | Seleen | 5 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0.5 | PW |  | 7782-49-2 |  | 1.7 | 93 | 14 | 10 | 14
METALEN | SE-TOT | Seleen (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0.5 | MQ |  | 7782-49-2 | 1.69 | 3.2 | 105 | 13 | 10 | 14
METALEN | SE-TOT | Seleen (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0.5 | OW | Q | 7782-49-2 | 0.85 | 2.4 | 105 | 12 | 10 | 14
METALEN | SE-TOT | Seleen (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0.5 | PW | Q | 7782-49-2 |  | 2.7 | 106 | 13 | 10 | 14
METALEN | SE-TOT | Seleen (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | seleen | Seleen | µg/l | µg/l Se | 0.5 | GW | Q | 7782-49-2 |  | 1.6 | 106 | 12 | 10 | 14
MICRO | SF-WG5 | Somatische fagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (SF-WG5) | 6 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-FAAG (SOMATISCH) | eigen methode | somatische colifagen | Somatische colifagen | pve/l | pve/l | 0 | OW |  |  | 13 | 18 | 83 | 35 | - | 16
MICRO | SF-WG5 | Somatische fagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (SF-WG5) | 6 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-FAAG (SOMATISCH) | eigen methode | somatische colifagen | Somatische colifagen | pve/l | pve/l | 0 | PW |  |  | - | - | 95 | - | - | 16
MICRO | SF-WG5 | Somatische fagen met voorconcentratie m.b.v. Centricon Plus-70 filters (SF-WG5) | 6 | GPM | Gietplaatmethode | AVS-FAAG (SOMATISCH) | eigen methode | somatische colifagen | Somatische colifagen | pve/l | pve/l | 0 | DW |  |  | 13 | 15 | 88 | 30 | - | 16
ANORG | SIO2 | Silicaat | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | silicaat | Silicaat | mg/l SiO2 | mg/l SiO2 | 0.5 | DW | Q | 14808-60-7 | 0.3 | 1.3 | 101 | 3.1 | 10 | 14
ANORG | SIO2 | Silicaat | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | silicaat | Silicaat | mg/l SiO2 | mg/l SiO2 | 0.5 | GW | Q | 14808-60-7 | - | 1.5 | 101 | 3.6 | 10 | 14
ANORG | SIO2 | Silicaat | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | silicaat | Silicaat | mg/l SiO2 | mg/l SiO2 | 0.5 | MQ |  | 14808-60-7 |  | 1.0 | 102 | 3.8 | 10 | 14
ANORG | SIO2 | Silicaat | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | silicaat | Silicaat | mg/l SiO2 | mg/l SiO2 | 0.5 | OW | Q | 14808-60-7 | 0.5 | 1.6 | 101 | 3.5 | 10 | 14
ANORG | SIO2 | Silicaat | 10 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | conform NEN- ISO 15923-1 | silicaat | Silicaat | mg/l SiO2 | mg/l SiO2 | 0.5 | PW | Q | 14808-60-7 | - | 1.7 | 101 | 3.7 | 10 | 14
METALEN | SN-OPG | Tin | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | MQ |  | 7440-31-5 | 1.34 | 4.1 | 100 | 8.1 | 5 | 14
METALEN | SN-OPG | Tin | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | PW |  | 7440-31-5 |  | 6.8 | 101 | 14 | 5 | 14
METALEN | SN-OPG | Tin | 8 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | DW |  | 7440-31-5 | 0.93 | 4.1 | 104 | 12 | 5 | 14
METALEN | SN-TOT | Tin (na destructie) | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | GW |  | 7440-31-5 |  | 5.3 | 102 | 12 | 5 | 14
METALEN | SN-TOT | Tin (na destructie) | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | MQ |  | 7440-31-5 | 0.86 | 4.6 | 101 | 9.5 | 5 | 14
METALEN | SN-TOT | Tin (na destructie) | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | OW |  | 7440-31-5 | 2.29 | 5.1 | 101 | 10 | 5 | 14
METALEN | SN-TOT | Tin (na destructie) | 9 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | tin | Tin | µg/l | µg/l Sn | 1 | PW |  | 7440-31-5 |  | 2.8 | 103 | 7.9 | 5 | 14
ANORG | SO4 | Sulfaat | 16 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | gelijkwaardig aan NEN- ISO 15923-1 | sulfaat | Sulfaat | mg/l | mg/l SO4 | 2 | DW | Q | 14808-79-8 | 0.8 | 2.2 | 100 | 4.3 | 100 | 1
ANORG | SO4 | Sulfaat | 16 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | gelijkwaardig aan NEN- ISO 15923-1 | sulfaat | Sulfaat | mg/l | mg/l SO4 | 2 | GW | Q | 14808-79-8 | - | 2.3 | 100 | 4.6 | 100 | 1
ANORG | SO4 | Sulfaat | 16 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | gelijkwaardig aan NEN- ISO 15923-1 | sulfaat | Sulfaat | mg/l | mg/l SO4 | 2 | MQ |  | 14808-79-8 |  | 1.6 | 102 | 5.0 | 100 | 1
ANORG | SO4 | Sulfaat | 16 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | gelijkwaardig aan NEN- ISO 15923-1 | sulfaat | Sulfaat | mg/l | mg/l SO4 | 2 | OW | Q | 14808-79-8 | 0.7 | 3.2 | 97 | 8.7 | 100 | 1
ANORG | SO4 | Sulfaat | 16 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-DISCREETANALYSER | gelijkwaardig aan NEN- ISO 15923-1 | sulfaat | Sulfaat | mg/l | mg/l SO4 | 2 | PW | Q | 14808-79-8 | - | 3.0 | 100 | 6.1 | 100 | 1
ANORG | SO4-LAAG | Sulfaat (IC) | 6 | ION | Ionchromatografie | AVS-ANIONEN-IC | eigen methode | sulfaat | Sulfaat | mg/l | mg/l SO4 | 0.05 | MQ |  | 14808-79-8 | 3.3 | 3.4 | 101 | 7.0 | 0.2 | 7
METALEN | SR | Strontium | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | strontium | Strontium | µg/l | µg/l Sr | 0.1 | DW | Q | 7440-24-6 | 0.66 | 3.2 | 104 | 11 | 100 | 14
METALEN | SR | Strontium | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | strontium | Strontium | µg/l | µg/l Sr | 0.1 | GW | Q | 7440-24-6 |  | 2.4 | 101 | 5.1 | 100 | 14
METALEN | SR | Strontium | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | strontium | Strontium | µg/l | µg/l Sr | 0.1 | MQ |  | 7440-24-6 | 0.59 | 2.8 | 100 | 5.5 | 100 | 14
METALEN | SR | Strontium | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | strontium | Strontium | µg/l | µg/l Sr | 0.1 | OW | Q | 7440-24-6 | 0.47 | 2.4 | 92 | 16 | 100 | 14
METALEN | SR | Strontium | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | strontium | Strontium | µg/l | µg/l Sr | 0.1 | PW | Q | 7440-24-6 |  | 7.9 | 98 | 16 | 100 | 14
ANORG | SUSP-ST | Gesuspendeerde stoffen | 6 | GRA | Gravimetrie | AVS-SUSP-ST | eigen methode | gesuspendeerde stoffen | Gesuspendeerde stoffen | mg/l | mg/l | 0.2 | AW |  |  | - | 1.9 | 101 | 4.6 | 100 | 5
ANORG | SUSP-ST | Gesuspendeerde stoffen | 6 | GRA | Gravimetrie | AVS-SUSP-ST | eigen methode | gesuspendeerde stoffen | Gesuspendeerde stoffen | mg/l | mg/l | 0.2 | DW | Q |  | 1.3 | 1.1 | 101 | 3.2 | 100 | 5
ANORG | SUSP-ST | Gesuspendeerde stoffen | 6 | GRA | Gravimetrie | AVS-SUSP-ST | eigen methode | gesuspendeerde stoffen | Gesuspendeerde stoffen | mg/l | mg/l | 0.2 | GW | Q |  | - | 1.8 | 101 | 3.8 | 100 | 5
ANORG | SUSP-ST | Gesuspendeerde stoffen | 6 | GRA | Gravimetrie | AVS-SUSP-ST | eigen methode | gesuspendeerde stoffen | Gesuspendeerde stoffen | mg/l | mg/l | 0.2 | MQ |  |  |  | 1.1 | 100 | 2.4 | 100 | 5
ANORG | SUSP-ST | Gesuspendeerde stoffen | 6 | GRA | Gravimetrie | AVS-SUSP-ST | eigen methode | gesuspendeerde stoffen | Gesuspendeerde stoffen | mg/l | mg/l | 0.2 | OW | Q |  | - | 1.4 | 101 | 3.4 | 100 | 5
ANORG | SUSP-ST | Gesuspendeerde stoffen | 6 | GRA | Gravimetrie | AVS-SUSP-ST | eigen methode | gesuspendeerde stoffen | Gesuspendeerde stoffen | mg/l | mg/l | 0.2 | PW |  |  | - | 2.0 | 101 | 4.5 | 100 | 5
MONSTERN | TEMP | Temperatuur (veldmeting) | 1 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | AW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP | Temperatuur (veldmeting) | 1 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP | Temperatuur (veldmeting) | 1 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP | Temperatuur (veldmeting) | 1 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP | Temperatuur (veldmeting) | 1 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP | Temperatuur (veldmeting) | 1 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP | Temperatuur (veldmeting) | 1 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur | Temperatuur | °C | °C | 0 | ZE | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | Temperatuur (na doorstroming) | 2 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0.1 | AW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | Temperatuur (na doorstroming) | 2 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0.1 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | Temperatuur (na doorstroming) | 2 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0.1 | GW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | Temperatuur (na doorstroming) | 2 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0.1 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | Temperatuur (na doorstroming) | 2 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0.1 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | Temperatuur (na doorstroming) | 2 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0.1 | ZE | Q |  | - | - | - | - | - | 1
MONSTERN | TEMP-D | Temperatuur (na doorstroming) | 2 | TMP | Temperatuurmeting | AVS-Temp | conform NEN 6414 | temperatuur doorstr. | Temperatuur na doorstroming | °C | °C | 0.1 | ZW | Q |  | - | - | - | - | - | 1
ORGAN | TFA | Trifluorazijnzuur | 10 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-TFA | eigen methode | trifluorazijnzuur | trifluorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 76-05-1 | 1.65 | 3.23 | 95.7 | 10.6 | 0.5 | 21
ORGAN | TFA | Trifluorazijnzuur | 10 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-TFA | eigen methode | trifluorazijnzuur | trifluorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 76-05-1 | 2.32 | 9.09 | 97.20 | 18.5 | 0.5 | 21
ORGAN | TFA | Trifluorazijnzuur | 10 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-TFA | eigen methode | trifluorazijnzuur | trifluorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 76-05-1 | [5 empty] | 21
ORGAN | TFA | Trifluorazijnzuur | 10 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-TFA | eigen methode | trifluorazijnzuur | trifluorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 76-05-1 | 1.38 | 11.50 | 98 | 22.9 | 0.5 | 21
ORGAN | TFA | Trifluorazijnzuur | 10 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-TFA | eigen methode | trifluorazijnzuur | trifluorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 76-05-1 | [5 empty] | 21
ANORG | TNB | Totaal gebonden stikstof | 1 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC-TNb | conform NEN-EN-ISO 20236 | totaal gebonden stikstof | Totaal gebonden stikstof | mg/l N | mg/l N | 0.2 | AW |  |  | 3.32 | 5.95 | 78 | 45 | 4.0 | 7
ANORG | TNB | Totaal gebonden stikstof | 1 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC-TNb | conform NEN-EN-ISO 20236 | totaal gebonden stikstof | Totaal gebonden stikstof | mg/l N | mg/l N | 0.2 | DW |  |  | 1.19 | 3.11 | 97 | 8.9 | 4.0 | 7
ANORG | TNB | Totaal gebonden stikstof | 1 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC-TNb | conform NEN-EN-ISO 20236 | totaal gebonden stikstof | Totaal gebonden stikstof | mg/l N | mg/l N | 0.2 | GW |  |  | 1,18 | 2.45 | 88 | 24 | 4.0 | 7
ANORG | TNB | Totaal gebonden stikstof | 1 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC-TNb | conform NEN-EN-ISO 20236 | totaal gebonden stikstof | Totaal gebonden stikstof | mg/l N | mg/l N | 0.2 | MQ |  |  | 0.30 | 3.54 | 101 | 7.3 | 4.0 | 7
ANORG | TNB | Totaal gebonden stikstof | 1 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC-TNb | conform NEN-EN-ISO 20236 | totaal gebonden stikstof | Totaal gebonden stikstof | mg/l N | mg/l N | 0.2 | OW |  |  | 1.52 | 2.46 | 95 | 10.3 | 4.0 | 7
ANORG | TNB | Totaal gebonden stikstof | 1 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC-TNb | conform NEN-EN-ISO 20236 | totaal gebonden stikstof | Totaal gebonden stikstof | mg/l N | mg/l N | 0.2 | PW |  |  | 1.07 | 5.19 | 95 | 14.5 | 4.0 | 7
ANORG | TOC | Totaal .organisch koolstof | 11 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC | conform NEN-EN-ISO 20236 | organisch koolstof totaal | Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | mg/l C | 0.2 | DW |  |  | 0.32 | 4.79 | 107 | 17 | 4.0 | 4
ANORG | TOC | Totaal .organisch koolstof | 11 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC | conform NEN-EN-ISO 20236 | organisch koolstof totaal | Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | mg/l C | 0.2 | GW |  |  | 0.78 | 2.23 | 108 | 17 | 4.0 | 4
ANORG | TOC | Totaal .organisch koolstof | 11 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC | conform NEN-EN-ISO 20236 | organisch koolstof totaal | Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | mg/l C | 0.2 | MQ |  |  | 0.09 | 1.94 | 109 | 18 | 4.0 | 4
ANORG | TOC | Totaal .organisch koolstof | 11 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC | conform NEN-EN-ISO 20236 | organisch koolstof totaal | Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | mg/l C | 0.2 | OW |  |  | 0.53 | 2.78 | 110 | 22 | 4.0 | 4
ANORG | TOC | Totaal .organisch koolstof | 11 | IRS | Infraroodspectrofotometrie | AVS-TOC | conform NEN-EN-ISO 20236 | organisch koolstof totaal | Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | mg/l C | 0.2 | PW |  |  | 0.86 | 2.17 | 107 | 14 | 4.0 | 4
ANORG | TRITIUM | Tritium | 13 | VLS | Vloeistof-scintillatietelling | AVS-TRITIUM | conform NEN-EN-ISO 9698 | tritium | Tritium | Bq/l | Bq/l | 2 | DW | Q | 10028-17-8 | 2.11 | 4.26 | 95.9 | - | - | 21
ANORG | TRITIUM | Tritium | 13 | VLS | Vloeistof-scintillatietelling | AVS-TRITIUM | conform NEN-EN-ISO 9698 | tritium | Tritium | Bq/l | Bq/l | 2 | GW | Q | 10028-17-8 | 1.30 | 6.23 | 97.4 | - | - | 21
ANORG | TRITIUM | Tritium | 13 | VLS | Vloeistof-scintillatietelling | AVS-TRITIUM | conform NEN-EN-ISO 9698 | tritium | Tritium | Bq/l | Bq/l | 2 | MQ |  | 10028-17-8 |  |  |  | - | - | 21
ANORG | TRITIUM | Tritium | 13 | VLS | Vloeistof-scintillatietelling | AVS-TRITIUM | conform NEN-EN-ISO 9698 | tritium | Tritium | Bq/l | Bq/l | 2 | OW | Q | 10028-17-8 | 1.70 | 4.14 | 97 | - | - | 21
ANORG | TRITIUM | Tritium | 13 | VLS | Vloeistof-scintillatietelling | AVS-TRITIUM | conform NEN-EN-ISO 9698 | tritium | Tritium | Bq/l | Bq/l | 2 | PW | Q | 10028-17-8 | 2.31 | 4.03 | 95.9 | - | - | 21
MICRO | TTR-FITC | TTR-FITC, Bepaling van schildklierhormoonverdringing met gebruik van de FITC-T4 bioassay, activiteit t.o.v. perfluoroctaanzuur. | 2 | BIOASSAYS | Bioassays | AVS-TTR-FITC | eigen methode | activiteit t.o.v. PFOA | Activiteit t.o.v. PFOA | µg/L | µg PEQ/l | 0.8 | MQ |  |  | 29 | 37 |  |  |  | 28
ORGAN | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF (rapport) | 4 | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | AVS-UHPLC-QTOF | eigen methode | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | rapportnr | rapportnr | 0 | DW |  |  |  | 0.56 | 97 | 6.1 | 100 | 28
ORGAN | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF (rapport) | 4 | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | AVS-UHPLC-QTOF | eigen methode | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | rapportnr | rapportnr | 0 | GW |  |  |  | 1.4 | 97 | 7.1 | 100 | 28
ORGAN | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF (rapport) | 4 | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | AVS-UHPLC-QTOF | eigen methode | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | rapportnr | rapportnr | 0 | MQ |  |  |  | 1.3 | 96 | 8 | 100 | 28
ORGAN | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF (rapport) | 4 | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | AVS-UHPLC-QTOF | eigen methode | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | rapportnr | rapportnr | 0 | OW |  |  |  | 0.59 | 97 | 5.9 | 100 | 28
ORGAN | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF (rapport) | 4 | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | AVS-UHPLC-QTOF | eigen methode | UHPLC-QTOF | UHPLC-QTOF | rapportnr | rapportnr | 0 | PW |  |  |  | 0.96 | 99 | 3.5 | 100 | 28
ORGAN | UROTROPINE | Urotropine | 18 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MEL-URO | eigen methode | urotropine | Urotropine | µg/l | µg/l | 0.025 | MQ |  | 100-97-0 |  | 12 | 106 | 28 | 0.3 | 21
ORGAN | UROTROPINE | Urotropine | 18 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MEL-URO | eigen methode | urotropine | Urotropine | µg/l | µg/l | 0.025 | DW |  | 100-97-0 | 1 | 9.8 | 96 | 21 | 0.3 | 21
ORGAN | UROTROPINE | Urotropine | 18 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MEL-URO | eigen methode | urotropine | Urotropine | µg/l | µg/l | 0.025 | GW |  | 100-97-0 | 2 | 9.9 | 102 | 21 | 0.3 | 21
ORGAN | UROTROPINE | Urotropine | 18 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MEL-URO | eigen methode | urotropine | Urotropine | µg/l | µg/l | 0.025 | OW |  | 100-97-0 | 1 | 7.2 | 103 | 16 | 0.3 | 21
ORGAN | UROTROPINE | Urotropine | 18 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-MEL-URO | eigen methode | urotropine | Urotropine | µg/l | µg/l | 0.025 | PW |  | 100-97-0 |  | 13 | 103 | 27 | 0.3 | 21
ANORG | UV | Uv-extinctie bij 254 nm | 9 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-ROBOT | conform DIN 38404-3 | uv-extinctie | UV-extinctie, 254 nm | ext/m | ext/m | 0.8 | DW | Q |  | 1.32 | 1.70 |  |  |  | 4
ANORG | UV | Uv-extinctie bij 254 nm | 9 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-ROBOT | conform DIN 38404-3 | uv-extinctie | UV-extinctie, 254 nm | ext/m | ext/m | 0.8 | GW | Q | [6 empty] | 4
ANORG | UV | Uv-extinctie bij 254 nm | 9 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-ROBOT | conform DIN 38404-3 | uv-extinctie | UV-extinctie, 254 nm | ext/m | ext/m | 0.8 | MQ |  |  |  | 3.4 | 97 | 8.8 | 10 | 4
ANORG | UV | Uv-extinctie bij 254 nm | 9 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-ROBOT | conform DIN 38404-3 | uv-extinctie | UV-extinctie, 254 nm | ext/m | ext/m | 0.8 | OW | Q |  | 1.24 | 1.25 |  |  |  | 4
ANORG | UV | Uv-extinctie bij 254 nm | 9 | SFM | Spectrofotometrie | AVS-ROBOT | conform DIN 38404-3 | uv-extinctie | UV-extinctie, 254 nm | ext/m | ext/m | 0.8 | PW | Q | [6 empty] | 4
METALEN | V-OPG | Vanadium | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l V | 0.05 | DW | Q | 7440-62-2 | 0.56 | 2.7 | 97 | 7.3 | 10 | 14
METALEN | V-OPG | Vanadium | 6 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l V | 0.05 | MQ |  | 7440-62-2 |  | 1.4 | 100 | 2.8 | 10 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 630-20-6 | 1.14 | 3.4 | 92 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 630-20-6 | - | 3.0 | 93 | 15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 630-20-6 | - | 2.7 | 95 | 12 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 630-20-6 | 1.45 | 4.4 | 94 | 15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | 1,1,1,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 630-20-6 | - | 4.1 | 91 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 71-55-6 | - | 4.9 | 97 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 71-55-6 | 2.04 | 5.1 | 101 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 71-55-6 | - | 4.4 | 99 | 9.2 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 71-55-6 | - | 3.5 | 96 | 9.7 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 71-55-6 | 2.36 | 4.8 | 97 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 79-34-5 | 0.81 | 4.1 | 94 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 79-34-5 | - | 2.7 | 95 | 12 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 79-34-5 | - | 3.8 | 95 | 12 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 79-34-5 | 0.69 | 6.7 | 96 | 15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 79-34-5 | - | 3.6 | 92 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 79-00-5 | - | 4.9 | 93 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 79-00-5 | 1.07 | 5.4 | 98 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 79-00-5 | - | 3.6 | 97 | 9.6 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 79-00-5 | - | 2.4 | 96 | 9.7 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 79-00-5 | 0.27 | 4.6 | 95 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1-dichloorethaan | 1,1-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 75-34-3 | - | 3.3 | 96 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1-dichloorethaan | 1,1-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 75-34-3 | 1.16 | 3.9 | 94 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1-dichloorethaan | 1,1-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 75-34-3 | - | 4.0 | 97 | 10 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1-dichloorethaan | 1,1-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 75-34-3 | 1.61 | 3.6 | 97 | 8.9 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1-dichloorethaan | 1,1-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 75-34-3 | - | 4.8 | 94 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1-dichloorpropeen | 1,1-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 563-58-6 | 1.88 | 7.0 | 90 | 24 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1-dichloorpropeen | 1,1-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 563-58-6 | - | 3.3 | 91 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1-dichloorpropeen | 1,1-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 563-58-6 | - | 7.1 | 89 | 26 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1-dichloorpropeen | 1,1-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 563-58-6 | 2.33 | 5.7 | 90 | 22 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1-dichloorpropeen | 1,1-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 563-58-6 | - | 4.6 | 93 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 87-61-6 | - | 5.7 | 94 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 87-61-6 | 3.76 | 2.9 | 92 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 87-61-6 | - | 4.6 | 89 | 24 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 87-61-6 | 1.88 | 5.5 | 91 | 20 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorbenzeen | 1,2,3-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 87-61-6 | - | 4.3 | 89 | 23 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 96-18-4 | 1.1 | 5.1 | 92 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 96-18-4 | - | 2.7 | 93 | 15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 96-18-4 | - | 4.0 | 93 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 96-18-4 | 1.39 | 7.4 | 94 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 96-18-4 | - | 4.1 | 90 | 22 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 120-82-1 | 2.05 | 6.0 | 90 | 23 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 120-82-1 | - | 4.9 | 87 | 27 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 120-82-1 | - | 4.6 | 92 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 120-82-1 | 4.96 | 4.6 | 89 | 23 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trichloorbenzeen | 1,2,4-trichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 120-82-1 | - | 4.3 | 87 | 27 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 95-63-6 | - | 6.9 | 92 | 21 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 95-63-6 | 2.87 | 9.3 | 91 | 25 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 95-63-6 | - | 8.9 | 83 | 37 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 95-63-6 | - | 3.5 | 91 | 20 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 95-63-6 | 3.51 | 8.2 | 91 | 24 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 96-12-8 | - | 5.8 | 93 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 96-12-8 | 3.23 | 9.0 | 90 | 26 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 96-12-8 | - | 7.1 | 92 | 21 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 96-12-8 | - | 9.7 | 90 | 27 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 96-12-8 | 3.44 | 4.6 | 91 | 20 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 95-50-1 | 1.98 | 3.8 | 88 | 24 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 95-50-1 | - | 3.4 | 87 | 27 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 95-50-1 | - | 4.1 | 91 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 95-50-1 | 2.66 | 2.9 | 87 | 27 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorbenzeen | 1,2-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 95-50-1 | - | 4.0 | 86 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 107-06-2 | - | 4.9 | 93 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 107-06-2 | 1.24 | 4.3 | 97 | 9.9 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 107-06-2 | - | 4.0 | 96 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 107-06-2 | - | 2.5 | 95 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 107-06-2 | 0.13 | 4.2 | 95 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 78-87-5 | 1.14 | 4.9 | 95 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 78-87-5 | - | 3.4 | 94 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 78-87-5 | - | 3.9 | 96 | 10 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 78-87-5 | 0.9 | 4.9 | 97 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 78-87-5 | - | 4.4 | 92 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 95-47-6 | 2.38 | 4.5 | 93 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 95-47-6 | - | 3.1 | 92 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 95-47-6 | - | 4.0 | 93 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 95-47-6 | 1.97 | 6.5 | 94 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 95-47-6 | - | 4.7 | 92 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  |  | 3.03 | 5.2 | 91 | 20 | 0.6 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  |  | - | 3.4 | 90 | 21 | 0.6 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  |  | - | 5.2 | 90 | 22 | 0.6 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  |  | 2.12 | 6.1 | 92 | 20 | 0.6 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  |  | - | 4.7 | 92 | 18 | 0.6 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 108-67-8 | - | 14 | 79 | 47 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 108-67-8 | 2.56 | 12 | 90 | 30 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 108-67-8 | - | 9.6 | 99 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 108-67-8 | 3.61 | 16 | 88 | 36 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 108-67-8 | - | 5.1 | 93 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 541-73-1 | 1.61 | 6.0 | 85 | 31 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 541-73-1 | - | 4.0 | 83 | 35 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 541-73-1 | - | 4.5 | 88 | 25 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 541-73-1 | 3.22 | 4.2 | 85 | 30 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorbenzeen | 1,3-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 541-73-1 | - | 6.1 | 84 | 34 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 142-28-9 | 0.23 | 4.8 | 93 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 142-28-9 | - | 3.2 | 93 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 142-28-9 | - | 4.0 | 94 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 142-28-9 | 0.56 | 5.3 | 95 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 142-28-9 | - | 3.9 | 90 | 20 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 106-46-7 | 1.54 | 5.2 | 86 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 106-46-7 | - | 4.2 | 84 | 33 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 106-46-7 | - | 4.0 | 89 | 23 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 106-46-7 | 3.42 | 4.2 | 86 | 28 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,4-dichloorbenzeen | 1,4-dichloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 106-46-7 | - | 4.1 | 84 | 33 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2,2-dichloorpropaan | 2,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 594-20-7 | 4.47 | 4.2 | 94 | 15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2,2-dichloorpropaan | 2,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 594-20-7 | - | 2.8 | 94 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2,2-dichloorpropaan | 2,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 594-20-7 | - | 4.3 | 95 | 12 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2,2-dichloorpropaan | 2,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 594-20-7 | 2.02 | 4.4 | 97 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2,2-dichloorpropaan | 2,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 594-20-7 | - | 4.2 | 95 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 95-49-8 | - | 6.1 | 88 | 27 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 95-49-8 | 2.28 | 8.5 | 90 | 25 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 95-49-8 | - | 7.1 | 87 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 95-49-8 | 2.63 | 5.7 | 87 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 95-49-8 | - | 2.9 | 88 | 25 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 71-43-2 | 1.74 | 5.3 | 92 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 71-43-2 | - | 3.5 | 91 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 71-43-2 | - | 4.5 | 93 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 71-43-2 | 1.51 | 6.0 | 94 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 71-43-2 | - | 4.8 | 90 | 22 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broombenzeen | broombenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 108-86-1 | 0.53 | 3.6 | 92 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broombenzeen | broombenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 108-86-1 | - | 4.4 | 91 | 20 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broombenzeen | broombenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 108-86-1 | - | 3.3 | 95 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broombenzeen | broombenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 108-86-1 | 1.97 | 2.0 | 92 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broombenzeen | broombenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 108-86-1 | - | 4.3 | 89 | 23 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 74-97-5 | 0.38 | 5.1 | 97 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 74-97-5 | - | 2.2 | 98 | 5.8 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 74-97-5 | - | 3.5 | 99 | 7.5 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 74-97-5 | 0.58 | 5.7 | 101 | 12 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 74-97-5 | - | 5.1 | 96 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 75-27-4 | 0.93 | 3.9 | 96 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 75-27-4 | - | 2.7 | 96 | 10 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 75-27-4 | - | 3.4 | 98 | 7.7 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 75-27-4 | 0.62 | 4.6 | 99 | 9.4 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 75-27-4 | - | 5.5 | 94 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 108-90-7 | 1.65 | 5.1 | 92 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 108-90-7 | - | 4.1 | 91 | 20 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 108-90-7 | - | 4.3 | 93 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 108-90-7 | 1.39 | 5.9 | 94 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 108-90-7 | - | 5.5 | 88 | 25 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 156-59-2 | - | 4.2 | 95 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 156-59-2 | 1.97 | 6.4 | 97 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 156-59-2 | - | 4.2 | 92 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 156-59-2 | 2.67 | 6.1 | 95 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 156-59-2 | - | 3.3 | 95 | 12 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 10061-01-5 | 1.31 | 5.3 | 93 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 10061-01-5 | - | 3.6 | 92 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 10061-01-5 | - | 4.1 | 93 | 15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 10061-01-5 | 1.78 | 5.7 | 95 | 15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 10061-01-5 | - | 4.8 | 90 | 21 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 110-82-7 | 2.35 | 8.7 | 92 | 22 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 110-82-7 | - | 6.7 | 91 | 22 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 110-82-7 | - | 7.2 | 90 | 23 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 110-82-7 | 2.97 | 9.3 | 94 | 21 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 110-82-7 | - | 3.7 | 93 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 124-48-1 | 0.32 | 3.7 | 95 | 12 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 124-48-1 | - | 2.8 | 95 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 124-48-1 | - | 3.6 | 96 | 10 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 124-48-1 | 0.47 | 5.3 | 97 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 124-48-1 | - | 4.7 | 92 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dibroommethaan | dibroommethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 74-95-3 | - | 3.7 | 97 | 9.7 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dibroommethaan | dibroommethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 74-95-3 | 0.54 | 2.9 | 98 | 7.2 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dibroommethaan | dibroommethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 74-95-3 | - | 5.0 | 94 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dibroommethaan | dibroommethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 74-95-3 | 0.6 | 4.7 | 95 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dibroommethaan | dibroommethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 74-95-3 | - | 2.3 | 97 | 7.5 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 75-09-2 | 0.96 | 5.7 | 100 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 75-09-2 | - | 3.0 | 100 | 6.0 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 75-09-2 | - | 4.0 | 101 | 8.4 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 75-09-2 | 0.63 | 6.9 | 103 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 75-09-2 | - | 5.1 | 98 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 108-20-3 | 2.18 | 6.6 | 94 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 108-20-3 | - | 2.5 | 93 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 108-20-3 | - | 5.0 | 93 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 108-20-3 | 0.75 | 4.8 | 97 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 108-20-3 | - | 6.0 | 94 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 100-41-4 | 2.81 | 5.2 | 91 | 20 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 100-41-4 | - | 4.6 | 92 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 100-41-4 | - | 5.7 | 92 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 100-41-4 | 2.03 | 7.7 | 96 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 100-41-4 | - | 7.7 | 90 | 24 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 637-92-3 | 1.98 | 7.1 | 93 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 637-92-3 | - | 2.9 | 92 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 637-92-3 | - | 5.8 | 92 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 637-92-3 | 0.75 | 4.1 | 96 | 12 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 637-92-3 | - | 4.3 | 93 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 87-68-3 | 2.93 | 5.0 | 89 | 24 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 87-68-3 | - | 12 | 81 | 42 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 87-68-3 | - | 8.4 | 89 | 27 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 87-68-3 | 4.95 | 8.1 | 88 | 28 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | hexachloorbutadieen | hexachloorbutadieen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 87-68-3 | - | 9.2 | 92 | 23 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 538-93-2 | 3.55 | 6.6 | 87 | 28 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 538-93-2 | - | 4.6 | 86 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 538-93-2 | - | 5.4 | 89 | 24 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 538-93-2 | 2.72 | 8.6 | 88 | 28 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 538-93-2 | - | 4.4 | 87 | 26 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 98-82-8 | 3.23 | 6.2 | 90 | 22 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 98-82-8 | - | 3.9 | 92 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 98-82-8 | - | 5.9 | 93 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 98-82-8 | 2.33 | 6.2 | 94 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 98-82-8 | - | 6.3 | 90 | 22 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 108-88-3 | 2.17 | 5.2 | 92 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 108-88-3 | - | 3.5 | 91 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 108-88-3 | - | 5.1 | 92 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 108-88-3 | 1.63 | 6.0 | 95 | 15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 108-88-3 | - | 6.0 | 90 | 22 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 1634-04-4 | 0.82 | 6.6 | 96 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 1634-04-4 | - | 3.1 | 97 | 9.1 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 1634-04-4 | - | 5.5 | 96 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 1634-04-4 | 0.71 | 3.2 | 97 | 8.6 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 1634-04-4 | - | 3.9 | 95 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 91-20-3 | 1.2 | 4.9 | 93 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 91-20-3 | - | 3.1 | 95 | 12 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 91-20-3 | - | 3.5 | 96 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 91-20-3 | 2.16 | 6.3 | 96 | 15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 91-20-3 | - | 4.4 | 92 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 104-51-8 | 4.26 | 7.1 | 87 | 28 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 104-51-8 | - | 5.1 | 84 | 32 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 104-51-8 | - | 5.4 | 88 | 26 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 104-51-8 | 3.57 | 8.0 | 88 | 28 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 104-51-8 | - | 5.9 | 87 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 103-65-1 | 3.37 | 5.6 | 90 | 22 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 103-65-1 | - | 4.1 | 88 | 24 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 103-65-1 | - | 4.2 | 92 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 103-65-1 | 2.6 | 6.6 | 91 | 21 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 103-65-1 | - | 4.2 | 89 | 23 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 99-87-6 | 4.01 | 6.1 | 87 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 99-87-6 | - | 4.1 | 84 | 33 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 99-87-6 | - | 6.6 | 86 | 30 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 99-87-6 | 3.06 | 8.7 | 88 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 99-87-6 | - | 4.6 | 86 | 29 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | sec-butylbenzeen | sec-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 135-98-8 | 2.76 | 6.7 | 86 | 30 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | sec-butylbenzeen | sec-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 135-98-8 | - | 4.6 | 84 | 32 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | sec-butylbenzeen | sec-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 135-98-8 | - | 6.4 | 88 | 27 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | sec-butylbenzeen | sec-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 135-98-8 | 4.63 | 7.5 | 85 | 33 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | sec-butylbenzeen | sec-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 135-98-8 | - | 5.3 | 88 | 26 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tert-butylbenzeen | tert-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 98-06-6 | 2.75 | 6.1 | 90 | 22 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tert-butylbenzeen | tert-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 98-06-6 | - | 4.1 | 89 | 23 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tert-butylbenzeen | tert-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 98-06-6 | - | 4.6 | 93 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tert-butylbenzeen | tert-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 98-06-6 | 4.19 | 4.8 | 91 | 20 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tert-butylbenzeen | tert-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 98-06-6 | - | 3.5 | 92 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 994-05-8 | 1.54 | 6.4 | 89 | 25 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 994-05-8 | - | 3.6 | 90 | 22 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 994-05-8 | - | 6.4 | 89 | 24 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 994-05-8 | 1.04 | 3.7 | 91 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 994-05-8 | - | 7.1 | 90 | 24 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 127-18-4 | 2.84 | 5.2 | 93 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 127-18-4 | - | 3.6 | 91 | 19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 127-18-4 | - | 4.5 | 94 | 15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 127-18-4 | 2.49 | 6.1 | 96 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 127-18-4 | - | 4.8 | 91 | 21 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 56-23-5 | 2.52 | 5.3 | 97 | 12 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 56-23-5 | - | 5.0 | 95 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 56-23-5 | - | 4.8 | 98 | 10 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 56-23-5 | 2.24 | 5.5 | 100 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 56-23-5 | - | 4.6 | 97 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 156-60-5 | 2.69 | 7.7 | 98 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 156-60-5 | - | 6.0 | 98 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 156-60-5 | - | 5.6 | 95 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 156-60-5 | 2.33 | 9.1 | 99 | 18 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 156-60-5 | - | 5.2 | 95 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 10061-02-6 | 1.29 | 5.5 | 95 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 10061-02-6 | - | 5.5 | 95 | 15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 10061-02-6 | - | 4.9 | 99 | 9.9 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 10061-02-6 | 1.07 | 8.0 | 97 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 10061-02-6 | - | 4.9 | 94 | 15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 75-25-2 | 0.68 | 4.1 | 96 | 12 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 75-25-2 | - | 2.2 | 96 | 9.3 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 75-25-2 | - | 4.0 | 96 | 11 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 75-25-2 | 0.71 | 4.7 | 98 | 10 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 75-25-2 | - | 5.0 | 94 | 16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 79-01-6 | 2.47 | 5.0 | 94 | 15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 79-01-6 | - | 3.5 | 92 | 17 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 79-01-6 | - | 4.2 | 94 | 14 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 79-01-6 | 1.98 | 5.5 | 96 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 79-01-6 | - | 5.1 | 91 | 20 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | DW |  | 67-66-3 | 1.53 | 4.6 | 97 | 10 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | GW |  | 67-66-3 | - | 2.8 | 97 | 8.0 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | MQ |  | 67-66-3 | - | 3.4 | 99 | 7.0 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | OW |  | 67-66-3 | 1.21 | 4.3 | 100 | 8.7 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.01 | PW |  | 67-66-3 | - | 5.4 | 96 | 13 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trihalomethanen, som | Som trihalomethanen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trihalomethanen, som | Som trihalomethanen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV | Vluchtige organische verbindingen | 27 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trihalomethanen, som | Som trihalomethanen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 95-63-6 | 2.87 | 20.26 | 102.27 | 41.69 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 95-63-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 95-63-6 | 3.51 | 30.06 | 97.46 | 58.81 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,4-trimethylbenzeen | 1,2,4-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 95-63-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 96-12-8 | 3.23 | 5.7 | 98.92 | 11.47 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 96-12-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 96-12-8 | 3.44 | 4.05 | 100.67 | 8.26 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | 1,2-dibroom-3-chloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 96-12-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 78-87-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 78-87-5 | 1.14 | 4.37 | 96.77 | 10.64 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 78-87-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorpropaan | 1,2-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 78-87-5 | 0.9 | 2.94 | 96.7 | 8.71 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 95-47-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 95-47-6 | 2.38 | 13.19 | 86.64 | 35.16 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 95-47-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dimethylbenzeen | 1,2-dimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 95-47-6 | 1.97 | 8.31 | 88.34 | 27.56 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  |  | 3.03 | 14.44 | 83.46 | 40.89 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | 1,3- en 1,4- dimethylbenzeen (som) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  |  | 2.12 | 5.14 | 88.72 | 24.33 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 108-67-8 | 2.56 | 12.94 | 85.08 | 37.08 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 108-67-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 108-67-8 | 3.61 | 13.44 | 91.18 | 30.19 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3,5-trimethylbenzeen | 1,3,5-trimethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 108-67-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 142-28-9 | 0.56 | 2.96 | 96 | 9.8 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 142-28-9 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 142-28-9 | 0.23 | 4.33 | 95.93 | 11.63 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,3-dichloorpropaan | 1,3-dichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 142-28-9 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 95-49-8 | 2.28 | 7.68 | 85.71 | 31.46 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 95-49-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 95-49-8 | 2.63 | 10.27 | 86.22 | 32.76 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 2-chloormethylbenzeen | 2-chloormethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 95-49-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 71-43-2 | 1.51 | 5.33 | 94.19 | 15.35 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 71-43-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 71-43-2 | 1.74 | 6.93 | 95.05 | 16.48 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | benzeen | benzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 71-43-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 108-90-7 | 1.39 | 4.36 | 92.91 | 16.33 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 108-90-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 108-90-7 | 1.65 | 7.7 | 92.64 | 20.5 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | chloorbenzeen | chloorbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 108-90-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 156-59-2 | 1.97 | 5.25 | 95.86 | 13.02 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 156-59-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 156-59-2 | 2.67 | 6.41 | 96.17 | 14.53 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,2-dichlooretheen | cis-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 156-59-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 10061-01-5 | 1.78 | 2.47 | 91.62 | 17.35 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 10061-01-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 10061-01-5 | 1.31 | 6.85 | 88.2 | 26.51 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cis-1,3-dichloorpropeen | cis-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 10061-01-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 110-82-7 | 2.97 | 4.65 | 94.98 | 13.38 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 110-82-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 110-82-7 | 2.35 | 6.87 | 90.78 | 22.26 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | cyclohexaan | cyclohexaan | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 110-82-7 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 75-09-2 | 0.63 | 4.45 | 99.31 | 8.94 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 75-09-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 75-09-2 | 0.96 | 4.45 | 99.31 | 8.94 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dichloormethaan | dichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 75-09-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 108-20-3 | 0.75 | 3.7 | 91.98 | 17.42 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 108-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 108-20-3 | 2.18 | 7.75 | 89.63 | 24.97 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | diisopropylether | diisopropylether | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 108-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 100-41-4 | 2.03 | 5.95 | 89.18 | 24.1 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 100-41-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 100-41-4 | 2.81 | 10.54 | 86.84 | 32.06 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethylbenzeen | ethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 100-41-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 637-92-3 | 0.75 | 5.36 | 91.44 | 19.73 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 637-92-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 637-92-3 | 1.98 | 12.05 | 87.58 | 32.6 | 0.30 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | ethyl-tertiair-butylether (ETBE) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 637-92-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 538-93-2 | 2.72 | 5.93 | 88.24 | 25.75 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 538-93-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 538-93-2 | 3.55 | 6.91 | 88.63 | 25.83 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-butylbenzeen | iso-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 538-93-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 98-82-8 | 2.33 | 4.22 | 89.87 | 21.63 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 98-82-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 98-82-8 | 3.23 | 9.32 | 88.2 | 28.76 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | iso-propylbenzeen | iso-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 98-82-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 108-88-3 | 1.63 | 4.71 | 91.45 | 19.15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 108-88-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 108-88-3 | 2.17 | 8.12 | 90.73 | 23.68 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methylbenzeen | methylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 108-88-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 1634-04-4 | 0.71 | 3.16 | 93.4 | 14.45 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 1634-04-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 1634-04-4 | 0.82 | 7.18 | 91.47 | 21.53 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | methyl-tertiair-butylether (MTBE) | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 1634-04-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 91-20-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | naftaleen | naftaleen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 91-20-3 | 1.2 | 10.22 | 92.61 | 24.01 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 104-51-8 | 3.57 | 7.89 | 85.98 | 31.15 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 104-51-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 104-51-8 | 4.26 | 9.01 | 86.23 | 31.62 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-butylbenzeen | n-butylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 104-51-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 103-65-1 | 2.6 | 5.02 | 88 | 25.58 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 103-65-1 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 103-65-1 | 3.37 | 9.16 | 86.53 | 31.25 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | n-propylbenzeen | n-propylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 103-65-1 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 99-87-6 | 3.06 | 9.44 | 85.88 | 32.56 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 99-87-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 99-87-6 | 4.01 | 14.17 | 84.09 | 39.75 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | p-isopropylmethylbenzeen | p-isopropylmethylbenzeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 99-87-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 994-05-8 | 1.04 | 4.42 | 89.95 | 21.6 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 994-05-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 994-05-8 | 1.54 | 14.55 | 85.82 | 37.79 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tertiair-amyl-methylether (TAME) | tertiair-amyl-methylether (TAME) | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 994-05-8 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 156-60-5 | 2.33 | 5.48 | 96.02 | 13.2 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 156-60-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 156-60-5 | 2.69 | 7.82 | 95.61 | 17.35 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,2-dichlooretheen | trans-1,2-dichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 156-60-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 10061-02-6 | 1.07 | 2.43 | 90.31 | 19.86 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 10061-02-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 10061-02-6 | 1.29 | 7.49 | 87.81 | 27.73 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-EX-VGK | Vluchtige organische verbindingen zonder VGK | 13 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trans-1,3-dichloorpropeen | trans-1,3-dichloorpropeen | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 10061-02-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  | 71-55-6 | 2.04 | 5.09 | 98.53 | 10.44 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  | 71-55-6 | 2.36 | 6.52 | 101.29 | 13.46 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,1-trichloorethaan | 1,1,1-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  | 71-55-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  | 79-34-5 | 0.69 | 4 | 98.18 | 8.65 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  | 79-34-5 | 0.81 | 4.7 | 99.23 | 9.45 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  | 79-34-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  | 79-00-5 | 1.07 | 1.98 | 97.99 | 5.58 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  | 79-00-5 | 0.27 | 3.82 | 98.57 | 8.04 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,1,2-trichloorethaan | 1,1,2-trichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  | 79-00-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  | 96-18-4 | 1.39 | 3.73 | 97.69 | 8.63 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  | 96-18-4 | 1.1 | 3.96 | 98.32 | 8.48 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2,3-trichloorpropaan | 1,2,3-trichloorpropaan | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  | 96-18-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  | 107-06-2 | 1.24 | 3.62 | 97.93 | 8.21 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  | 107-06-2 | 0.13 | 3.34 | 98.4 | 7.31 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | 1,2-dichloorethaan | 1,2-dichloorethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  | 107-06-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  | 74-97-5 | 0.58 | 3.31 | 100.32 | 6.67 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  | 74-97-5 | 0.38 | 3.02 | 101.14 | 6.53 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomchloormethaan | broomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  | 74-97-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  | 75-27-4 | 0.62 | 4.11 | 98.38 | 8.71 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  | 75-27-4 | 0.93 | 3.49 | 100.27 | 7.03 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | broomdichloormethaan | broomdichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  | 75-27-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  | 124-48-1 | 0.47 | 3.41 | 99.17 | 6.96 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  | 124-48-1 | 0.32 | 2.69 | 100.67 | 5.59 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | dibroomchloormethaan | dibroomchloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  | 124-48-1 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  | 127-18-4 | 2.49 | 6.14 | 96.44 | 13.82 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  | 127-18-4 | 2.84 | 7.79 | 96.85 | 16.35 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachlooretheen | tetrachlooretheen | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  | 127-18-4 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  | 56-23-5 | 2.24 | 7.29 | 98.64 | 14.63 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  | 56-23-5 | 2.52 | 6.64 | 101.13 | 13.61 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tetrachloormethaan | tetrachloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  | 56-23-5 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  | 75-25-2 | 0.71 | 6.19 | 99.32 | 12.38 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  | 75-25-2 | 0.68 | 2.78 | 101.09 | 6.02 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | tribroommethaan | tribroommethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  | 75-25-2 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  | 79-01-6 | 1.98 | 5.28 | 95.38 | 13.67 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  | 79-01-6 | 2.47 | 7.36 | 95.49 | 16.7 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichlooretheen | trichlooretheen | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  | 79-01-6 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  | 67-66-3 | 1.21 | 5.4 | 98.45 | 11.08 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  | 67-66-3 | 1.53 | 4.73 | 101.07 | 9.79 | 0.3 | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trichloormethaan | trichloormethaan | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  | 67-66-3 | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trihalomethanen, som | Som trihalomethanen | µg/l | µg/l | 0.4 | DW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trihalomethanen, som | Som trihalomethanen | µg/l | µg/l | 0.4 | OW |  |  | - | - | - | - | - | 14
ORGAN | VOV-HOOG | Vluchtige organische verbindingen hoog | 10 | GC-MS | Gaschromatografie-massaspectrometrie | AVS-VOV | eigen methode | trihalomethanen, som | Som trihalomethanen | µg/l | µg/l | 0.4 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 14
METALEN | V-TOT | Vanadium (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l V | 0.1 | GW | Q | 7440-62-2 |  | 3.2 | 101 | 6.7 | 10 | 14
METALEN | V-TOT | Vanadium (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l V | 0.1 | MQ |  | 7440-62-2 | 0.92 | 2.7 | 100 | 5.3 | 10 | 14
METALEN | V-TOT | Vanadium (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l V | 0.1 | OW | Q | 7440-62-2 | 0.38 | 4.0 | 100 | 7.9 | 10 | 14
METALEN | V-TOT | Vanadium (na destructie) | 7 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | vanadium | Vanadium | µg/l | µg/l V | 0.1 | PW | Q | 7440-62-2 |  | 3.8 | 98 | 8.4 | 10 | 14
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-n-nonylfenol | 4-n-nonylfenol | µg/l | µg/l | 0.075 | GW |  | 104-40-5 |  | 5.1 | 96 | 12 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-n-nonylfenol | 4-n-nonylfenol | µg/l | µg/l | 0.075 | MQ |  | 104-40-5 |  | 8.5 | 99 | 17 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-n-nonylfenol | 4-n-nonylfenol | µg/l | µg/l | 0.075 | PW |  | 104-40-5 |  | 7.0 | 101 | 14 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-n-nonylfenol | 4-n-nonylfenol | µg/l | µg/l | 0.075 | DW |  | 104-40-5 | 4.69 | 15 | 103 | 30 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-n-nonylfenol | 4-n-nonylfenol | µg/l | µg/l | 0.075 | OW |  | 104-40-5 | 3 | 14 | 99 | 28 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-octylfenol | 4-octylfenol | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 1806-26-4 |  | 3.5 | 90 | 21 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-octylfenol | 4-octylfenol | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 1806-26-4 |  | 7.6 | 94 | 18 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-octylfenol | 4-octylfenol | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 1806-26-4 |  | 8.6 | 96 | 18 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-octylfenol | 4-octylfenol | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 1806-26-4 | 4.66 | 13 | 98 | 25 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-octylfenol | 4-octylfenol | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 1806-26-4 | 1.81 | 5.9 | 102 | 12 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-tert-octylfenol | 4-tert-octylfenol | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 140-66-9 | 5.85 | 8.7 | 100 | 17 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-tert-octylfenol | 4-tert-octylfenol | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 140-66-9 | 5.02 | 10 | 96 | 22 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-tert-octylfenol | 4-tert-octylfenol | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 140-66-9 |  | 7.1 | 89 | 25 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-tert-octylfenol | 4-tert-octylfenol | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 140-66-9 |  | 8.7 | 101 | 18 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | 4-tert-octylfenol | 4-tert-octylfenol | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 140-66-9 |  | 12 | 102 | 24 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | benzylbutylftalaat | benzylbutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 85-68-7 |  | 7.3 | 89 | 26 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | benzylbutylftalaat | benzylbutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 85-68-7 |  | 12 | 97 | 25 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | benzylbutylftalaat | benzylbutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 85-68-7 |  | 5.9 | 100 | 12 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | benzylbutylftalaat | benzylbutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 85-68-7 | 4.56 | 14 | 103 | 29 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | benzylbutylftalaat | benzylbutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  | 85-68-7 | 4.16 | 15 | 94 | 31 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 117-81-7 |  | 7.5 | 91 | 23 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 117-81-7 |  | 9.5 | 96 | 20 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 117-81-7 |  | 6.6 | 94 | 17 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 117-81-7 | 5.06 | 10 | 96 | 21 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 117-81-7 | 7.35 | 26 | 91 | 51 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dibutylftalaat | dibutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 84-74-2 | 4.38 | 11 | 103 | 24 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dibutylftalaat | dibutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 84-74-2 |  | 4.1 | 82 | 36 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dibutylftalaat | dibutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 84-74-2 |  | 9.4 | 100 | 19 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dibutylftalaat | dibutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 84-74-2 | 1.54 | 18 | 94 | 36 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dibutylftalaat | dibutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 84-74-2 |  | 11 | 99 | 22 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diethylftalaat | diethylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 84-66-2 |  | 8.2 | 94 | 19 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diethylftalaat | diethylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 84-66-2 |  | 5.6 | 102 | 12 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diethylftalaat | diethylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 84-66-2 | 2.69 | 13 | 100 | 25 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diethylftalaat | diethylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 84-66-2 |  | 8.3 | 102 | 18 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diethylftalaat | diethylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 84-66-2 | 4.34 | 8.6 | 102 | 18 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diheptylftalaat | diheptylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 3648-21-3 | 4.56 | 11 | 104 | 24 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diheptylftalaat | diheptylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 3648-21-3 |  | 4.0 | 90 | 21 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diheptylftalaat | diheptylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 3648-21-3 |  | 9.2 | 100 | 18 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diheptylftalaat | diheptylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 3648-21-3 | 3.75 | 23 | 91 | 45 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diheptylftalaat | diheptylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 3648-21-3 |  | 7.0 | 102 | 15 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diisobutylftalaat | diisobutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 84-69-5 | 5.08 | 11 | 103 | 24 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diisobutylftalaat | diisobutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 84-69-5 |  | 5.1 | 82 | 37 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diisobutylftalaat | diisobutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 84-69-5 |  | 9.5 | 101 | 19 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diisobutylftalaat | diisobutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 84-69-5 | 4.66 | 19 | 91 | 39 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | diisobutylftalaat | diisobutylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 84-69-5 |  | 10 | 98 | 20 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dimethylftalaat | dimethylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 131-11-3 |  | 17 | 96 | 33 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dimethylftalaat | dimethylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 131-11-3 |  | 9.6 | 105 | 23 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dimethylftalaat | dimethylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  | 131-11-3 | 2.06 | 6.5 | 99 | 13 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dimethylftalaat | dimethylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 131-11-3 |  | 11 | 109 | 29 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dimethylftalaat | dimethylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 131-11-3 | 6.63 | 12 | 106 | 27 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | di-n-octylftalaat | di-n-octylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 117-84-0 | 4.5 | 9.7 | 102 | 20 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | di-n-octylftalaat | di-n-octylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 117-84-0 |  | 2.9 | 91 | 18 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | di-n-octylftalaat | di-n-octylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 117-84-0 |  | 7.0 | 102 | 15 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | di-n-octylftalaat | di-n-octylftalaat | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 117-84-0 | 4.6 | 22 | 88 | 46 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | di-n-octylftalaat | di-n-octylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 117-84-0 |  | 6.0 | 103 | 14 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dipropylftalaat | dipropylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 131-16-8 | 4.56 | 8.2 | 100 | 17 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dipropylftalaat | dipropylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 131-16-8 |  | 4.9 | 89 | 24 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dipropylftalaat | dipropylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 131-16-8 |  | 7.6 | 101 | 16 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dipropylftalaat | dipropylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  | 131-16-8 | 1.27 | 9.4 | 94 | 21 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | dipropylftalaat | dipropylftalaat | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 131-16-8 |  | 8.5 | 101 | 18 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | o-fenylfenol | o-fenylfenol | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 90-43-7 | 6.63 | 5.44 | 95.65 | 13.56 | 1 | 21
ORGAN | XENO-OES | Xeno-oestrogenen verbindingen (ftalaten en alkylfenolen) | 11 | GC-MSMS | Gaschromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-XENO-OES | eigen methode | o-fenylfenol | o-fenylfenol | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 90-43-7 | 2.06 | 3.62 | 98.40 | 7.8 | 1 | 21
METALEN | ZN-OPG | Zink opgelost | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 2.5 | GW |  | 7440-66-6 |  | 1.9 | 107 | 14 | 100 | 14
METALEN | ZN-OPG | Zink opgelost | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 2.5 | MQ |  | 7440-66-6 |  | 2.4 | 106 | 12 | 100 | 14
METALEN | ZN-OPG | Zink opgelost | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 2.5 | OW |  | 7440-66-6 |  | 2.1 | 103 | 7.2 | 100 | 14
METALEN | ZN-OPG | Zink opgelost | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 2.5 | PW |  | 7440-66-6 |  | 4.1 | 105 | 13 | 100 | 14
METALEN | ZN-OPG | Zink opgelost | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 2.5 | DW | Q | 7440-66-6 | 0.8 | 3.0 | 105 | 12 | 100 | 14
METALEN | ZN-OPG | Zink opgelost | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink (mg/l) | Zink | mg/l | mg/l Zn | 0.0025 | GW |  | 7440-66-6 |  | 1.9 | 107 | 14 | 0.1 | 14
METALEN | ZN-OPG | Zink opgelost | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink (mg/l) | Zink | mg/l | mg/l Zn | 0.0025 | MQ |  | 7440-66-6 |  | 2.4 | 106 | 12 | 0.1 | 14
METALEN | ZN-OPG | Zink opgelost | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink (mg/l) | Zink | mg/l | mg/l Zn | 0.0025 | OW |  | 7440-66-6 |  | 2.1 | 103 | 7.2 | 0.1 | 14
METALEN | ZN-OPG | Zink opgelost | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink (mg/l) | Zink | mg/l | mg/l Zn | 0.0025 | PW |  | 7440-66-6 |  | 4.1 | 105 | 13 | 0.1 | 14
METALEN | ZN-OPG | Zink opgelost | 10 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 | zink (mg/l) | Zink | mg/l | mg/l Zn | 0.0025 | DW | Q | 7440-66-6 | 0.8 | 3.0 | 105 | 12 | 0.1 | 14
METALEN | ZN-TOT | Zink (na destructie) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 5 | PW | Q | 7440-66-6 |  | 3.3 | 102 | 7.4 | 100 | 14
METALEN | ZN-TOT | Zink (na destructie) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 5 | OW | Q | 7440-66-6 | 0.74 | 2.6 | 105 | 11 | 100 | 14
METALEN | ZN-TOT | Zink (na destructie) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 5 | MQ |  | 7440-66-6 | 0.81 | 3.0 | 103 | 7.9 | 100 | 14
METALEN | ZN-TOT | Zink (na destructie) | 11 | ICP-MS | Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie | AVS-MET-MS-THERMO | gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2, ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-2 | zink | Zink | µg/l | µg/l Zn | 5 | GW | Q | 7440-66-6 |  | 2.1 | 105 | 12 | 100 | 14
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | acesulfaam | acesulfaam | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 33665-90-6 | 2.31 | 7.5 | 107 | 21 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | acesulfaam | acesulfaam | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 33665-90-6 |  | 7.2 | 104 | 17 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | acesulfaam | acesulfaam | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 33665-90-6 | 3.00 | 2.8 | 99 | 5.8 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | acesulfaam | acesulfaam | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 33665-90-6 | 1.43 | 5.3 | 105 | 15 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | acesulfaam | acesulfaam | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 33665-90-6 |  | 4.7 | 106 | 16 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | cyclamaat | cyclamaat | µg/l | µg/l | 0.02 | DW |  | 100-88-9 | 3.17 | 1.4 | 100 | 2.9 | 1 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | cyclamaat | cyclamaat | µg/l | µg/l | 0.02 | GW |  | 100-88-9 |  | 8.2 | 99 | 16 | 1 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | cyclamaat | cyclamaat | µg/l | µg/l | 0.02 | MQ |  | 100-88-9 | 4.46 | 2.2 | 99 | 4.6 | 1 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | cyclamaat | cyclamaat | µg/l | µg/l | 0.02 | OW |  | 100-88-9 | 3.05 | 9.3 | 101 | 19 | 1 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | cyclamaat | cyclamaat | µg/l | µg/l | 0.02 | PW |  | 100-88-9 |  | 4.4 | 101 | 9.2 | 1 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | saccharine | saccharine | µg/l | µg/l | 0.03 | DW |  | 81-07-2 | 3.64 | 4.0 | 101 | 8.2 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | saccharine | saccharine | µg/l | µg/l | 0.03 | GW |  | 81-07-2 |  | 11 | 98 | 22 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | saccharine | saccharine | µg/l | µg/l | 0.03 | MQ |  | 81-07-2 | 2.49 | 3.5 | 101 | 7.4 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | saccharine | saccharine | µg/l | µg/l | 0.03 | OW |  | 81-07-2 | 2.55 | 6.2 | 101 | 13 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | saccharine | saccharine | µg/l | µg/l | 0.03 | PW |  | 81-07-2 |  | 4.6 | 103 | 11 | 2 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | sucralose | sucralose | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 56038-13-2 | 10.57 | 15 | 118 | 51 | 3 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | sucralose | sucralose | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 56038-13-2 |  | 16 | 112 | 44 | 3 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | sucralose | sucralose | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 56038-13-2 | 7.29 | 8.6 | 107 | 23 | 3 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | sucralose | sucralose | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 56038-13-2 | 12.73 | 17 | 94 | 35 | 3 | 21
ORGAN | ZOETSTOF-O | Zoetstoffen | 11 | UPLC-MSMS | Utra pressure vloeistofchromatografie-massaspectrometrie massaspectrometrie | AVS-ZOETSTOFFEN | eigen methode | sucralose | sucralose | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 56038-13-2 |  | 11 | 114 | 38 | 3 | 21
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | chironomidae | Muggenlarven (Chironomidae) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | ciliata | Wimperdieren (Ciliata) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | 23 | 36 | - | 71 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | cladocera | Watervlooien (Cladocera) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | cyclopoida | Cyclopoida (roeipootkreeft) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | dierlijke organismen, diversen | Dierlijke organismen, diversen | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | dierlijke organismen, totaal | Dierlijke organismen, totaal | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | 15 | - | 30 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | dominante soort | Dominante soort |  |  | 0 | DW |  |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | gastrotricha | Buikharigen (Gastrotricha) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | gymnamoebia | Naaktamoeben (Gymnamoebia) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | 71 | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | harpacticoida | Harpacticoida (roeipootkreeft) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | 29 | - | 58 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | hydrachnellae | Watermijten (Hydrachnellae) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | hydrachnellae-larven | Larven van watermijten (Hydrachnellae) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | naupliuslarven | Naupliuslarven | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | 14 | - | 27 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | nematoda | Draadwormen (Nematoda) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | 20 | - | 39 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | oligochaeta | Borstelwormen (Oligochaeta) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | protozoa kleiner dan 30 um | Protozoa kleiner dan 30 µm | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | rotifera | Raderdieren (Rotifera) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | 15 | 13 | - | 27 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | tardigrada | Beerdieren (Tardigrada) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | 83 | - | - | 6 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | testaceae | Schaalamoeben (Testacea) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | 94 | 30 | - | 59 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-DW-H | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | turbellaria | Platwormen (Turbellaria) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | actinopoda | Zonnediertjes (Actinopoda) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | calanoida | Calanoida (roeipootkreeft) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | chironomidae | Muggenlarven (Chironomidae) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | ciliata | Wimperdieren (Ciliata) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | 23 | 36 | - | 71 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | cladocera | Watervlooien (Cladocera) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | cyclopoida | Cyclopoida (roeipootkreeft) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | dierlijke organismen, diversen | Dierlijke organismen, diversen | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | dierlijke organismen, totaal | Dierlijke organismen, totaal | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | 15 | - | 30 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | dominante soort | Dominante soort |  |  | 0 | OW |  |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | dreissena-larven | Mossellarven (Dreissena) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | gastrotricha | Buikharigen (Gastrotricha) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | gymnamoebia | Naaktamoeben (Gymnamoebia) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | 71 | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | harpacticoida | Harpacticoida (roeipootkreeft) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | 29 | - | 58 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | hydrachnellae | Watermijten (Hydrachnellae) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | hydrachnellae-larven | Larven van watermijten (Hydrachnellae) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | naupliuslarven | Naupliuslarven | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | 14 | - | 27 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | nematoda | Draadwormen (Nematoda) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | 20 | - | 39 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | oligochaeta | Borstelwormen (Oligochaeta) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | ostracoda | Mosselkreeften (Ostracoda) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | protozoa kleiner dan 30 um | Protozoa kleiner dan 30 µm | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | rotifera | Raderdieren (Rotifera) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | 15 | 13 | - | 27 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | tardigrada | Beerdieren (Tardigrada) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | 83 | - | - | 6 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | testaceae | Schaalamoeben (Testacea) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | 94 | 30 | - | 59 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-OW-H | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 10 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | turbellaria | Platwormen (Turbellaria) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | actinopoda | Zonnediertjes (Actinopoda) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | calanoida | Calanoida (roeipootkreeft) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | chironomidae | Muggenlarven (Chironomidae) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | ciliata | Wimperdieren (Ciliata) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | 23 | 36 | - | 71 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | cladocera | Watervlooien (Cladocera) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | cyclopoida | Cyclopoida (roeipootkreeft) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | dierlijke organismen, diversen | Dierlijke organismen, diversen | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | dierlijke organismen, totaal | Dierlijke organismen, totaal | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | 15 | - | 30 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | dominante soort | Dominante soort | n/m³ | n/m³ | 0 | PW |  |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | dreissena-larven | Mossellarven (Dreissena) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | gastrotricha | Buikharigen (Gastrotricha) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | gymnamoebia | Naaktamoeben (Gymnamoebia) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | 71 | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | harpacticoida | Harpacticoida (roeipootkreeft) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | 29 | - | 58 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | hydrachnellae | Watermijten (Hydrachnellae) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | hydrachnellae-larven | Larven van watermijten (Hydrachnellae) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | naupliuslarven | Naupliuslarven | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | 14 | - | 27 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | nematoda | Draadwormen (Nematoda) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | 20 | - | 39 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | oligochaeta | Borstelwormen (Oligochaeta) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | ostracoda | Mosselkreeften (Ostracoda) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | protozoa kleiner dan 30 um | Protozoa kleiner dan 30 µm | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | rotifera | Raderdieren (Rotifera) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | 15 | 13 | - | 27 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | tardigrada | Beerdieren (Tardigrada) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | 83 | - | - | 6 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | testaceae | Schaalamoeben (Testacea) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | 94 | 30 | - | 59 | - | 28
HYDRO | ZOO-N-PW-H | Dierlijke organismen in proceswater (aantal) tot hoofdgroep + dominante soort | 11 | MIC | Microscopie | AVS-ZOO-N | eigen methode | turbellaria | Platwormen (Turbellaria) | n/m³ | n/m³ | 0 | PW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | chironomidae | Muggelarven (Chironomidae) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | ciliata | Wimperdieren (Ciliata) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | cladocera | Watervlooien (Cladocera) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | cyclopoida | Cyclopoida (roeipootkreeft) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | dierlijke organismen, diversen | Dierlijke organismen, diversen | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | dierlijke organismen, totaal | Dierlijke organismen, totaal | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | gastrotricha | Buikharigen (Gastrotricha) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | gymnamoebia | Naaktamoeben (Gymnamoebia) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | harpacticoida | Harpacticoida (roeipootkreeft) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | hydrachnellae | Watermijten (Hydrachnellae) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | hydrachnellae-larven | Larven van watermijten (Hydrachnellae) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | naupliuslarven | Naupliuslarven | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | nematoda | Draadwormen (Nematoda) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | oligochaeta | Borstelwormen (Oligochaeta) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | protozoa kleiner dan 30 um | Protozoa kleiner dan 30 µm | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | rotifera | Raderdieren (Rotifera) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | tardigrada | Beerdieren (Tardigrada) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | testaceae | Schaalamoeben (Testacea) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-DW | Dierlijke organismen in drinkwater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | turbellaria | Platwormen (Turbellaria) | n/m³ | n/m³ | 0 | DW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | actinopoda | Zonnediertjes (Actinopoda) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | calanoida | Calanoida (roeipootkreeft) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | chironomidae | Muggelarven (Chironomidae) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | ciliata | Wimperdieren (Ciliata) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | cladocera | Watervlooien (Cladocera) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | collembola | Springstaarten (Collembola) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | cyclopoida | Cyclopoida (roeipootkreeft) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | dierlijke organismen, diversen | Dierlijke organismen, diversen | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | dierlijke organismen, totaal | Dierlijke organismen, totaal | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | dreissena-larven | Mossellarven (Dreissena) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | gastrotricha | Buikharigen (Gastrotricha) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | gymnamoebia | Naaktamoeben (Gymnamoebia) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | harpacticoida | Harpacticoida (roeipootkreeft) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | hydrachnellae | Watermijten (Hydrachnellae) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | hydrachnellae-larven | Larven van watermijten (Hydrachnellae) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | naupliuslarven | Naupliuslarven | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | nematoda | Draadwormen (Nematoda) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | oligochaeta | Borstelwormen (Oligochaeta) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | ostracoda | Mosselkreeften (Ostracoda) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | protozoa kleiner dan 30 um | Protozoa kleiner dan 30 µm | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | rotifera | Raderdieren (Rotifera) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | tardigrada | Beerdieren (Tardigrada) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | testaceae | Schaalamoeben (Testacea) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
HYDRO | ZOO-N-V-OW | Dierlijke organismen in oppervlaktewater (aantal + volume) tot geslacht | 6 | MIC | Microscopie | I-05-073 | eigen methode | turbellaria | Platwormen (Turbellaria) | n/l | n/l | 0 | OW | Q |  | - | - | - | - | - | 28
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | 2,4-dichloorbenzoezuur | 2,4-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 50-84-0 | 3.0 | 2.5 | 110 | 20 | 0.502 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | 2,4-dichloorbenzoezuur | 2,4-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 50-84-0 | 3.9 | 4.8 | 108 | 19 | 0.502 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | 2,4-dichloorbenzoezuur | 2,4-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 50-84-0 | 1.7 | 3.4 | 109 | 20 | 0.502 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | 2,4-dichloorbenzoezuur | 2,4-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  | 50-84-0 | 2.1 | 5.9 | 109 | 22 | 0.502 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | 2,4-dichloorbenzoezuur | 2,4-dichloorbenzoezuur | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 50-84-0 | 1.8 | 2.3 | 111 | 22 | 0.502 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dibroommethaansulfonzuur (Br2-MSA) | Dibroommethaansulfonzuur (Br2-MSA) | µg/l | µg/l | 0.025 | DW |  | 859073-88-4 | 2.5 | 12.7 | 97 | 25 | 0.091 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dibroommethaansulfonzuur (Br2-MSA) | Dibroommethaansulfonzuur (Br2-MSA) | µg/l | µg/l | 0.025 | GW |  | 859073-88-4 | 3.2 | 9.8 | 100 | 20 | 0.091 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dibroommethaansulfonzuur (Br2-MSA) | Dibroommethaansulfonzuur (Br2-MSA) | µg/l | µg/l | 0.025 | MQ |  | 859073-88-4 | 1.0 | 4.2 | 112 | 26 | 0.091 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dibroommethaansulfonzuur (Br2-MSA) | Dibroommethaansulfonzuur (Br2-MSA) | µg/l | µg/l | 0.025 | OW |  | 859073-88-4 | 1.7 | 10 | 99 | 20 | 0.091 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dibroommethaansulfonzuur (Br2-MSA) | Dibroommethaansulfonzuur (Br2-MSA) | µg/l | µg/l | 0.025 | PW |  | 859073-88-4 | 2.5 | 10 | 92 | 25 | 0.091 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dichloorazijnzuur | Dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 79-43-6 | 1.7 | 9.1 | 89 | 27 | 0.500 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dichloorazijnzuur | Dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 79-43-6 | 2.7 | 8.2 | 90 | 25 | 0.500 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dichloorazijnzuur | Dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 79-43-6 | 1.4 | 9.2 | 90 | 26 | 0.500 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dichloorazijnzuur | Dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  | 79-43-6 | 1.9 | 9.5 | 89 | 27 | 0.500 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dichloorazijnzuur | Dichloorazijnzuur | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 79-43-6 | 1.6 | 7.7 | 90 | 24 | 0.500 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dichloormethaansulfonzuur (Cl2-MSA) | Dichloormethaansulfonzuur (Cl2-MSA) | µg/l | µg/l | 0.025 | DW |  | 53638-45-2 | 21 | 7.3 | 104 | 18 | 0.100 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dichloormethaansulfonzuur (Cl2-MSA) | Dichloormethaansulfonzuur (Cl2-MSA) | µg/l | µg/l | 0.025 | GW |  | 53638-45-2 | 22 | 8.5 | 99 | 17 | 0.100 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dichloormethaansulfonzuur (Cl2-MSA) | Dichloormethaansulfonzuur (Cl2-MSA) | µg/l | µg/l | 0.025 | MQ |  | 53638-45-2 | 2.4 | 6.4 | 98 | 13 | 0.100 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dichloormethaansulfonzuur (Cl2-MSA) | Dichloormethaansulfonzuur (Cl2-MSA) | µg/l | µg/l | 0.025 | OW |  | 53638-45-2 | 12 | 3.6 | 99 | 7.4 | 0.100 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | dichloormethaansulfonzuur (Cl2-MSA) | Dichloormethaansulfonzuur (Cl2-MSA) | µg/l | µg/l | 0.025 | PW |  | 53638-45-2 | 2.9 | 8.6 | 107 | 23 | 0.100 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | ethylsulfaat | Ethylsulfaat | µg/l | µg/l | 0.05 | DW |  | 540-82-9 | 2.9 | 17 | 93 | 35 | 0.213 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | ethylsulfaat | Ethylsulfaat | µg/l | µg/l | 0.05 | GW |  | 540-82-9 | 3.8 | 15 | 95 | 30 | 0.213 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | ethylsulfaat | Ethylsulfaat | µg/l | µg/l | 0.05 | MQ |  | 540-82-9 | 2.6 | 2.4 | 93 | 14 | 0.213 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | ethylsulfaat | Ethylsulfaat | µg/l | µg/l | 0.05 | OW |  | 540-82-9 | 5.0 | 15 | 93 | 31 | 0.213 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | ethylsulfaat | Ethylsulfaat | µg/l | µg/l | 0.05 | PW |  | 540-82-9 | 2.5 | 7.8 | 95 | 18 | 0.213 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | perchloraat | Perchloraat | µg/l | µg/l | 0.025 | DW |  | 14797-73-0 | 0.6 | 3.9 | 104 | 11 | 0.103 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | perchloraat | Perchloraat | µg/l | µg/l | 0.025 | GW |  | 14797-73-0 | 1.1 | 2.2 | 106 | 12 | 0.103 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | perchloraat | Perchloraat | µg/l | µg/l | 0.025 | MQ |  | 14797-73-0 | 0.7 | 2.4 | 103 | 8 | 0.103 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | perchloraat | Perchloraat | µg/l | µg/l | 0.025 | OW |  | 14797-73-0 | 0.6 | 8.1 | 106 | 21 | 0.103 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | perchloraat | Perchloraat | µg/l | µg/l | 0.025 | PW |  | 14797-73-0 | 0.8 | 3.3 | 102 | 8 | 0.103 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | p-tolueensulfonzuur | p-Tolueensulfonzuur | µg/l | µg/l | 0.1 | DW |  | 104-15-4 | 3.3 | 14 | 101 | 28 | 0.500 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | p-tolueensulfonzuur | p-Tolueensulfonzuur | µg/l | µg/l | 0.1 | GW |  | 104-15-4 | 2.4 | 15 | 103 | 31 | 0.500 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | p-tolueensulfonzuur | p-Tolueensulfonzuur | µg/l | µg/l | 0.1 | MQ |  | 104-15-4 | 4.2 | 5.3 | 102 | 11 | 0.500 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | p-tolueensulfonzuur | p-Tolueensulfonzuur | µg/l | µg/l | 0.1 | OW |  | 104-15-4 | 2.3 | 16 | 92 | 34 | 0.500 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | p-tolueensulfonzuur | p-Tolueensulfonzuur | µg/l | µg/l | 0.1 | PW |  | 104-15-4 | 2.3 | 20 | 94 | 39 | 0.500 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | sulfaminezuur | Sulfaminezuur | µg/l | µg/l | 0.8 | DW |  | 5329-14-6 | 3.2 | 11 | 101 | 22 | 10.0 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | sulfaminezuur | Sulfaminezuur | µg/l | µg/l | 0.8 | GW |  | 5329-14-6 | 1.5 | 3.9 | 104 | 11 | 10.0 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | sulfaminezuur | Sulfaminezuur | µg/l | µg/l | 0.8 | MQ |  | 5329-14-6 | 2.1 | 4.0 | 106 | 15 | 10.0 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | sulfaminezuur | Sulfaminezuur | µg/l | µg/l | 0.8 | OW |  | 5329-14-6 | 1.7 | 12 | 101 | 24 | 10.0 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | sulfaminezuur | Sulfaminezuur | µg/l | µg/l | 0.8 | PW |  | 5329-14-6 | 2.9 | 7.2 | 97 | 15 | 10.0 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | trifluormethaansulfonzuur (F3-MSA) | Trifluormethaansulfonzuur (F3-MSA) | µg/l | µg/l | 0.005 | DW |  | 1493-13-6 | 2.2 | 17 | 93 | 35 | 0.063 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | trifluormethaansulfonzuur (F3-MSA) | Trifluormethaansulfonzuur (F3-MSA) | µg/l | µg/l | 0.005 | GW |  | 1493-13-6 | 2.0 | 20 | 97 | 39 | 0.063 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | trifluormethaansulfonzuur (F3-MSA) | Trifluormethaansulfonzuur (F3-MSA) | µg/l | µg/l | 0.005 | MQ |  | 1493-13-6 | 1.3 | 5.2 | 106 | 16 | 0.063 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | trifluormethaansulfonzuur (F3-MSA) | Trifluormethaansulfonzuur (F3-MSA) | µg/l | µg/l | 0.005 | OW |  | 1493-13-6 | 1.5 | 15 | 93 | 30 | 0.063 | 21
ORGAN | ZPS | Zeer Polaire Stoffen | 9 | LC-MS-MS | Vloeistofchromatografie-massaspectrometrie-massaspectrometrie | AVS-ZPS | eigen methode | trifluormethaansulfonzuur (F3-MSA) | Trifluormethaansulfonzuur (F3-MSA) | µg/l | µg/l | 0.005 | PW |  | 1493-13-6 | 1.6 | 9.6 | 89 | 28 | 0.063 | 21

## Monsterneming
Matrix | Type verrichting | Monsternemingsvoorschrift | RvA | Normverwijzing
a. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming via tapkranen t.b.v. alle in deze lijst opgesomde anorganische- en organische analyses en biochemische analyses | MVS-TAPKCHEM | Q | conform NEN-ISO 5667-5
b. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming via tapkranen t.b.v. alle in deze lijst opgesomde microbiologische analyses; m.u.v. monsterneming voor de verrichting met intern referentienummer AVS-AOC (assimileerbaar organisch koolstof) en AVS-LEG (Legionella) | MVS-TAPKBAC | Q | conform NEN-EN-ISO 19458
c. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming via tapkranen t.b.v. AOC (assimileerbaar organisch koolstof) (verrichting met intern referentienummer AVS-AOC) | MVS-TAPKBAC | Q | conform NEN 6271
d. Drinkwater (Matrix A) Proces- en koeltorenwater (Matrix B) | Monsterneming t.b.v. Legionella onderzoek met intern referentienummer AVS-LEG | MVS-LEG | Q | conform NEN-EN-ISO 11731 en NEN-EN-ISO 19458
e. Oppervlaktewater | Monsterneming t.b.v. alle in deze lijst opgesomde analyses m.u.v. monsterneming voor verrichting met intern referentienummer AVS-VOV (Vluchtige Organische Verbindingen) | MVS-OPENW | Q | Conform NEN 6600-2 (t.b.v. fysische en chemische analyses) en NEN-EN-ISO 19458 (t.b.v. microbiologische analyses) en eigen methode (t.b.v hydrobiologische analyses)
f. Oppervlaktewater | Monsterneming t.b.v. VOV (Vluchtige Organische Verbindingen) (verrichting met intern referentienummer AVS-VOV) MVS-OPENW eigen methode | MVS-OPENW |  | eigen methode
g. Grondwater | Monsterneming via waarnemingsputten t.b.v. alle in deze lijst opgesomde anorganische-, organische- en microbiologische analyses | MVS-WAARNPUT | Q | Conform NEN 5744 (t.b.v. anorganische- en organische analyses) en NEN-EN-ISO 19458 (t.b.v. microbiologische analyses)
h. Drinkwater | Monsterneming via brandkranen t.b.v. hydrobiologisch onderzoek (verrichting met intern referentienummer AVS-ZOO-N-SW) | MVS-BRANDK-HYDRO |  | eigen methode
i. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming via tapkranen t.b.v. hydrobiologisch onderzoek (verrichting met interne referentienummers AVS-ZOO-N) | MVS-TAPK-HYDRO | Q | eigen methode
j. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming met behulp van 24 uurs bemonsteringsapparaat | MVS-24H-VM |  | eigen methode
k. Drink- en proceswater | Monsterneming uit biofilmmonitoren t.b.v. microbiologisch en chemisch onderzoek | MVS-BFM |  | eigen methode
l. Drink- en proceswater | Booreilanden: monsterneming drinkwater chemisch en bacteriologisch; Sampling potable water chemical and bacteriological on a rig | MVS-BOOR |  | eigen methode
m. Drinkwater (Matrix A) Proces- en koeltorenwater (Matrix B) | Booreilanden: monsterneming Legionella-bepaling;Sampling analysis Legionella-bacteria on a rig | MVS-BOORLEG |  | eigen methode
n. Drink- en proceswater | Monsterneming uit de CBM t.b.v. microbiologisch en chemisch onderzoek | MVS-CBM |  | eigen methode
o. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming van Cryptosporidium en Giardia in drink- en oppervlaktewater | MVS-CRYPTO |  | eigen methode
p. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming van grote volumina water met behulp van het GROVOL-apparaat | MVS-GROVOL |  | eigen methode
q. Drink-, oppervlaktewater | Monsterneming van micro-organismen met behulp van een Hemoflow-filter | MVS-HEMOFLOW |  | eigen methode
r. Drink-, oppervlakte- en proceswater | Monsterneming microplastics | MVS-MICRPL |  | eigen methode
s.Drink- en proceswater | Monsterneming van ozon in water | MVS-OZON |  | eigen methode